Часть II Описание объекта закупки товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Обоснование использования характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый | Виды воздействия на ткань | нагрев (термотерапия и гипертермия); вапоризация; коагуляция; иссечение тканей | Неизменный показатель | Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ |
|  |  | Области применения | Лазерная хирургия | Неизменный показатель |  |
|  |  | Тех. характеристики, эксплуатационные свойства и сервисные функции |  |  |  |
|  |  | Тип лазера | Полупроводниковый на отдельных лазерных диодах с пространственным (безволоконным) суммированием лазерного излучения, что обеспечивает стабильность работы | Неизменный показатель |  |
|  |  | Cпособ передачи лазерного излучения в рабочий световод, | Неконтактный, обеспечивающий защиту оптических разъемов лазера и световодных инструментов | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длина волны рабочего излучения, нм. | 970 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Мощность излучения, плавная регулировка, Вт | от 1 до 15 | Диапазонное значение показателя |  |
|  |  | Система передачи излучения | оптическое волокно | Неизменный показатель |  |
|  |  | Числовая апертура, град. | Не более 0,22 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Временной режим работы | Непрерывный, импульсный, импульсно-периодический | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длина волны прицельного лазера, нм | 520 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Регулировка яркости прицельного лазера | Плавная | Неизменный показатель |  |
|  |  | Минимальный диаметр сердцевины волокна, мкм | не более 300 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Тип разъема | SMA-905, обеспечивающий подключение стандартных инструментов импортного и отечественного производства | Неизменный показатель |  |
|  |  | Расположение разъема для подключения световодных инструментов | на передней панели аппарата | Неизменный показатель |  |
|  |  | Время установления рабочего режима аппарата, сек | Не более 30 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Тип дисплея | Цветной графический дисплей (TFT) | Неизменный показатель |  |
|  |  | Диагональ дисплея | не менее 5,7” | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Многостраничное меню пользовательского интерфейса: Основное меню Непрерывный режим Импульсный режим Смешанный режим | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Выбор рабочих параметров | Цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин» | Неизменный показатель |  |
|  |  | Регулировка мощности лазерного излучения | Поворотный регулятор | Неизменный показатель |  |
|  |  | Регулировка длительности импульса, паузы между импульсами | Поворотный регулятор | Неизменный показатель |  |
|  |  | Регулировка экспозиции лазерного излучения | Поворотный регулятор | Неизменный показатель |  |
|  |  | Регулировка яркости прицельного лазера | При помощи сенсорного экрана | Неизменный показатель |  |
|  |  | Цифровая и графическая индикация параметров | - мощность лазерного излучения - длительность импульса излучения - интервал между импульсами - экспозиция лазерного излучения - суммарное время лазерного излучения - суммарная доза энергии | Неизменный показатель |  |
|  |  | Цифровая индикация параметров: | - энергия импульса - счетчик импульсов | Неизменный показатель |  |
|  |  | Звуковая и графическая индикация: | - режимы ПОДГОТОВКА/ГОТОВ - работа лазерного излучения - яркость прицельного лазера | Неизменный показатель |  |
|  |  | Плавная регулировка уровня громкости звуковой индикации работы лазерного излучения | При помощи сенсорного экрана | Неизменный показатель |  |
|  |  | Возможность задавать время экспозиции лазерного излучения от 1с до 6 часов | Наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длительность импульса излучения, мс | 10 - 1000 | Диапазонное значение показателя |  |
|  |  | Длительность интервала (промежутка между импульсами), мс | 10 - 1000 | Диапазонное значение показателя |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 10 - 20 | 1 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 20 - 50 | 2 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 50 - 100 | 5 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 100 - 200 | 10 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 200 - 500 | 20 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Шаг изменения длительности импульса/паузы, мс в диапазоне 500 - 1000 | 50 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Воздушное охлаждение лазера с автоматическим изменением потока воздуха в зависимости от интенсивности работы лазера | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Мощность прицельного лазера, мВт | Регулируемая от 0 до 1 | Неизменный показатель |  |
|  |  | Автоматическое тестирование аппарата на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы. | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Возможность установки второго рабочего независимого лазерного канала с длиной волны от 635нм до 1560нм для сочетанного воздействия излучений с разными длинами волн | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Габаритные размеры лазера, мм (ГхШхВ) | Не более 305х245х180 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Вес лазера без упаковки, кг | Не более 6 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Комплектность |  |  |  |
|  |  | Аппарат лазерный хирургический | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Световод с прямым выходом излучения, диаметр кварцевой сердцевины 600мкм, (защитная оболочка тефзель дополнительная оболочка - медицинская трубка), разъем стандарта SMA-905, длина 3м | 2 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Педаль ножная со съемным защитным кожухом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного нажатия на педаль | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Держатель световода ручной металлический с прямым наконечником | 2 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длина наконечника, мм | не менее 110 не более 120мм | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Держатель световода ручной металлический с прямым наконечником | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длина наконечника, мм | Не менее 40 не более 60 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Держатель световода ручной металлический с загнутым наконечником | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Длина наконечника, мм | Не менее 40 не более 60 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Держатель световода для внутриполостных операций | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Карточка-визуализатор ИК излучения | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Ручка-скалыватель волокна | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Стриппер для удаления защитного полимерного покрытия волокна | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Очки защитные от лазерного излучения | 2 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Кабель питания сетевой | 1 шт. | Неизменный показатель |  |
|  |  | Электропитание лазера |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | Не более 220 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Частота, Гц | Не более 50 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 200 | Конкретное значение показателя |  |
|  |  | Общие требования |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | Неизменный показатель |  |
|  |  | Гарантия с момента ввода оборудования в эксплуатацию, месяц | не менее 12 | Конкретное значение показателя |  |