Описание объекта закупки

- На Проверку защитной эффективности оборудования

Срок выполнения работ, оказания услуг:

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности – до 7 октября 2022 г.;

Проверка защитной эффективности системы вентиляции – ноябрь 2022 г.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс | Серийный № / зав.№ | Год выпуска | Группа патогенности лаборатории | Адрес местонахождения бокса | Примечание, перечень работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.00.256 | 2012 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 2 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.00.266 | 2012 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 3 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.00.217 | 2012 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 4 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 230.120.00.296 | 2012 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 5 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 230.120.00.295 | 2012 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 6 | БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.00.2913 | 2016 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 7 | Бокс микробиологической безопасности «Ламинар-С»-1,2 | 1 | 190.120.00.001 | 2016 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 8 | Бокс микробиологической безопасности «Ламинар-С»-1,2 | 1 | 190.120.00.002 | 2016 | 3-4 | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 9 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.00.2858 | 2016 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 10 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.00.2802 | 2016 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 11 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.2921 | 2016 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 12 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.00.4816 | 2019 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 13 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.00.4830 | 2019 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 14 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | 2 | 221.120.00.4833 | 2019 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 15 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (221.150) | 2 | 221.150.00.331 | 2016 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 16 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (221.150) | 2 | 221.150.00.701 | 2018 | 3-4 | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | проверка | 1 |
| 17 | фильтр системы вентиляции | E11 |  |  |  | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| 18 | фильтр системы вентиляции | H14 |  |  |  | г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а | проверка | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 18 |

Требования к качеству работ:

Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 01.09.2021).

Перечень работ по техническому обслуживанию боксов микробиологической безопасности (БМБ).

1. Проверка общего состояния бокса:

- проверка идентификационных данных бокса;

- проверка установки бокса на месте эксплуатации;

- проверка целостности конструкции бокса;

- проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла.

2. Проверка подключения бокса к коммуникациям:

- проверка подключения бокса к электрической сети;

- проверка работоспособности системы управления бокса;

- проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса (при наличии).

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ), эксплуатационных характеристик ламинарных укрытий, ПЦР-боксов, вытяжных шкафов в соответствии:

| Тип оборудования | Перечень проверок (проверяемых показателей) | Метод исследований (испытаний) и измерений* |
| --- | --- | --- |
| БМБ I класса | Расход воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469-2010 |
|  | Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности) или ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D |
| БМБ II класса | Средняя скорость входящего воздушного потока | Аттестованная методика измерений. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
|  | Скорость и однородность нисходящего воздушного потока. | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение G.3.2.1. Приложение Н. |
|  | Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение D или МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности) |
|  | Направление (визуализация) воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение H.3 |

*Указаны рекомендуемые методы испытаний, допускается использование и других методов в соответствии с областью аккредитации Исполнителя.

Правило принятия решения согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

Перечень работ по проверке защитной эффективности систем вентиляции и фильтров систем вентиляции

Перечень работ по проверке систем вентиляции 3 группы (уровень биобезопасности 2)

| Тип | Перечень проверок (проверяемых показателей) | Метод исследований (испытаний) и измерений* |
| --- | --- | --- |
| Система вентиляции 3 группы (уровень биобезопасности 2) | Скорость движения и объемный расход воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  | Проскок (Защитная эффективность фильтров) | Аттестованная методика измерений МИ-02-21 № ФР.1.31.2022.42048 в ФИФ |
|  | Перепад давления (рабочее разряжение на фильтре) | Руководство по эксплуатации на Измеритель давления Testo 510 (прямое измерение) |
|  | Перепад давления (разница давлений между заразной и чистой зонами) | Testo 510 Измеритель давления. Руководство пользователя Измерение проводится в одной точке однократно в щели под дверью на границе между заразной и чистой зонами в течении 20 секунд, либо до стабилизации показаний. При наличии штуцера-измерение проводится через штуцер. |

*Указаны рекомендуемые методы испытаний, допускается использование и других методов в соответствии с областью аккредитации Исполнителя.

Обязательные требования к исполнителю:

- наличие лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 01.09.2021). ) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

В случае необходимости при наличии технической возможности Исполнитель проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.

По результатам работ исполнитель выдает заказчику акт выполненных работ, протокол испытаний на каждую единицу оборудования и/или систему вентиляции.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.