Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки 9 мл с активатором свертываемости р 16*100 | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – красная, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы или пробирки в штативе. На внутренних стенках пробирки – сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). Размер пробирки 16х100 мм. Объем забираемой крови не менее 9 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (красный), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, метка наполнения с 2х сторон, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Наличие инструкции по применению на упаковке. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук, запаянном в полиэтилен. Наличие индикатора стерильности на упаковке. Способность пробирок выдерживать температуру от +4 до 25ºС при транспортировке. | шт | 6 000 |
| 2 | Пробирки 5 мл с активатором свертываемости р 13*100 | Пробирка вакуумная для безопасного взятия крови из полиэтилентерфталата с силиконовым покрытием; Предназначена для биохимических, иммулогических и серологических исследований. Наполнитель: нано-порошок кремнезема для быстрого образования сгустка в течение 5-10 мин(диапазонное значение). Размер пробирок 13х100 мм. Стандартный объем образца: 5 мл. Рабочая температура: 0С- 37С(диапазонное значение). Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%. Крышка комбинированная: материал резиновой пробки — бромбутилкаучук, материал защитного колпачка — полипропилен. Цвет в соответствии с ISO 6710 — красный. Стерилизация- гамма- лучами, метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая информация на этикетках — на русском языке. | шт | 20 000 |
| 3 | Пробирки 4 мл с активатором свертываемости р 13*не менее 75 не более 100 | Пробирка для исследования сыворотки (активатор свертывания) 4мл, 13х не менее 75 не более 100мм, пластик, тип пробки SCA Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 13х не менее 75 не более 100, объем забираемой крови 4 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. | шт | 3 000 |
| 4 | Пробирка одноразовая вакуумная с цитратом натрия 3,8% 13*100 мм 4,5 мл | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – голубая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы и/или пробирки в штативе. Размер пробирки 13х100мм. Объем забираемой крови не менее 4,5 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (голубой), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, метка наполнения с 2х сторон, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Наличие инструкции по применению на упаковке. Специальная упаковка на 20 штук, из алюминиевой фольги, которая препятствует испарению Цитрата Натрия на протяжении всего срока годности. Наличие индикатора стерильности на упаковке. Способность пробирок выдерживать температуру от +4 до 25ºС при транспортировке. | шт | 3 500 |
| 5 | Пробирки 4 мл с реагентом ( К3 ЭДТА) р13*75 | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – сиреневая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы или пробирки в штативе. Реактив ЭДТА К3, жидкий, распылен по внутренним стенкам пробирки. Размер пробирки 13х75 мм. Объем забираемой крови не менее 4 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (сиреневый), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, метка наполнения с 2х сторон, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Наличие инструкции по применению на упаковке. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук, запаянном в полиэтилен. Наличие индикатора стерильности на упаковке. Способность пробирок выдерживать температуру от +4 до 25ºС при транспортировке. | шт | 13 000 |
| 6 | Пробирки 3,0 мл с реагентом (К3 ЭДТА) р 13*75 | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – сиреневая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы или пробирки в штативе. Реактив ЭДТА К3, жидкий, распылен по внутренним стенкам пробирки. Размер пробирки 13х75 мм. Объем забираемой крови не менее 3,0 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (сиреневый), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, метка наполнения с 2х сторон, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Наличие инструкции по применению на упаковке. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук, запаянном в полиэтилен. Наличие индикатора стерильности на упаковке. Способность пробирок выдерживать температуру от +4 до 25ºС при транспортировке. | шт | 3 600 |
| 7 | Иглы двухсторонние р 21 G; 0,8*25 мм | Игла двусторонняя для забора крови стандартная. Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие на этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы 21G*1" (0,8*25 мм), цветовая кодировка – зеленая; Упаковка – 100 шт. | шт | 42 200 |
| 8 | Переходник держатель игл | Держатель с резьбой для двусторонней иглы, обеспечивающий жесткую винтовую фиксацию. Центрированное расположение резьбы для иглы, резьба 2,5 оборота, высота держателя 48 мм. диаметр 20 мм. Фиксирует иглу и является направляющим для пробирки в момент взятия крови. Упаковка 200 шт. | шт | 11 000 |
| 9 | Система взятия капиллярной крови без капилляра в уп 100 шт « Синтавет2000 Синтавет 200 К3ЭДТА круглодонная без капилляра СИ 10 10 0 100 или эквивалент | Микропробирка для взятия капиллярной крови с К3ЭДТА. Пробирка 46х9 полипропиленовая круглодонная с «юбкой устойчивости». Имеет одну съемную прокалываемую резьбовую крышку, позволяющею проводить отбор биопробы без снятия с пробирки самой крышки . Имеет отметки наполнения биопробы 200 и 300 мкл. Наполнитель-антикоагулянт К3ЭДТА. Упаковка 100 штук. Радиационно стерилизовано. Протокол контроля стерильности. | шт | 5 000 |
| 10 | Пробирки вакуумные 3 мл 13*75 для стабилизации глюкозы с фторидом натрия и оксалатом калия | Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика серого цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие стабилизатора глюкозы (натрия флюорит) и антикоагулянта (оксалат калия) в виде концентрированного двухфазного раствора. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 13*75 мм, объем забираемой крови не менее 2 и не более 3 мл; Область применения: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина; Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; Способность пробирок выдерживать температуру от 0 до +25ºС при транспортировке. | шт | 1 000 |
| 11 | Пробирки Юнивет –IIм с К2 ЭДТА (200 мкл) арт 91002 (с талией) или эквивалент | Система для взятия капиллярной крови с интегрированным в крышку капилляром на 200 мкл. Наличие юбки устойчивости и встроенного лотка-выступа. Круглодонная форма внутренней пробирки. Антикоагулянт - К2ЭДТА в пробирке и капилляре. Пробирка снабжена дополнительной съемной прокалываемой крышкой для перемешивания. Материал – полипропилен. Цветовая маркировка контроля наполнения – 200 мкл. Наименование антикоагулянта на каждой пробирке. Объем капилляра не менее 200 мкл. Длина капилляра не менее 70 мм. Цветовая маркировка крышки – красная (в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008). Размер пробирки: высота не менее 47 мм, диаметр не менее 11 мм Упаковка - картонная коробка. Срок годности не менее 18 мес. Маркировка упаковки на русском языке (в соответствии с ПП РФ № 1037 от 15.08.1997г.) содержит (согласно ГОСТ Р ИСО 152231-2014): - Наименование изготовителя или товарный знак изготовителя - Наименование изделия - Знак однократности применения - Номер серии - Срок годности - Номер ТУ (для российского производителя) - Номер РУ Количество в уп. – не менее 100 шт. | шт | 5 000 |

Зав. аптеки: Пестовой А.В.