УТВЕРЖДАЮ:

                                                                 Главный врач 

ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»

__________/Павловских А.Ю./

«___» _______________ 201   г
Часть II. «Описание объекта закупки»

Техническое задание.
	№ П/П
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю

Комментарии
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения (см. Инструкцию по заполнению первой части заявки приложена отдельным файлом)

	
	Телекардиограф с функцией передачи данных               5 шт.

	1. 
	Поставляемое медицинское оборудование и  программное обеспечение для ЭВМ должны иметь государственную регистрацию
	Наличие
	Не регламентируется 
	наличие

	2. 
	Регистрационное свидетельство Минздрава России
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	3. 
	Декларация о соответствии, оформленная  в установленном порядке
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	4. 
	Гарантийный срок обслуживания не менее
	12 месяцев
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	5. 
	Проведение пуско-наладочных работ
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	6. 
	Состав 
	
	Не регламентируется
	

	7. 
	Телекардиограф, обеспечивающий регистрацию, отображение на экране, распечатку  на термобумаге, запись в память кривых ЭКГ и передачу данных по телефонным линиям (акустический канал) и  линиям сотовой связи (цифровой канал) на кардиопульт
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	8. 
	Технические характеристики
	
	Не регламентируется
	

	9. 
	Телекардиограф
	
	Не регламентируется
	

	10. 
	Размеры регистрирующего блока , не более, мм
	220 х 220 х 60
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	11. 
	Вес в укладке,  не более, кг
	4,1
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	12. 
	Встроенный термопринтер
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	13. 
	Ширина термобумаги не уже
	110 мм
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	14. 
	Количество  распечаток ЭКГ при работе в автономном режиме, от встроенного аккумулятора, не менее
	30
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	15. 
	Скорость печати, мм/с, не менее
	12.5, 25, 50, 100
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	16. 
	Усиление, мм/мВ. не менее
	2.5, 5, 10, 20, 40 
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	17. 
	Разрядность  АЦП  регистратора сигналов, не менее 
	24
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	18. 
	Частота регистрируемого сигнала, Гц
	0,05-125,0
	Не регламентируется
	диапазонное значение

	19. 
	Частота дискретизации сигнала, не менее, Гц
	500
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	20. 
	Встроенный сенсорный ЖК экран 
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	21. 
	Управление работой  электрокардиографа непосредственно с экрана, используя клавиши меню.
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	22. 
	Дублирование основных функций аппаратными кнопками для ускорения работы
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	23. 
	Размер ЖК экрана, не менее, мм.
	70 х 52
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	24. 
	Разрешение ЖК экрана, не менее, пкс
	320 х 240
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	25. 
	Просмотр на дисплее в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ одновременно
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	26. 
	Запись в память синхронно снятых  отведений, не менее  
	12
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	27. 
	Просмотр на дисплее в реальном времени 1 отведения в увеличенном масштабе
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	28. 
	Встроенный GPRS/GSM модуль с разъемом для сим-карты
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	29. 
	Питание
	220В,  от бортовой сети 12В  и автономно от встроенных аккумуляторов
	Не регламентируется
	соответствие

	30. 
	Поддержка альтернативных систем отведений ЭКГ: Кабрера, Нэб, Франк, Слопак
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	31. 
	Автоматический контроль наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	32. 
	Регистрация ритма по одному отведению
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	33. 
	Длительность регистрации ЭКГ
	4, 8, 10 секунд
	Не регламентируется
	соответствие

	34. 
	Длительность регистрации ритма по одному отведению 
	От 5 до 40 секунд
	Не регламентируется
	диапазонное значение

	35. 
	Звуковая индикация R зубца в процессе регистрации ЭКГ
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	36. 
	Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации ЭКГ
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	37. 
	Выделение ИВР и отображение соответствующих стимулов на экране прибора
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	38. 
	Анализ ЭКГ с  автоматическим расчетом основных параметров и выводом на экран этих данных в  табличном виде. 
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	39. 
	Распечатка 12 каналов ЭКГ с параллельным выводом на бумагу 
	3, 6, 12 отведений
	Не регламентируется
	соответствие

	40. 
	Выборочная печать любого из 12 отведений ЭКГ
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	41. 
	Вывод на печать принятого ответа консультационного центра.
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	42. 
	Возможность длительного мониторирования  с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	43. 
	Формат передаваемых данных
	Аналоговый и

цифровой
	Не регламентируется
	соответствие

	44. 
	Способ передачи данных
	Акустический канал

Мобильная связь

(CSD и GPRS каналы)


	Не регламентируется
	соответствие

	45. 
	Связь с консультационным центром в режиме телефонного разговора с использованием гарнитуры
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	46. 
	Прием ответа консультационного центра в текстовом виде с отображением на ЖК дисплее кардиографа
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	47. 
	Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи в консультационный центр.
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	48. 
	Количество исследований 12 канальной ЭКГ в энергонезависимой памяти прибора , не менее
	50
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	49. 
	Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер без использования каналов связи,
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	50. 
	Ввод данных пациента с экранной клавиатуры
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	51. 
	Сумка – укладка
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	52. 
	Полная совместимость с программой «рабочее место врача консультанта» «Валента»* на уровне режимов приема, анализа и хранения ЭКГ данных, передаваемых для обработки на консультационные центры, работающих на базе ЛПУ Свердловской области
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	53. 
	Программа анализа ЭКГ
	
	Не регламентируется
	

	54. 
	Прием и вывод на экран 12-ти стандартных отведений ЭКГ
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	55. 
	Прием и вывод на экран записи ритма
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	56. 
	Прием ЭКГ в цифровом виде  по каналу сотовой связи   в автоматическом режиме с регистрацией номера  абонента
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	57. 
	Обзорный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах: со скоростью  12.5, 25, 50, 100  мм/с  и усилением 5, 10,20,40 мм/мВ

Подробный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах: со скоростью  25, 50, 100, 200  мм/с  и усилением 5,10,20,40 мм/мВ


	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	58. 
	Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм  элементов ЭКГ сигнала с возможностью использования «виртуальной линейки» и корректировки параметров
	P1, P2, Q, R, S, R', S', T1, T2, Jv, ST, PQ, QRS, QT
	Не регламентируется
	соответствие

	59. 
	Возможность вывода на экран представительских комплексов по каждому отведению и просмотр записи в расширенном масштабе
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	60. 
	Сравнение ЭКГ в динамике на одном экране с возможностью наложения кривых
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	61. 
	Анализ дисперсии QT по 12-ти отведениям и 40 секундной записи ритма
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	62. 
	Автоматическое синдромальное заключение для детского и взрослого возрастов
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	63. 
	Автоматическая словесная интерпретация следующих электрофизиологических синдромов:

основные типы ритмов:

синусовый ритм с разделением на тахикардию и брадикардию

синусовая аритмия с разделением на тахикардию и брадикардию

миграция водителя ритма

эктопический предсердный ритм

фибрилляция предсердий

ритм AV соединения

пароксизмальная наджелудочковая тахикардия  

пароксизмальная желудочковая тахикардия
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	64. 
	желудочковые и наджелудочковые экстрасистолии с учетом аллоритмий;
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	65. 
	нарушения проводимости, в т.ч. AV и С-А блокады различных степеней и блокады ножек пучка Гиса;
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	66. 
	инфаркты миокарда с указанием локализации и стадии;
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	67. 
	гипертрофии  предсердий и желудочков с указанием степени выраженности;
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	68. 
	нарушения реполяризации и синдром удлиненного QT в т.ч. ишемии
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	69. 
	синдром ранней реполяризации
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	70. 
	Синдром укороченного PQ
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	71. 
	Синдром WPW
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	72. 
	Формирование собственного заключения на основе автоматической интерпретации. Хранение в памяти обоих вариантов заключения
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	73. 
	Хранение результатов исследования и ведение электронной базы пациентов
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	74. 
	Формирование статистической отчетности и сводных отчетов
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	75. 
	Отправка  врачебного заключения на электрокардиограф 
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	76. 
	Настройка доступа к данным и функциям обработки ЭКГ в зависимости от статуса пользователя
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	77. 
	Экспорт протокола исследования ЭКГ в формате PDF
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	78. 
	Автоматический прием ЭКГ , без присутствия врача   консультанта
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	79. 
	Звуковое и визуальное оповещение о поступлении новой ЭКГ на компьютере   консультационного центра
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	80. 
	Оповещение   врача консультанта о  поступлении  новой ЭКГ на  компьютер консультационного  центра
	Телефонный звонок и SMS сообщение
	Не регламентируется
	соответствие

	81. 
	Передача ЭКГ через Интернет для удаленной консультации
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	82. 
	Дополнительные условия:
	
	Не регламентируется
	наличие

	83. 
	Бесплатное обновление программного обеспечения
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	84. 
	Работа в локальной сети
	наличие
	Не регламентируется
	наличие

	1. 
	Электрокардиограф портативный                              8 шт.

	2. 
	 Общие характеристики
	 
	
	

	3. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	4. 
	Декларация о  соответствии Госстандарта России
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	5. 
	Сертификат об утверждении типа средств измерений
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	6. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке 
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	7. 
	Гарантия на оборудование не менее 12 мес.
	Наличие 
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	8. 
	Технические характеристики 
	 
	
	

	9. 
	Синхронный съем 12 отведений 
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	10. 
	Автоматический и ручной режим работы
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	11. 
	Форматы печати  отведений
	3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 

12 – поперек бумаги Без печати ЭКГ
	Не регламентируется
	соответствие

	12. 
	Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	13. 
	Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	14. 
	Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	15. 
	Диапазон измерения ЧСС, уд/мин
	15 - 300
	Не регламентируется
	диапазонное значение

	16. 
	Звуковой сигнал пульса регулируемый
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	17. 
	Дисплей  цветной графический 
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	18. 
	Размер дисплея по диагонали,  не менее:                   
	5,6" (141 мм)
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	19. 
	Отношение  ширина/высота, не менее:
	85х115мм
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	20. 
	Разрешение, не менее:
	640х480
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	21. 
	Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране 
	до 12
	Не регламентируется
	соответствие

	22. 
	В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	23. 
	Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	24. 
	Манипулятор для упрощения работы с прибором
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	25. 
	Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	26. 
	Выбираемая чувствительность, мм/мВ
	2,5;5;10;20;40
	Не регламентируется
	соответствие

	27. 
	Скорость движения носителя записи, мм/с
	5


	Не регламентируется
	соответствие

	28. 
	Определение кардиостимулятора
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	29. 
	Защита от дефибрилляции
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	30. 
	Подавление синфазной помехи, дБ, не менее:
	100 
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	31. 
	Комбинированное питание   (сеть/аккумулятор/бортовая сеть)
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	32. 
	Встроенный принтер
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	33. 
	Частота дискретизации АЦП на каждое отведение, не менее
	3200Гц 
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	34. 
	Возможность печати сетки
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	35. 
	Время работы от заряженного аккумулятора не менее
	2-х часов
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	36. 
	Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности)
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	37. 
	Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с),  по вертикали 8 точек на мм
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	38. 
	Ширина бумаги типа Z-fold не менее, мм
	110 
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	39. 
	Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	40. 
	Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	41. 
	Память 12 отведений ЭКГ
	до 500
	Не регламентируется
	соответствие

	42. 
	Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	43. 
	Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	44. 
	Возможность автотестирования кабеля ЭКГ
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	45. 
	Режим тестирования кабеля электродного в составе электрокардиографа
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	46. 
	Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	47. 
	Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	48. 
	Возможность последовательного съёма ЭКГ
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	49. 
	Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге)
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	50. 
	Печать по таймеру
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	51. 
	Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	52. 
	Печать копии
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	53. 
	Печать ритма нажатием одной кнопки
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	54. 
	Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента.
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие

	55. 
	Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений 
	не менее 14 параметров по каждому отведению
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	56. 
	Синдромальные заключения
	Возможность
	Не регламентируется
	соответствие

	57. 
	Возможность передачи сохраненных данных на ПК 
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	58. 
	Разъем 2USB 
	Наличие 
	Не регламентируется
	наличие

	59. 
	Разъем RS232
	Возможность
	Не регламентируется
	соответствие

	60. 
	Степень защиты от поражения электрическим током 
	CF
	Не регламентируется
	соответствие

	61. 
	Группа жесткости по механическим воздействиям
	5
	Не регламентируется
	соответствие

	62. 
	Класс электрооборудования
	II
	Не регламентируется
	соответствие

	63. 
	Размеры не более: мм
	250x180x70
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	64. 
	Вес электрокардиографического блока, кг, не более:
	1,2
	Не регламентируется
	указывается конкретное значение

	65. 
	Комплектация:                                                                                

блок кардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором;
кабель 10-ти электродный;

комплект ЭКГ электродов (6 грудных, 4 конечностных)

комплект бумаги:

рулон не менее 2 шт;

гель электродный не 1 шт;

ось бумажного отсека не менее 2шт;

адаптер под бумагу не менее 90мм;

сумка для хранения и транспортировки не менее 1 шт;

кабель питания от сети автомобиля 12V не менее 1 шт;

руководство по эксплуатации
	Наличие
	Не регламентируется
	наличие


