- Описание объекта закупки

Наименование услуги: Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ).

Срок выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 40  рабочих дней

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс бокса | Серийный номер | Год выпуска | Адрес местонахождения бокса | Кол-во | Примечание, перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 (220.120), класс защиты II А | 2 | 220.120. 2704 инв.№ 1010400423 | 2010 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |
| 2 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 (221.120), класс защиты II, тип А2 | 2 | 221.120.692 инв.№ 1013400494 | 2012 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |
| 3 | Бокс абактериальной воздушной среды БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 (221.120), класс II, тип А2 | 2 | 221.120. 2311 инв.№ 1011340746 | 2015 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |
| 4 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01- «Ламинар-С»-1,2 | ЛУ | зав.№ 412.120.00.376 инв.№ 4410124795 | 2017 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |
| 5 | Вытяжной шкаф с вентилятором КТ-ШВ-111Н | вш | сер.№ 26031111687 инв.№ 4210134791 | 2017 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |
| 6 | Бокс микробиологической безопасности II класса БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 | 2 | зав. № 232.120.00.0030 Инв. № 42101241202 | 2023 | Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 1. проверка; |

Требования к качеству работ:

Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 01.09.2021).

Перечень работ по техническому обслуживанию.

1. Проверка общего состояния бокса:

- проверка идентификационных данных бокса;

- проверка установки бокса на месте эксплуатации;

- проверка целостности конструкции бокса;

- проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла.

2. Проверка подключения бокса к коммуникациям:

- проверка подключения бокса к электрической сети;

- проверка работоспособности системы управления бокса;

- проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса (при наличии).

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ), эксплуатационных характеристик ламинарных укрытий, вытяжных шкафов в соответствии:

| Перечень проверок для БМБ 2 класса, установленных в лабораториях, работающих с ПБА I, II, III, IV групп патогенности (Лаборатории базового уровня 1-4). |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G |
| Однородность скорости нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |
| Средняя скорость входящего потока воздуха | Аттестованная методика измерений. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
| Скорость входящего воздушного потока (на выпускном воздуховоде) | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G (применяется вместо № ФР.1.29.2014.17829) |
| Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D (и/или (зависит от конструкции бокса)) МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности), 2019 г. |
| Направление (визуализация) воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |

| Перечень проверок для Ламинарных укрытий, изолирующих устройств, в т.ч. перчаточных боксов, миниокружений. |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость, однородность и расход воздушного потока | Аттестованная методика измерений № 1.29.2019.35779 в ФИФ |
| Целостность НЕРА фильтров (Защитная эффективность фильтров) | Аттестованная методика измерений МИ-02-21 № ФР.1.31.2022.42048 в ФИФ |
| Класс чистоты воздуха (5ИСО-9ИСО) | ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. Требование к концентрации частиц по документу: ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. |

| Перечень проверок для Вытяжных шкафов. |  |
| --- | --- |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость движения воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G (или (зависит от конструкции бокса)) ГОСТ 12.3.018, п.п.1.2, 1.3, 5.7 |

*Указаны рекомендуемые методы испытаний, допускается использование и других методов в соответствии с областью аккредитации Исполнителя.

Правило принятия решения согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

Обязательные требования к исполнителю:

- Наличие действующей лицензии (выписки из реестра лицензий) на техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения; вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

или

лицензии на деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с указанием вида деятельности: В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: «монтаж и наладка медицинской техники, контроль технического состояния медицинской техники, периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники, ремонт медицинской техники»

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

В случае необходимости при наличии технической возможности Исполнитель проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.

По результатам работ исполнитель выдает заказчику акт выполненных работ, протокол испытаний на каждую единицу оборудования, включающий заключение о его соответствии требованиям СанПиН 3.3686-21.

.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.