Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование применения характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | Количество, шт. | 500 | - | Соответствие |
| 1.1 |  | Диаметр трубки, Миллиметр | 22 | Код КТРУ 32.50.13.190-00048 | Соответствие |
| 1.2 |  | Максимальная длина трубки, Сантиметр | ≥ 145.1 и ≤ 180 | Код КТРУ 32.50.13.190-00048 | Соответствие |
| 1.3 |  | Коннекторы | 2, со стороны аппарата диаметром 22F-22F с противоскользящими насечками | Для возможности использовать контуры с разными аппаратами ИВЛ | Соответствие |
| 1.3.1 |  | Коннектор | Y-образный со стороны пациента | Для соединения шлангов дыхательных шлангов контура и интубационной трубки | Соответствие |
| 1.3.2 |  | Диаметр коннекции | Со стороны интубационной трубки 15F | Для совместимости с коннекторами интубационных трубок | Соответствие |
| 1.3.3. |  | Диаметр со стороны лимбов контура | 22F-22F | Для соединения с коннекторами имитаторов легкого | Соответствие |
| 1.3.4 |  | Тестер герметичности контура яркого цвета | Наличие | Для проверки контура на герметичность и расчет объема дыхательной системы | Соответствие |
| 1.3.5 |  | Набор дополнительных коннекторов диаметром 22М-22М с противоскользящими насечками 2шт | Наличие | Для использования контура с разными аппаратами ИВЛ | Соответствие |
| 1.3.6 |  | Клипса-фиксатор | Наличие | Для фиксации контура на вертикальных или горизонтальных поверхностях во время манипуляций во избежание загрязнения | Соответствие |
| 1.3.7 |  | Ловушка конденсата | Встраиваемая в аппарат ИВЛ, во избежание попадания влаги в аппарат | Для контроля и предотвращения попадания конденсата в аппарат ИВЛ. Встраивание в аппарат позволяет не утяжелять шланг выдоха | Соответствие |
| 1.3.8 |  | Набор для фиксации контура | Наличие | Во избежание ротации и смещения интубационной трубкой пациента и падения и загрязнения во время манипуляций | Соответствие |
| 1.3.9 |  | Ограничитель шлангов в виде колец или скрепки | Наличие | Для предотвращения смешения или ротации шлангов | Соответствие |
| 1.3.10 |  | Ниппель фиксации | Наличие | Для фиксации контура в пазах соответствующего устройства при фиксации системы | Соответствие |
| 1.3.11 |  | Крючек для установки на вертикальных поверхностях адгезивно или механически | Наличие | Для фиксации контура в пазах соответствующего устройства при фиксации системы | Соответствие |
| 1.3.12 |  | Совместим с ограничителем шлангов или фиксатор в виде мобильного пластикового кронштейна с разъемом для шлангов 22 мм | Наличие | Для фиксации контура в пазах соответствующего устройства при фиксации системы | Соответствие |
| 1.3.13 |  | Стерильность | Наличие | Для использования контура в условиях стерильного операционного блока | Соответствие |
| 1.3.14 |  | Фталаты, латекс | Отсутствуют | Изделия из ПВХ подвергаются фотодеструкции, фталаты и латекс часто вызывают аллергические реакции у пациентов | Соответствие |
| 2 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Количество, шт. | 500 | - | Соответствие |
| 2.1 |  | Внутренний диаметр дыхательной трубки, миллиметр | ≥ 21 и ≤ 25 | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.2. |  | Длина дыхательной трубки, сантиметр | ≥ 100 и ≤ 700 | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.3 |  | Комплектация: |  | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.3.1 |  | Камера увлажнителя | Наличие | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.3.2 |  | Подогрев линии вдоха | Наличие | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.3.3 |  | Соединители (переходники/адаптеры/коннекторы) | Наличие | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.3.4 |  | Трубка для подключения к увлажнителю | Наличие | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.4 |  | Тип контура | Реверсивный | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.5 |  | Тип подключения | Инвазивный | Код КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
| 2.6 |  | Г-образный адаптер электросети | С подложкой во избежание прогиба кабеля и замыкания на линии вдоха и выдоха | Во избежание прогиба кабеля и замыкания на линии вдоха и выдоха | Соответствие |
| 2.6.1 |  | Температурный порт у пациента | С герметичной крышкой, закрепленной к корпусу | Во избежание разгерметизации системы | Соответствие |
| 2.6.2 |  | У-образный коннектор пациента с портом для ввода препаратов |  | Для соединения шлангов вдоха, выдоха и интубационной трубки, и для исключения необходимости устанавливать дополнительный коннектор при вводе лекарственных средств в дыхательные пути | Соответствие |
| 2.6.3 |  | Дополнительный шланг | Гофрированый диаметром 22 мм с коннекцией 22F-22F длиной 0,5м | Для подключения в систему дополнительных частей | Соответствие |
| 2.6.4 |  | Сопротивление в линии вдоха при потоке 60л/мин, см | 3,6 Н2О | Для адекватного учета дыхательного объема системы при установке режима вентиляции | Соответствие |
| 2.6.5 |  | Сопротивление в линии выдоха при потоке 60л/мин, см | 2,8 .Н2О | Для адекватного учета дыхательного объема системы при установке режима вентиляции | Соответствие |
| 2.6.6 |  | Растяжимость стенок шлангов - мл/мбар/м | 0,5 | Для адекватного учета дыхательного объема системы при установке режима вентиляции | Соответствие |
| 2.6.7 |  | Коннектор | Прямой 22М-22М | Для установки шланга контура в соответствующий коннектор аппарата ИВЛ | Соответствие |
| 2.6.8 |  | Г-образный угловой ригидный коннектор | 22М-22F | Во избежание обтурации шлангов контур | Соответствие |
| 2.6.9 |  | Длина дополнительной линии, м | 0,4 | Для подключения имитатора легкого на определенной длине от контура | Соответствие |
| 2.6.10 |  | ПВХ | Отсутствует | Изделия из ПВХ подвергаются фотодеструкции во время эксплуатации | Соответствие |
| 2.6.11 |  | Материал шлангов содержит импрегнированные соединения серебра | Соответствие | Для профилактики перекрестного инфицирования | Соответствие |
| 2.6.12 |  | Концентрация соединений серебра для достижения антимикробного эффекта | Не менее 0,020% | Для эффективной профилактики перекрестного инфицирования | Соответствие |
| 3 | Тепло/влагообменник/ бактериальный фильтр, стерильный | Количество, шт. | 100 | Код КТРУ 32.50.13.190-00475 | Соответствие |
| 3.1 |  | Внутренний объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 16 и ≤ 50 | Код КТРУ 32.50.13.190-00475 | Соответствие |
| 3.2 |  | Тип фильтра | Тепловлагообменный | Код КТРУ 32.50.13.190-00475 | Соответствие |
| 3.3 |  | Эффективность фильтрации, процент | ≥ 99.9 и ≤ 100 | Код КТРУ 32.50.13.190-00475 | Соответствие |
| 3.4 |  | Тепловлагообменная мембрана | Типа для трахеостом | Для эффективного возврата влаги и тепла | Соответствие |
| 3.4.1 |  | Ригидно закрывающийся порт для санации трахеи и бронхоскопии | Наличие | Во избежание разгерметизации системы | Соответствие |
| 3.4.2 |  | Боковые открывающиеся решетки для снятия и промыва мембран в некоторых случаях | Наличие | Для снятия и промыва мембран в некоторых случаях | Соответствие |
| 3.4.3 |  | Штуцер | Конусный кислородный шарнирный 6 мм Угол поворота 120град | Для соединения с кислородной линией | Соответствие |
| 3.4.4 |  | Соединение 15М | Наличие | Для использования с дыхательными трубками | Соответствие |
| 3.4.5 |  | Возврат влаги мг/мл | 13,2 | Для профилактики потерь физиологической влаги | Соответствие |
| 3.4.6 |  | Сопротивление потоку (30 л/мин), см | 0,2 Н2О | Для расчета дыхательного объема | Соответствие |
| 3.4.7 |  | Максимальный дыхательный объем, мл | 1500 | Для использования у взрослых с массой тела менее 60 кг | Соответствие |
| 3.4.8 |  | Масса, грамм | 8,0 | Во избежание утяжеления системы | Соответствие |
| 3.4.9 |  | Материал изготовления - | полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, не содержит ПВХ, фталатов, латекса | Во избежание закупки изделия, содержащих материалы, подвергающиеся фотодеструкции | Соответствие |
| 4 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр | Количество, шт. | 3000 | - | Соответствие |
| 4.1 |  | Назначение | Защита пациента, персонала, аппаратуры от перекрестного заражения в дыхательных анестезиологических и реанимационных контурах, для взрослых | - | Соответствие |
| 4.2 |  | Мембрана | Фильтрующая электростатическая | - | Соответствие |
| 4.3 |  | Порт | для газоанализа с коннекциейЛуерЛок с закрепленной к корпусу крышкой во избежании потерь | - | Соответствие |
| 4.4. |  | Антиокклюзионный механизм | Соответствие | - | Соответствие |
| 4.5 |  | На корпусе внутренние ламели | Соответствие | - | Соответствие |
| 4.6 |  | Соединение | 22F/15M – 22M/15F | - | Соответствие |
| 4.7 |  | Эффективность, % | 99,99 | - | Соответствие |
| 4.8 |  | Сопротивление потоку при 30л/мин, см H20 | 0,8 | - | Соответствие |
| 4.9 |  | Сопротивление потоку при 60л/мин, см H20 | 1,9 | - | Соответствие |
| 4.10 |  | Объем фильтра, мл | 60 | - | Соответствие |
| 4.11 |  | Масса, г | Не менее 27 | - | Соответствие |
| 4.12 |  | Минимальный дыхательный объем, мл | 200 | - | Соответствие |
| 4.13 |  | Высота фильтра, мм | 69 | - | Соответствие |
| 4.14 |  | Диаметр, мм | 65 | - | Соответствие |
| 4.15 |  | Эффективное время работы, час | Не менее 24 | - | Соответствие |
| 4.16 |  | Не содержит ПВХ | Соответствие | - | Соответствие |
| 4.17 |  | Материал изготовления | Корпус-полипропилен, порт-силикон или эластомер, мембрана – целлюлоза элекстростатическая | - | Соответствие |
| 5 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Количество, шт. | 100 | - | Соответствие |
| 5.1 |  | Внутренний диаметр дыхательной трубки | ≥ 15 и ≤ 20 | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.2 |  | Длина дыхательной трубки | ≥ 100 и ≤ 700 | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.3 |  | Комплектация: |  | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.3.1 |  | Соединители (переходники/адаптеры/ коннекторы) | Наличие | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.3.2 |  | Тип контура | Реверсивный | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.3.3 |  | Тип подключения | Инвазивный | Код КТРУ 32.50.13.190-00252 | Соответствие |
| 5.4 |  | Места разреза | Не менее двух на каждом шланге | Для встраивания устройств мониторинга и контроля за мертвым пространством | Соответствие |
| 5.5 |  | Коннекторы к аппарату | 22F | Для соединения с аппаратом ИВЛ | Соответствие |
| 5.6 |  | Y-образный соединитель с коннектором к пациенту 22М/15F с универсальными портами 7,6 мм с ригидными пробками, закрепленными к корпусу во избежание потери и разгереметизации системы | Наличие | Для соединения шлангов дыхательных шлангов контура и интубационной трубки | Соответствие |
| 5.7 |  | Дополнительный прямой соединитель 22М- 22М | Наличие | Для установки шланга контура в соответствующий коннектор аппарата ИВЛ | Соответствие |
| 5.8 |  | Тестер герметичности установленный на коннектор пациента | Наличие | Для проверки контура на герметичность и расчет объема дыхательной системы | Соответствие |

- График поставки

| № п/п | Наименование параметра | Кол-во всего, шт. | Сроки поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В течение 30 дней с момента заключения контракта, шт. | С 09.01.2020 по 20.01.2020 |
| 1 | Контур дыхательный анестезиологический для взрослых без обогрева | 500 | 300 | 200 |
| 2 | Контур дыхательный реанимационный для взрослых с обогревом | 500 | 300 | 200 |
| 3 | Контур дыхательный | 100 | 50 | 50 |
| 4 | Тепловлагобменник для трахеостомы | 100 | 70 | 30 |
| 5 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр | 3000 | 2000 | 1000 |