| «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель контрактной службы __________________А.М. Сапунов. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №ГРБ-19035-ао-s-р-(ИМТ-22)(310) С изменениями №1 от 03.04.2019 в части уточнения Источника финансирования, даты окончания действия контракта (пункт 7.3.) и характеристик товара по пункту 25.1. - 25.2. раздела «Техническое задание». на поставку товара: «Изделия медицинской техники для ФАП по 22 позициям» для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Горноуральская районная больница» (разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Среди субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций Установлены требования ограничение допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н). Цена (максимальная) контракта; 478 388 рублей 68 копеек. Регистрационный номер ЕИС; 0362200070419000035. ИКЗ; 192662309609066230100100030030000000. Главный бухгалтер; _____________________Н. А. Никифорова. Начальник планово-экономического отдела; ___ _______________________А.А.Бурова. Исполнитель; _______________________Е.В. Голованова. город Нижний Тагил 2019 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- |
| электронный аукцион №ГРБ-19035-ао-s-р-(ИМТ-22)(310) с предметом контракта: «Изделия медицинской техники для ФАП по 22 позициям» С изменениями №1 от 03.04.2019 в части уточнения Источника финансирования, даты окончания действия контракта (пункт 7.3.) и характеристик товара по пункту 25.1. - 25.2. раздела «Техническое задание» (выделены фоном зеленого цвета). |  |  |  |  |  |  |
| среди субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| для обеспечения нужд ГБУЗ СО «Горноуральская РП» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения о Заказчике |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - наименование – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Горноуральская районная поликлиника город Нижний Тагил", (ГБУЗ СО «Горноуральская РП») |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - место нахождения - 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей,26 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | - почтовый адрес – 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей,26 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | - ответственное лицо: Голованова Екатерина Валерьевна-специалист по закупкам, тел. (3435) 47-83-01 (доб. 143); контактное лицо заказчика Кузнецова Екатерина Вячеславовна, тел. 8 (3435) 47-83-01 (доб117). |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | В состав контрактной службы входят работники (должностные лица) из числа работников Заказчика: Сапунов Андрей Михайлович-руководитель контрактной службы тел. (3435) 47-83-04, Голованова Екатерина Валерьевна-специалист по закупкам, тел. (3435) 47-83-01 (доб. 143). |  |  |  |  |  |
| 1.5. | - адрес электронной почты - z@grbnt.ru |  |  |  |  |  |
| 1.6. | - адрес электронной площадки в информационно-тел.ком. сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru (ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов") |  |  |  |  |  |
| 2. | Информация о процедуре закупки |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Публикация документации | Окончание подачи заявок |  | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок | Открытый аукцион в ЭФ | Окончание срока рассмотрения вторых частей заявок |
|  | дата | дата | время * | дата | дата | дата |
|  | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 09:00 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 |
|  | Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений Документации об аукционе (не позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок) |  |  |  | дата | время * |
|  |  |  |  |  | 12.04.2019 | 14:00 |
|  | * – по времени места нахождения Заказчика |  |  |  |  |  |
|  | - дата и время начала подачи заявок |  |  |  |  |  |
|  | Участник закупки вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - место подачи заявок |  |  |  |  |  |
|  | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки по адресу, согласно пункту 1.6. Извещения Документации об аукционе. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | - порядок подачи заявок |  |  |  |  |  |
|  | 1.Заявка направляется в форме электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-фз «О контрактной системе». Указанные электронные документы подаются одновременно. 2.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 3.Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | - Дополнительная Информация |  |  |  |  |  |
|  | 1.Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении. 2.Время проведения аукциона будет отображаться в карточке аукциона в электронной форме после публикации извещения и получения информации от электронной площадки. |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия контракта |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом всех расходов, в том числе НДС) в рублях и копейках |  |  |  |  |  |
|  | 478 388 рублей 68 копеек |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджетного учреждения – субсидия на иные цели из средств бюджета Свердловской области (соглашение №04-645/2018 от 20.12.2018, код субсидии 013.1.004, КОСГУ 241) |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Место доставки (разгрузки) товара, выполнения работы, оказания услуги: |  |  |  |  |  |
|  | РФ, 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д.26, 2 этаж, контактное лицо заказчика Кузнецова Екатерина Вячеславовна, тел. 8 (3435) 47-83-01 (доб117). |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | 1.Начиная со следующего рабочего дня после дня заключения контракта в течение 50 дней. 2.Срок замены товара ненадлежащего качества – в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем Уведомления от Заказчика о выявлении поставки товара ненадлежащего качества. |  |  |  |  |  |

| 4. | Информация об Объекте закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Наименование ** |  |  | Код по ОКПД2 |  | Единица измерения | Количество | Цена за ед. измерения |  | Стоимость позиции |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 1 | Стерилизатор электрический средний (31) |  |  | 32.50.12.000 |  | ШТ | 2 | 33 730,00р. |  | 67 460,00р. |
|  | 2 | Стетоскоп акушерский (41) |  |  | 32.50.21.111 |  | ШТ | 2 | 345,00р. |  | 690,00р. |
|  | 3 | Фонендоскоп (17) |  |  | 32.50.21.111 |  | ШТ | 2 | 345,00р. |  | 690,00р. |
|  | 4 | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) (40) |  |  | 32.50.21.129 |  | ШТ | 2 | 6 800,00р. |  | 13 600,00р. |
|  | 5 | Кислородный ингалятор (Установка для подачи кислорода) (33) |  |  | 32.50.21.129 |  | ШТ | 2 | 39 480,00р. |  | 78 960,00р. |
|  | 6 | Шины для транспортной иммобилизации (28) |  |  | 32.50.22.127 |  | ШТ | 4 | 6 120,00р. |  | 24 480,00р. |
|  | 7 | Носилки (21) |  |  | 32.50.22.127 |  | ШТ | 4 | 2 800,00р. |  | 11 200,00р. |
|  | 8 | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенопрозрачный, амагнитный (22) |  |  | 32.50.22.127 |  | ШТ | 2 | 21 000,00р. |  | 42 000,00р. |
|  | 9 | Кресло гинекологическое (12) |  |  | 32.50.30.120 |  | ШТ | 2 | 20 256,00р. |  | 40 512,00р. |
|  | 10 | Набор для проведения коникотомии одноразовый (47) |  |  | 32.50.13.190 |  | ШТ | 2 | 3 460,00р. |  | 6 920,00р. |
|  | 11 | Ростомер (43) |  |  | 32.50.13.190 |  | ШТ | 2 | 2 400,00р. |  | 4 800,00р. |
|  | 12 | Стол медицинский для врача со встроенной тумбой (1) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 5 900,00р. |  | 11 800,00р. |
|  | 13 | Стол манипуляционный (8) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 14 850,00р. |  | 29 700,00р. |
|  | 14 | Стол пеленальный (11) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 5 600,00р. |  | 11 200,00р. |
|  | 15 | Стол процедурный (9) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 5 700,00р. |  | 11 400,00р. |
|  | 16 | Стол инструментальный (для забора крови) (10) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 3 600,00р. |  | 7 200,00р. |
|  | 17 | Шкаф для одежды (металлический) (3) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 4 500,00р. |  | 9 000,00р. |
|  | 18 | Шкаф для белья (медицинский металлический широкий) (4) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 8 800,00р. |  | 17 600,00р. |
|  | 19 | Шкаф для лекарственных препаратов (5) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 11 260,00р. |  | 22 520,00р. |
|  | 20 | Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов (18) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 2 | 16 606,34р. |  | 33 212,68р. |
|  | 21 | Тумбочка медицинская (7) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 4 | 3 711,00р. |  | 14 844,00р. |
|  | 22 | Кушетка медицинская (смотровая) (13) |  |  | 32.50.30.110 |  | ШТ | 4 | 4 650,00р. |  | 18 600,00р. |
|  |  | * |  |  | * |  | * | * | * |  | * |
|  | * – требования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** - ( ) содержит пункты согласно стандарту оснащения ФАП – приложение к документации – файл «СтандартОснащенияФАП.docx» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (п.7 ч.5 ст.63 Федерального закона от 05.04.2013 №44-фз «О контрактной системе») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлены требования ограничение допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ИКЗ: |  | 192662309609066230100100030030000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Преимущества, предоставляемые участникам закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Преимущества Организациям инвалидов (в соответствии со Статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Преимущества Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Преимущества Субъектам малого предпринимательства и Социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преимущество установлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к участникам закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Единые требования к участникам аукциона по пунктам 1), 3)-5), 7), 7.1), 8)-11) части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – 1) Для настоящей закупки требования не установлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) участник закупки не является офшорной компанией (проверяется “площадкой” при аккредитации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации (определяется Комиссией по результатам рассмотрения заявки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Единые требования к участникам аукциона по части 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст. 42. п.4 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление документов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» при аккредитации участника закупки на электронной площадке. Предоставление других документов не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - размер обеспечения заявки на участие в аукционе от начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % обеспечения = |  |  | 0,0% |  | В денежном выражении |  |  |  | 00,00 руб. |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта составляет менее одного миллиона рублей. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе не установлено (в соответствии с Постановление Правительства от 12.04.2018 №439). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | - размер обеспечения исполнения контракта от начальной (максимальной) цены контракта * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % обеспечения = |  |  | 5,0% |  | В денежном выражении |  |  |  | 23 919,43 руб. |  |
|  | * - Установлено в соответствии с частью 1 Статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | - порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение исполнения контракта в установленном размере производится участником аукциона перед заключением контракта одним из способов: либо предоставлением оригинала безотзывной банковской гарантии, либо внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 2.Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается безотзывная банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям частей 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц*. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта (в соответствии с частью 3 статьи 45 Закона № 44-ФЗ). Информация о такой Банковской гарантии должна быть в Реестре банковских гарантий. * - срок действия контракта установлен в пункте 1.3. проекта контракта (приложение к настоящей документации) и соответствует дате: 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается передача заказчику в залог денежных средств, то такие средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Наименование получателя платежа: Министерство финансов Свердловской области (ГБУЗ СО «Горноуральская РП» л/с 23013006900) Расчетный счет 40601810165773000001 Банк: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001 ИНН 6623096090 КПП 662301001 Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по контракту КБК 01300000000000000510 5.Контракт заключается только после предоставления Заказчику обеспечения исполнения контракта участником аукциона, с которым заключается контракт. При отсутствии обеспечения исполнения контракта Заказчик не вправе подписывать контракт. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется через средства выбранной электронной площадки. Реквизиты счета для внесения денежных средств и порядок такого внесения можно узнать у оператора такой электронной площадки. В настоящем отсутствует техническая возможность указать на обеспечение заявки через оператора площадки!!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. | Наименование и описание объекта закупки: |
| --- | --- |
|  | Указаны в разделе Техническое задание, являющемся неотъемлемой частью настоящей Документации |
| 10. | Условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Условия исполнения контракта указаны в разделе Техническое задание, являющемся неотъемлемой частью настоящей Документации. |
|  | Обоснование Н(М)Ц контракта осуществлено методом сопоставимых рыночных цен и представлено в виде отдельного файла, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации о закупке. В цену товаров включены: стоимость товара; стоимость тары и упаковки товара; расходы на перевозку; расходы на доставку товара до Заказчика и разгрузку; страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; прочие расходы, связанные с выполнением условий договора; все налоги, определяемые действующим законодательством РФ. |
| 11. | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению |
| 11.1 | - требования к составу заявки |
|  | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |
|  | Требования к содержанию Первой части заявки ***: |
| 11.2. | - требования к содержанию первой части заявки при заключении контракта на поставку товара в отношении, которого в документации о таком аукционе ОТСУТСТВУЕТ указание на товарный знак: |
|  | 1)конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным по графам 1–5 таблицы в пункте 25.2. документации об аукционе (раздел Техническое задание), с учетом требований к описанию, установленных в пункте 11.6.1 настоящей Документации об аукционе*; 2)указание на торговый знак (его словесное обозначение) при наличии*; 3)фирменное (торговое) наименование поставляемого товара при наличии *; 4)наименование страны происхождения** поставляемого товара***; |
|  | * - обязательное требование для исполнения |
|  | ** - под страной происхождения товаров подразумевается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства, 2010, N 50, ст. 6615)) Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 |
|  | Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки. При подготовке первой части заявки Участник закупки вправе использовать рекомендуемую форму первой части заявки на участие в электронном аукционе или направить первую часть заявки в произвольной форме, подготовленной с учетом требований, изложенных в инструкции настоящей документации об аукционе. Примерная форма первой части заявки приведена в разделе Рекомендованные формы для предоставления информации |
|  | ***требование обязательно для исполнения при установлении запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона) в пункте 4.2 Извещения. В целях исполнения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н Непредоставление сведений о стране происхождения товара не ведет к отклонению заявки, товар будет признан произведенным на территории иностранного государства с применением преференций к цене контракта. |
| 11.3. | Первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. |

|  | Требования к содержанию Второй части заявки: |
| --- | --- |
| 11.4. | Во второй части заявки на участие в аукционе должны быть представлены следующие сведения: |
|  | 1)для юридического лица (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес); 1.1)для физического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства); 2)номер контактного телефона; 3)идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона. * 4)идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. |
|  | *- для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона |
| 11.5. | В составе второй части заявки на участие в аукционе должны быть представлены следующие документы, предоставленные с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки: |
|  | 1)документы или их копии, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» ** |
|  | ** - исчерпывающий перечень таких документов приведен в пункте 6.3. раздела Извещение о проведении аукциона |
|  | 2)декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1,, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» *** |
|  | *** - примерная форма декларации приведена в разделе Рекомендованные формы для предоставления информации, Декларация может быть подана участником закупки с использованием функционала ЕИС |
|  | 3)копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе (раздел Техническое задание) |
|  | 4)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
|  | 5)документы или их копии, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» в случае установления таких преимуществ в документации об аукционе и в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ. |
|  | 6)декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально-ориентированным некоммерческим организациям на получение преимущества в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» в случае установления такого ограничения в документации об аукционе подаётся участником закупки с использованием функционала ЕИС |
|  | 7)документы или их копии, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» **** |
|  | **** - при установлении таких ограничений в пунктах 4.2. и 6.2. раздела Извещение о проведении аукциона: |
| 11.6. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |
|  | Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке с использованием средств программно-аппаратных средств электронной площадки. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами РФ. |
| 11.6.1 | - инструкция по заполнению первой части заявки |
|  | Предоставляемые участником закупки сведения должны быть конкретными и однозначно трактуемыми, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слов «не более», «не менее», «или» и т.п. |
|  | При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации об электронном аукционе (далее – Техническое задание). |
|  | Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником закупки в его заявке устанавливается конкретное значения, в том числе без применения слов «не более», «не менее». |
|  | Если в Техническом задании словом «диапазон» устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя, установленного в Техническом задании (раздел Документации об аукционе). |
|  | Если в Техническом задании словом «минимальный/максимальный диапазон» устанавливается диапазонный показатель, значение которого может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, попадающим в установленный диапазон в Техническом задании (раздел Документации об аукционе), но без сопровождения фразами: «в пределах диапазона»; «минимальный/максимальный диапазон». |
|  | Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой: «не более… и (или) не менее…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретным значением показателя, попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами: «в пределах диапазона»; «не более» и/или «не менее». |
|  | Для удобства Участника закупки сведения о характеристиках поставляемой продукции можно представить по рекомендованной форме раздела «Рекомендованные формы для предоставления информации» настоящей документации о проведении аукциона. |
| 11.6..2 | - инструкция по заполнению второй части заявки |
|  | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна минимально содержать всю информацию, указанную в пункте 11.4. настоящей Документации. |
|  | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы (или их копии в установленных случаях) предоставление которых предусмотрено в пункте 11.5. настоящей Документации. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
|  | Дата и время указаны в пункте 2.1. раздела Извещение о проведении аукциона |
| 13. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе |
|  | Дата указана в пункте 2.1. раздела Извещение о проведении аукциона |
| 14. | Дата проведения аукциона |
|  | Дата указана в пункте 2.1. раздела Извещение о проведении аукциона |
| 15. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |
|  | Рубль Российской Федерации |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта |
|  | Иностранная валюта не используется |
| 17. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта |
|  | Указаны в пункте 7.2. и в пункте 7.3. раздела Извещение о проведении аукциона |
| 18. | Возможность Заказчика изменить условия контракта |
|  | В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» предусмотрена возможность изменить условия контракта в случаях: |
| 18.1 | 1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; |
| 18.2 | 2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% с обязательным выполнением условий: |
|  | 1)при этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. |
|  | 2)при уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; |
| 18.3. | В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. |
| 18.4. | При наступлении случая, указанного в пункте 18.3. раздела Документация об аукционе, сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. |
| 19. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
|  | Информация указана в пункте 1.4. раздела Извещение о проведении аукциона |
| 20. | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт |
|  | В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. |
|  | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 21. | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта. |
|  | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если: |
| 21.1 | в установленные в документации об электронном аукционе сроки не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона; |
| 21.2 | направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона; |
| 21.3 | не исполнил антидемпинговые требования (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта), а в случае поставки товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не представил заказчику обоснование предлагаемой цены контракта. |
| 21.4 | не предоставил надлежащего обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта. |
| 22. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе; |
| 22.1 | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении 1 такого аукциона. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. |
| 22.2 | Даты начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе – с момента размещения документации об электронном аукционе в единой информационной системе. |
| 22.3 | Даты окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе – за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 23. | Информация о возможности одностороннего отказа заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта |
|  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) существенных условий исполнения контракта. Аналогичное право имеет и поставщик. Основание – требования частей 9-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе». |
| 24. | Требования к участникам электронного аукциона, установленные в соответствии с частями 1 и 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
|  | Требования установлены и содержатся в пункте 6. раздела «Извещение о проведении аукциона» |
| 24.1 | Требования в соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. |
| 24.2 | Требования в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт на количество товара, указанное в Извещении о проведении закупки. |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Наименование и описание объекта закупки: |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объемах (количестве) закупки указана по позициям графы 5 таблицы пункта 4.2. раздела «Извещение о проведении аукциона» |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | - характеристики закупаемых (товаров, работ, услуг) – вносятся в текст приложения к контракту |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Наименование по позиции | Характеристики закупаемого товара |  |  |  |  |
|  |  |  | функциональные | технические | качественные |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | 1 | Стерилизатор электрический средний (31) | Стерилизатор воздушный для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов. в лечебно-профилактических учреждениях. Возможно использование в качестве сушильного шкафа Должен обеспечивать: - равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; - установку и регулирование температуры режима; - автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов; - автоматический контроль температуры в рабочей камере; - автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим); - задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин; - быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха; - цифровую индикацию текущей и заданной температуры. | Параметры (не менее): Программы работы стерилизатора: Стерилизация I температура, 180°С время, мин – 60; Стерилизация II: температура, 160°С,время, 150 мин; Дезинфекция: температура, 120°С, время, 45 мин; Доп. режим (сушка): температура, 50…200 °С, время, 1….999мин. Предельные отклонения температуры стерилизации (дезинфекции) от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере ±3°С. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более +5. Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более 55. Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более 25. Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более 150 Время непрерывной работы стерилизатора, ч, не более 16. Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5. Объем рабочей камеры (не менее) - 20дм3. Размеры рабочей камеры, мм (не менее): ширина × глубина × высота - 333х215х277. Габаритные размеры, мм, не более: ширина × глубина × высота – 700х600х500 (мм). Масса не более 35,0 кг | Комплектация (не менее): 1) - 1шт. |  |  |
|  | 2 | Стетоскоп акушерский (41) | Стетоскоп деревянный акушерский предназначен для прослушивания сердцебиения плода у беременных женщин. | Должен быть изготовлен из твердых пород дерева прошедших специальную обработку Технические характеристики: Длина (не менее) 170 мм; Диаметр — 60 мм; диаметр отверстия — 6 мм | Комплектация (не менее): - 1шт. |  |  |
|  | 3 | Фонендоскоп (17) | Фонендоскоп медицинский терапевтический предназначен для аускультации сердца, легких и других внутренних органов у взрослых пациентов | Должен иметь металлическую вращающуюся головку с большой чувствительной мембраной; воронку с резиновым кольцом, не вызывающей озноба; удобный поворотный механизм переключения между рабочими поверхностями воронки и мембраны; прочную Y-образная звукопроводящая трубку; съемные хромированные бинауральные трубки с наружной пружиной; виниловые ушные оливы конической формы; диаметр мембраны (не менее) 44 мм, диаметр воронки (не менее) 28 мм. | Комплектация (не менее): - 1шт. |  |  |
|  | 4 | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) (40) | Мешок дыхательный реанимационный должен быть предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции легких в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии у взрослых. | Должен состоять из дыхательного мешка, анестезиологической маски, шарнирного переходника с клапаном пациента и клапаном ограничения давления, резервуарного мешка и кислородной трубки длиной не менее 2м. Дыхательный мешок должен быть изготовлен из материала, по характеристикам аналогичном силикону, со структурированной поверхностью, которая препятствует скольжению в руках, объемом не менее 1650 мл. Силиконовая анестезиологическая маска должна быть снабжена нераздувной открытой манжетой, обеспечивающей плотное и герметичное прилегание маски к лицу пациента, должна быть прозрачной, многоразовой, выдерживающей не менее 20 циклов автоклавирования. Переходник должен быть оснащен лепестковым клапаном пациента и клапаном ограничения давления с целью предупреждения баротравмы легких (не менее 60 см водного столба и не более 65 см водного столба); должен быть шарнирным и обеспечивать поворот на 360˚. | Комплектация (не менее): 1)Дыхательный мешок; 2)Многоразовая анестезиологическая маска; 3)Кислородная трубка; 4)Одноразовый резервуарный мешок емкостью не менее 1650 мл; 5)Индивидуальный пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски. |  |  |
|  | 5 | Кислородный ингалятор (Установка для подачи кислорода) (33) | Должен быть предназначен для получения медицинского кислорода высокой концентрации при помощи молекулярной фильтрации окружающего воздуха физическим путем без нарушения нормального объема содержания кислорода в окружающем воздухе. Применяется для проведения интраназальной оксигенотерапии или аэрозольной ингаляции жидкими лекарственными веществами с лечебной целью. | Должны быть обеспечены: 1)Питание от стационарной сети переменного тока; 2)Производительность Воздушного потока (кислорода) не менее 1 л/мин.; 3)Концентрация кислорода на выходе (не менее) 90%; 4)Максимальное компрессорное давление, кПа / (атм.) (не менее) 40/0,44; 5)Устройство сброса давления, приводимое при (не более) 250 ± 25кПа; 6)Уровень шума, Дб (не более) 46; 7)Объем увлажнителя (не менее) 500мл; 8)Продолжительный режим работы; 9)Регулятор потока; 10)Таймер наработки; 11)Автомат-выключатель; 12)Транспортировочная ручка; 13)Корпус из надежного ударопрочного пластика; 14)Не менее чем 4-х ступенчатый механизм фильтрации окружающего воздуха (Пылевой, Механический, Бактерицидный, Молекулярный: цеолит, селикат алюминия); 15)Не менее чем 4-х колесная опора; 16)Масса (не более) 17кг. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Комплектация (не менее): 1)Концентратор - 1шт.; 2)Увлажнитель в сборе (стакан, крышка, трубка длиной не менее 20см) - 1шт.; 3)Носовая канюля - 2шт.; 4)Фильтр войлочный - 1шт.; 5)Упаковочная коробка - 1шт.. |  |  |
|  | 6 | Шины для транспортной иммобилизации (28) | Должны быть изготовлены из рентгенопрозрачного пластика, устойчивым к дезинфекции 3-%-ным раствором перекиси водорода, с фиксацией бинтами или косыночной повязкой, должны иметь продольную и поперечную перфорацию для моделирования шины по размеру конечности, с количеством регулируемых размеров не менее 4, должны быть складные. | Рабочий диапазон температур: от − 50 °С до + 45 °С (включительно). Габаритные размеры шины для нижней конечности для взрослых в развернутом состоянии (мм): длина (не менее) 1170, ширина (не менее) 250. Габаритные размеры шины для верхней конечности для взрослых в развернутом состоянии (мм): длина (не менее) 820, ширина (не менее) 195. | Комплектация (не менее): 1)Шины - 2шт.; 2)Косыночная повязка - 1 шт.; 3)Бинт медицинский стерильный - 2 шт.; 4)Сумка транспортировочная - 1 шт. |  |  |
|  | 7 | Носилки (21) | Применение для транспортировки людей при чрезвычайных ситуациях в условиях узких проходов и лестниц, где обычные носилки не подойдут. | Должны быть обеспечены: - наличие 4 пар ручек. - транспортировка человека в сидячем и лежачем положении. -размеры длина/ширина: 2000±50 х 850±50 мм; - грузоподъемность 150±5 кг. | Комлект: носилки мягкие; чехол-сумка; фиксирующий ремень, плечевые ремни. |  |  |
|  | 8 | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенопрозрачный, амагнитный (22) | Щит спинальный иммобилизационный предназначен для иммобилизации и транспортировки пациентов с травмами верхних и нижних конечностей, травмами спины и шейного отдела позвоночника. | Габаритные размеры щита без упаковки: 1840±40 х 450±50 х 50±10 мм. Габаритные размеры ременной системы в сложенном виде: 530x80x90±20 мм. Общая длина ремней ременной системы: 9100±100 мм. Ширина ремней ременной системы: 60±10 мм. Масса щита не более 7,5 кг. Масса ременной системы не более 0,5 кг. Максимальная нагрузка не менее 150 кг. Рабочий диапазон температур: от -40 до +40°С (включительно). | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. |  |  |
|  | 9 | Кресло гинекологическое (12) | Кресло гинекологическое, с постоянной высотой, с механическим регулированием отдельных секций для спины и таза с покрытием, устойчивым к дезинфицирующим и моющим средствам, с отнесением по условиям эксплуатации к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014. Должны быть обеспечены: Механизм регулировки наклона секций; Основание кресла на регулируемых винтовых опорах; Опорах для ног Съемных, регулируемых по высоте и направлению при помощи винтовых фиксаторов (прижимного и шарового); Откидная ступенька, соединенная с основанием кресла двумя винтами; Цвет обивки кресла - оттенки синего цвета. | Угол регулировки наклона секций (не менее) 60º. Высота до секции «Таз» (не более) 920мм. Размеры откидной ступеньки (ДхШ), не менее, (мм) 510х350. Номинальная нагрузка (не менее) - 120 кг. Опоры для ног по Геппелю должны быть регулируемые по высоте и направлению, из нержавеющей стали и облицованы винилискожей с поролоновой прослойкой. Опоры для рук полукруглые из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Гинекологический лоток съемный, из нержавеющей стали круглой формы, ёмкостью (не менее) 4,7 л, должен быть установлен в поворотную рамку под сидением. Секция «спина» и «таз» должны быть выполнены из материала, по характеристикам аналогичным (не менее) ДСП 16мм, облицованы винилискожей с поролоновой подкладкой толщиной не менее 40 мм. | Комплектация (не менее): 1)Основание Кресла - 1 шт.; 2)Консоль Кресла - 1 шт.; 3)Каркас секций Кресла - 1 шт.; 4)Секции Кресла - 2 шт.; 5)Ступенька подъемная - 1 шт.; 6)Опоры для ног по Геппелю - 2 шт.; 7)Опоры для рук - 2 шт.; 8)Гинекологический лоток - 1 шт. |  |  |
|  | 10 | Набор для проведения коникотомии одноразовый (47) | Применение: Для неотложной помощи при асфиксии и профилактики гипоксических состояний | Набор для минитрахеостомии (коникотомии) с канюлей 4.0 мм. Термочувствительные материалы канюли с достаточной начальной жесткостью для интубации, которые затем под воздействием температуры тела пациента приобретают форму его дыхательных путей, тем самым минимизируя возможность их травматизации Рентгеноконтрастная используется для подтверждения правильного расположения канюли с помощью рентгенографии Канюля может находиться у пациента длительное время, не мешает естественному кашлю, приему пищи и разговору Канюля обеспечивает удобный постоянный доступ персоналу для проведения санации трахеи и оксигенотерапии | Состав набора: • скальпель с ограниченным по длине лезвием, • пластиковый интродьюсер, • канюля трахеостомиче- ская диаметром 4мм без манжеты, • санационный катетер, • коннектор 15 мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, • тесьма для фиксации канюли. |  |  |
|  | 11 | Ростомер (43) | Для измерения роста взрослых и детей старше 1 года, напольный; механический; изготовлен из пластика; защищён от внешних повреждений; легко дезинфицируется; имеет буферное устройство для предотвращения удара ползуна о платформу; высокая точность, надёжность. | Технические характеристики: наибольший предел измерения роста стоя - 2,2 м; наименьший предел измерения роста стоя - 0,81м; цена деления шкалы - 1 мм; габаритные размеры - 600х200х2600 мм; масса - 6 кг; габаритные размеры (с упаковкой) - 2460х420х205 мм; масса (с упаковкой) - 13,3 кг. | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Средний срок службы - 6 лет |  |  |
|  | 12 | Стол медицинский для врача со встроенной тумбой (1) | Стол медицинский предназначен для организации рабочих мест для медицинского персонала в больничных палатах, процедурных и смотровых кабинетах | Материал: столешница, каркас тумбы, стол: Ламинированная ДСтП толщина** 16 мм. Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета. Максимальная нагрузка при равномерном распределении на столешницу: 25 кг. Максимальная нагрузка при равномерном распределении на дно ящика: 10 кг. Фасад ящика малого**: Длина: 410 мм; Высота: 135 мм. Фасад ящика большого**: Длина: 410 мм; Высота: 280 мм. Масса изделия (не более) 52 кг. Габаритные размеры стола**: Длина-Глубина-Высота: 1200х735х750 (мм). Габаритные размеры подкатной тумбы**: Длина-Глубина-Высота: 470х670х650 (мм). | Стол имеет регулируемые по высоте опоры. Стол включает в себя подкатную тумбу, состоящую из трёх выдвижных ящиков (двух малых и одного большого, и стол. Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 13 | Стол манипуляционный (8) | Стол медицинский предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Защитно-декоративное покрытие каркаса: порошковая краска, Цвет белый. Краска нетоксична, пожаробезопасна (сертификат соответствия ), устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами (включая с содержанием хлора). На ящик установлены телескопические направляющие, обеспечивающие свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. | Каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения** 20х20х1, 5 (мм), покрытой эпоксидно-порошковой краской. Квадратная труба загнута радиусом R=100 мм, что позволяет использовать выступающую часть трубы в виде ручки для перемещения столика по кабинету. Стол укомплектован ящиком и двумя полками. Полки изготовлены из нержавеющей стали** 0,8 мм, нагрузка на полку - не менее 10 кг Ящик габаритных размеров (ВхШхГ)**, 89,7х482,9х405,1 (мм), открывается при помощи хромированной ручки. Высота лицевой панели ящика** 107 мм., ширина** 507 мм. Нагрузка на ящик - не более 15 кг. Стол оснащен четырьмя колесами из немаркой серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом. Внешние габаритные размеры (ВхШхГ)** 960x600x430 (мм). Высота с учетом колес. Масса стола не более 25 кг. Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 14 | Стол пеленальный (11) | Стол предназначен для оснащения палат, кабинетов и других комнат в медицинских учреждениях и организациях Защитно-декоративное покрытие каркаса : порошковая краска, Цвет белый. Краска нетоксична, пожаробезопасна (сертификат соответствия), устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами (включая с содержанием хлора). Верхние передние углы боковых стенок закруглены. Нижняя часть столешницы обита нетканым материалом из расплава полимера (спанбондом). | Все элементы каркаса выполнены из профильной тонкостенной трубы с толщиной стенки** 1,5 мм сечением** 25х25 мм. Боковины представляют собой сварную конструкцию, состоящую из ножек и поперечен. Мягкие элементы изделия – столешница, задняя и боковые стенки – выполнены из ДСП** 16мм, ППУ толщиной** 20мм и обтянуты чехлом из высокопрочного материала – поливинилхлорида на тканой основе. Столешница размером** 830х650(мм) выполнена в виде прямоугольника с закругленными спереди углами. Задняя и боковые стенки образуют бортики высотой** 180мм. Полка размером 830х570(мм) выполнена из ЛДСП толщиной** 16мм. Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной** 0,45 мм. Расстояние между столешницей и полкой – 234 мм. | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 15 | Стол процедурный (9) | Стол медицинский предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Защитно-декоративное покрытие каркаса: порошковая краска, Цвет белый. Краска нетоксична, пожаробезопасна, устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими моющими и дезинфицирующими средствами (включая с содержанием хлора). | Стол укомплектован двумя полками, изготовленными из нержавеющей стали** 0,8 мм и четырьмя пластиковыми колесами D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом. Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. нагрузка на полку - не менее 10 кг Внешние габаритные размеры (ВхШхГ) **, 960x630x470(мм): Высота c учетом колес. Масса столика не более: 12 кг | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 16 | Стол инструментальный (для забора крови) (10) | Стол медицинский предназначен для забора крови в медицинских кабинетах у пациентов, доноров. Защитно-декоративное покрытие каркаса: порошковая краска, Цвет белый. Краска нетоксична, пожаробезопасна, устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими моющими и дезинфицирующими средствами (включая с содержанием хлора). | Верхняя полка: состоит из ДСП** 16мм и поролона** 20мм, плотности 20P. Обивка полки: полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, обтянута винилискожей. Ножки столика оснащены четырьмя регулируемыми опорами высотой** 35мм с возможной регулировкой** 10 мм. Нагрузка на стол не менее 50 кг Внешние габаритные размеры (ВхШхГ) ** 710x680x440(мм). Масса столика не более 15 кг | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 17 | Шкаф для одежды (металлический) (3) | Предназначены для хранения одежды. Защитно-декоративное покрытие каркаса: порошковая краска, Цвет белый или серый. Краска нетоксична, пожаробезопасна, устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими моющими и дезинфицирующими средствами (включая с содержанием хлора). | Шкаф металлический, имеет два отделения. Дверь усилена прокатным ребром жесткости, Ключевой замок. Общее количество полок** – 2 шт. Количество отделений** – 2 шт. Штанга для вешалок в каждом отделении. Крючки для одежды S-образные** 4 штуки. Крючки П-образные на дверях шкафа** 2 штуки. Карточка на двери для нанесения информации** – 2 шт. Габаритные размеры** 1830 х575х500 (мм) | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 18 | Шкаф для белья (медицинский металлический широкий) (4) | Шкаф медицинский для хранения белья и одежды. Шкаф представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию соответствие. Элементы шкафа закреплены друг относительно друга металлическими конфирматами и деревянными шкантами. Подпятники на боковых стенках - пластик | Несущий каркас шкафа ламинированная ДСП толщиной** 16мм. Торцевые части элементов пластиковая лента толщиной** 2мм. Задняя стенка ДВП Масса не более 60 кг Габаритные размеры Ширина-Глубина-Высота** 860х380х1800 (мм). Цвет белый. Шкаф имеет две двери на всю высоту и четыре полки. | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 19 | Шкаф для лекарственных препаратов (5) | Шкаф медицинский предназначен для хранения фармпрепаратов, используется в процедурных, смотровых кабинетах, включает в себя нишу, находящуюся за двумя дверьми и два выдвижных ящика. Ящики установлены на роликовых направляющих. На дверях и фасадах ящиков закреплена хромированная мебельная ручка. К двери прикреплены три пластиковые полки для хранения фармпрепаратов (с тремя лотками каждая). В шкафу установлено шесть двухсторонних пластиковых поворотных полок (с шестью лотками каждая). За поворотными полками находятся пять съёмных полок и две стационарные полки. Имеется перегородка, отделяющая нишу, закрываемую дверьми, от ящиков. Шкаф установлен на четырех регулируемых по высоте хромированных опорах. Направляющие ящика: длиной** 450 мм. Направляющие оснащены устройством, предотвращающим самопроизвольное выпадение ящика из корпуса при его выдвижении. Нагрузочные характеристики при равномерном распределении нагрузки: на полку** из ЛДСтП– 14,5 кг, на дно ящика** – 9,5 кг, на лоток полимерный** – 0,45 кг. Ручка: Мебельная дуга, хром, длиной** 115 мм. Двери установлены на 4-х шарнирных петлях. К дверям прикреплены три полимерные полки для хранения фармпрепаратов. Каждая полка имеет три съёмных пластиковых лотка со съёмными прозрачными ограждениями из полистирола толщиной** 2 мм. Угол открывания двери**: 174°. Петли: наличие. Три пластиковые полки для хранения фармпрепаратов (на дверях): изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Каждая полка имеет три съёмных пластиковых лотка со съёмными прозрачными ограждениями из полистирола толщиной 2 мм. Пластиковые поворотные полки: изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. оснащены съёмными лотками. Каждый лоток оснащён съемными прозрачными ограждениями из полистирола толщиной 2 мм. Всего на каждой полке расположено шесть лотков. Опоры: Диапазон регулирования** 100-110 мм. Габаритные размеры опор** Ø30х100 мм. Материал: Каркас, ящики, двери, полки, перегородка: изготовлены из высококачественной химически стойкой ламинированной ДСтП белого цвета, толщиной 16 мм. Все края обработаны кромкой из ПВХ белого цвета. Материал: Задняя стенка: ДВПО белого цвета, толщиной** 3 мм. Фасад ящика**: Длина: 425 мм; Высота: 270 мм. Фасад двери**: Длина: 425 мм; Высота: 1485 мм. Габаритные размеры шкафа**: Длина: 850 мм; Ширина: 595 мм; Высота: 1880 мм. Размер рабочей поверхности свободнолежащих полок**: длина 820мм, ширина 250мм. Расстояние между полками, верхней полкой и крышкой шкафа** – 130мм. Размер рабочей поверхности выдвижных ящиков**: длина 345мм, ширина 520мм, высота 160мм. Размер рабочей поверхности лотка полки полимерной**: Длина 320мм.Ширина 65мм Расстояние между лотками полки полимерной** - 150мм. Масса изделия не более: 110 кг. Срок службы не менее 5 лет. |  |  |  |  |
|  | 20 | Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов (18) | Предназначен для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Конструкция: 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка Цвет: Графит | Толщина защитного слоя двери** – 50 мм, общая толщина двери** - 100 мм толщина боковых стенок** - 55 мм комплектуются ключевым замком (в комплекте** 2 ключа) устройство для опечатывания наличие анкерного крепления к полу. Внешн. размеры**, мм: 500x510x510 Внутр. размеры**, мм: 367x394x352 Вес не более 185 кг Внутренний объем**: 51 л Количество полок**: 1 Тип замка: Ключевой Класс взломостойкости**: 3 | Срок службы не менее 10 лет |  |  |
|  | 21 | Тумбочка медицинская (7) | Тумбочка медицинская прикроватная предназначена для использования в больничных палатах, включает в себя секцию, закрываемую пластиковой дверью и выдвижной ящик на роликовых направляющих. За дверью находятся не менее двух съёмных пластиковых полок, одна из которых служит дном тумбы. На двери и фасаде ящика закреплена хромированная мебельная ручка. Каркас тумбочки: выполнен из алюминиевого профиля серого цвета, с химически стойким полимерным покрытием. Материал Стенки: Сэндвич панель, белая с двух сторон. Материал: Ящик, дверь и полки: Высокопрочный АБС-пластик. | Направляющие длиной** 400 мм, оснащены устройством, предотвращающим самопроизвольное выпадение ящика из корпуса при его выдвижении. Максимальная нагрузка на столешницу 25кг. Максимальная нагрузка на полку 10 кг. Максимальная нагрузка на дно ящика 10 кг. Ручка: дуга, хром, длиной** 115мм. Петли: наличие. Дверь: фиксируется магнитом, светлого цвета, и открывается на 180°. Колесные опоры (со стопором), диаметром 40 мм. Материал: Столешница: Ламинированная ДСтП, светлого цвета, толщиной** 16 мм. Торцы обработаны кантом из ПВХ светлого цвета, толщиной** 2 мм. Габаритные размеры**: фасад ящика: Длина: 410мм. Высота 135мм фасад двери: Длина: 410мм. Высота: 560мм. тумбочки: Длина: 485мм Глубина 515мм Высота: 845 мм. Площадь фасада двери**: 0,15 м2 Масса изделия не более 14,3 кг. Тумбочка установлена на четырех поворотных колесных опорах с тормозом. | Поверхности тумбочки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113. Срок службы не менее 5 лет |  |  |
|  | 22 | Кушетка медицинская (смотровая) (13) | Кушетка стационарная предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах. Для удобства использования имеется регулировка с последующей фиксацией угол наклона головной секции. Поверхность кушетки устойчива к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. Средний срок службы не менее 5 лет. | Основание кушетки состоит из двух секций. Площадь головной секции** 0,15 м2. Кушетка установлена на опоры, выполненные из полимерного материала. Предельная рабочая нагрузка (не менее): 150 кг. Материал изготовления: Ножки – изготовлены из стальных круглых труб** Ø32х1,5 мм ГОСТ 10704-91. Каркас – изготовлен из прямоугольных труб размерами** 30х15х1,5 мм, которые имеют полимерное покрытие, цвет белый. Основание кушетки: выполнено из высококачественной химически стойкой ламинированной ДСтП толщиной** 16 мм, поролона (пенополиуретан) толщиной** 50 мм и обтянуто винилискожей мебельной. Регулировка секций кушетки: Одна из секций (головная) имеет регулировку с последующей фиксацией угла наклона. Угол между горизонталью и головной секцией регулируется 0° - 40° (диапазонная величина). Фиксация осуществляется с помощью ручки, выполненной из стали и покрытой полимерным покрытием белого цвета. Масса не более: 27,5 кг. Карточные петли**: 110х40 мм. Опоры: наличие. Габаритные размеры головной секции**: ДхШ: 440х600 (мм) Габаритные размеры кушетки: ДхШхВ**: 1855х600х550 (мм). |  |  |  |
|  | * | требования не установлены |  |  |  |  |  |
|  | ** | Минимальные размеры (не менее) |  |  |  |  |  |

| 25.2 | - требования к ОПИСАНИЮ характеристик закупаемых товаров в ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара |  | Показатель и единица измерения | Изменяемость показателя | Значение показателя | Инструкция для заполнения заявки участником закупки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | Стерилизатор электрический средний (31) | Объем рабочей камеры (дм3) | минимально | 20 | Должно быть указано конкретное значение, равное или большее, чем указанное значение (например: если установлено значение 2, то его уменьшение будет 1) |
|  | 2 | Стетоскоп акушерский (41) | Длина (мм) | минимально | 170 |  |
|  | 3 | Фонендоскоп (17) | диаметр мембраны (мм) | минимально | 44 |  |
|  | 4 | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) (40) | Емкость (мл) | минимально | 1650 |  |
|  | 5 | Кислородный ингалятор (Установка для подачи О2) (33) | Производительность Воздушного потока (кислорода) в (л/мин) (ммоль/л) | минимально | 1 |  |
|  | 6 | Шины для транспортной иммобилизации (28) | Длина шины для нижней конечности для взрослых в развернутом состоянии (мм) | минимально | 1170 |  |
|  | 7 | Носилки (21) | грузоподъемность (кг) | минимально | 145 |  |
|  | 8 | Щит спинальный амагнитный (22) | Максимальная нагрузка (кг) | минимально | 150 |  |
|  | 9 | Кресло гинекологическое (12) | Угол регулировки наклона секций (º - градус) | минимально | 60 |  |
|  | 10 | Набор для коникотомии (47) | Диаметр канюли 4.0 (мм) | точно | 4,0 | Должно быть указано конкретное значение, равное указанному значению |
|  | 11 | Ростомер (43) | цена деления шкалы (мм) | точно | 1 |  |
|  | 12 | Стол медицинский для врача с тумбой (1) | Максимальная нагрузка на столешницу (кг) | минимально | 25 | Должно быть указано конкретное значение, равное или большее, чем указанное значение (например: если установлено значение 2, то его уменьшение будет 1) |
|  | 13 | Стол манипуляционный (8) | Нагрузка на полку (кг) | минимально | 10 |  |
|  | 14 | Стол пеленальный (11) | Расстояние между столешницей и полкой –мм. | минимально | 234 |  |
|  | 15 | Стол процедурный (9) | Нагрузка на полку (кг) | минимально | 10 |  |
|  | 16 | Стол инструментальный () (10) | Нагрузка на стол (кг) | минимально | 50 |  |
|  | 17 | Шкаф для одежды () (3) | Количество полок (шт) | минимально | 2 |  |
|  | 18 | Шкаф для белья (медицинский) (4) | Ширина шкафа (мм) | минимально | 860 |  |
|  | 19 | Шкаф для лекарственных препаратов (5) | Расстояние между лотками полки полимерной (мм) | минимально | 150 |  |
|  | 20 | Сейф для хранения препаратов (18) | Внутренний объем (л) | минимально | 51 |  |
|  | 21 | Тумбочка медицинская (7) | Максимальная нагрузка на столешницу (кг) | минимально | 25 |  |
|  | 22 | Кушетка медицинская (смотровая) (13) | Предельная рабочая нагрузка (кг) | минимально | 150 |  |
| 26. | Условия контракта в части установления Заказчиком результатов поставки товара |  |  |  |  |  |
|  | Товар поставляется в условиях действующего медицинского учреждения, без нарушения лечебного процесса с 10:00 до 16:00 по будним дням. 1.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 2.Товар должен быть поставлен в работоспособном состоянии. Работоспособность поставленного товара должна быть продемонстрирована Заказчику, что является решающим условием при приёмке результатов поставки по контракту. 3. На товар по каждой позиции спецификации должны быть представлены: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Требования предоставления гарантий качества закупаемых (товаров, работ, услуг): 1. Должны быть представлены гарантии: на весь объём закупаемых товаров, сроком не менее установленного производителем товара. Указанный гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев, если в Техническом задании не установлено иное. 2. На товар по каждой позиции спецификации должен быть представлен гарантийный талон. |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Требования к заполнению пункта 8.1. проекта контракта: |  |  |  |  |  |
|  | В случае если в соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» участник аукциона принимает решение об обеспечении исполнения контракта в размере 7,5% начальной максимальной цены контракта, то такие численное значение и размер процента вносятся в пункт 8.1. контракта, направляемого участнику для его подписания. |  |  |  |  |  |

| 27. | раздел «Рекомендованные формы для предоставления информации» |
| --- | --- |
| 27.1. | №1. «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе» |
|  | На бланке организации Дата, исх. номер Декларация соответствия участника закупки установленным требованиям Настоящим декларируем наше соответствие следующим требованиям: - непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период*; - отсутствие у участника закупки – руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; * - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. (Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества). Нам также известно, что предоставление недостоверных документов и/или сведений является основанием для отстранения участника закупки от участия в процедурах закупки и/или расторжения договора (контракта), заключенного по итогам таких процедур, Заказчиком в одностороннем порядке, с направлением сведений о таком участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков. *Примечание: участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. Достоверность сведений подтверждаю:. (должность); (подпись), М.П.; (расшифровка подписи). |

№1. «Рекомендуемая форма 1-й части заявки на участие в аукционе в электронной форме»

№1.1. Фирменное наименование и страна происхождения поставляемого товара

| N п/п | Наименование товара по ТЗ | Фирменное (торговое) наименование поставляемого товара | Страна происхождения товара ** | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

№1.2. Показатели и их значения в целях определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика по пункту 25.2. и допуска заявки участника закупки к участию в аукционе

| № пп | Наименование товара по графе 2 таблицы пункта 25.2. Технического задания | Показатель и единица измерения | Конкретное Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* - заполняется только юридическим лицом

** - заполняется в случае установления такого требования в документации о закупке