УТВЕРЖДАЮ

Зам.главного врача

по экономическим вопросам

________________Д.С.Нохрин

«____»_________2021г.

Часть II Описание объекта закупки

Поставка расходных материалов для отделения гемодиализа

| № | Наименование | Характеристики | Ед. имз. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | синтетический не менее 40 1,2-1,4 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 2 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | синтетический не менее 40 1,4-1,6 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 3 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | синтетический не менее 40 1,8-2,0 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 4 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | синтетический не менее 40 2,0-2,2 гамма облучение или водяной пар | шт | 72 |
| 5 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | синтетический не менее 40 2,4-2,6 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 6 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | Целлюлозный или синтетика Не более 20 1,4-1,6 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 7 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | Целлюлозный или синтетика Не более 20 1,6-1,8 гамма облучение или водяной пар | шт | 72 |
| 8 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | Целлюлозный или синтетика Не более 20 1,8-2,0 гамма облучение или водяной пар | шт | 72 |
| 9 | Диализатор капиллярный материал мембраны КУФ Площадь мембраны м2 Способ стерилизации | Целлюлозный или синтетика Не более 22 2,0-2,2 гамма облучение или водяной пар | шт | 24 |
| 10 | Комплект артериовенозных магистралей для гемодиализа (процедура ГД) | Комплект артериовенозных магистралей для гемодиализа (процедура ГД), совместимый с аппаратом «искусственная почка» серии «SURDIAL X», имеющимся у Заказчика. Внутренний диаметр насосного сегмента 8 мм., наружный диаметр насосного сегмента 12 мм. Тип соединения - Луэр-Лок. Диаметр воздушной ловушки на венозной магистрали 22 мм. Отвод с гидрофобным фильтром для датчика венозного давления. Линия введения гепарина с пластиковым зажимом. Пластиковые зажимы на всех магистралях и отводах. Порты для инъекций 2 шт. Товар поставляется в ЕДИНОЙ СТЕРИЛЬНОЙ упаковке. | шт | 200 |
| 11 | Комплект артериовенозных магистралей для гемодиализа и гемодиафильтрации (процедура ГДФ) | Комплект артериовенозных магистралей для гемодиализа и гемодиафильтрации (процедура ГДФ), совместимый с аппаратом «искусственная почка» серии «SURDIAL X», имеющимся у Заказчика. Внутренний диаметр насосного сегмента 8 мм., наружный диаметр насосного сегмента 12 мм. Тип соединения - Луэр-Лок. Диаметр воздушной ловушки на венозной магистрали 22 мм. Отвод с гидрофобным фильтром для датчика венозного давления. Линия введения гепарина с пластиковым зажимом. Пластиковые зажимы на всех магистралях и отводах. Линия для замещающего раствора для проведения процедуры гемодиафильтрации в режиме on-line, с внутренним диаметром насосного сегмента 8 мм., наружным диаметром насосного сегмента 12 мм. Товар поставляется в ЕДИНОЙ СТЕРИЛЬНОЙ упаковке. | шт | 8 |
| 12 | Игла фистульная артериальная | Диаметр иглы 16 G (1,6 мм). Длина иглы не менее 25 мм. Длина трубки не менее 300 мм. Боковое отверстие - для предотвращения присасывания иглы. Крылышки вращающиеся. Упаковка индивидуальная, стерильная | шт | 300 |
| 13 | Игла фистульная венозная | Диаметр иглы 16 G (1,6 мм). Длина иглы не менее 25 мм. Длина трубки не менее 300 мм. Крылышки вращающиеся. Упаковка индивидуальная стерильная | шт | 300 |
| 14 | Игла фистульная артериальная | Диаметр иглы 17 G (1,5 мм). Длина иглы не менее 25 мм. Длина трубки не менее 300 мм. Боковое отверстие - для предотвращения присасывания иглы. Крылышки вращающиеся. Упаковка индивидуальная, стерильная | шт | 150 |
| 15 | Игла фистульная венозная | Диаметр иглы 17 G (1,5 мм). Длина иглы не менее 25 мм. Длина трубки не менее 300 мм. Крылышки вращающиеся. Упаковка индивидуальная стерильная | шт | 150 |
| 16 | Картридж бикарбонатный медицинский | Концентрат бикарбонатный сухой основная часть в картридже (мешке или патроне) для проведения бикарбонатного диализа. Защитные фильтры на обеих концах картриджа. Изолирующие колпачки на концах картриджа для их герметизации. Должен быть совместим и функционально связан с аппаратами искусственная почка товарного знака « Малахит», имеющимися у Заказчика. Содержание NaHCO3: не менее 650 и не более 750 гр. | шт | 80 |