**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области**

**«Североуральская центральная городская больница»**

**(ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»)**

624480 г.Североуральск Свердловской области ул.Ленина,33 тел\факс (34380)2-55-53; 2-56-53

ИНН 6631000959, КПП 661701001 [ekonommuz@bk.ru](mailto:ekonommuz@bk.ru) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМА ЗАПРОСА

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента государственных закупок Свердловской области

от «15» июля 2021 г. № 97-ОД

«Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги»

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара.**

|  |
| --- |
| ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» |
| (наименование заказчика) |
| Поставка электрокардиографа многоканального, профессионального - 2 единицы  (для субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| (предмет закупки) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электрокардиограф многоканальный профессиональный -2 единицы** | | | | Инструкция участнику закупки |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра, наличие функции | Обоснование |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное, шт. | 12 | Наличие | Соответствие |
| 2 | Масса основного блока, кг | ≥ 0.2  и  ≤ 3 |  | Указывается конкретный показатель |
| 3 | Модуль GSM | Нет | Наличие | Соответствие |
| 4 | Питание от бортовой сети автомобиля | Да | Наличие | Соответствие |
| 5 | Электропитание регистратора | Внутренний источник питания | Наличие | Соответствие |
| 6 | Автоматический и ручной режимы работы | Наличие | Позволяет использовать уже имеющие стандартные программы в аппарате, а также позволяет ручное управление прибором под конкретные измерения | Соответствие |
| 7 | Выбираемая чувствительность, мм/мВ | не менее 3-х значений:  5; 10; 20 | п. 4.2.9 ГОСТ Р 55952-2014 | Указывается конкретный показатель |
| 8 | Частотный диапазон цифровой регистрации, Гц | не менее диапазона 0,05 - 150 | Для обеспечения точной диагностики и исключения постановки ошибочного диагноза | Указывается конкретный показатель |
| 9 | Определение пейсмекера | Наличие | При расчетах интервалов, амплитуд и выдачи отчета учитывает наличие в записи ЭКГ импульсов водителя ритма (пейсмейкера) | Соответствие |
| 10 | Защита от дефибрилляции | Наличие | В целях недопущения нанесения вреда здоровью пациенту  п. 4.2.2 ГОСТ Р 55952-2014 | Соответствие |
| 11 | Подавление синфазной помехи | не менее 100дБ | В целях недопущения нанесения вреда здоровью пациенту |  |
| 12 | Комбинированное питание | Наличие | Питание от сети переменного тока позволяет пользоваться прибором в течение всего рабочего дня, питание прибора от аккумулятора позволяет использовать прибор при оказании медицинской помощи вне медицинского учреждения, где отсутствует питание от сети переменного тока | Соответствие |
| 13 | Время работы аккумулятора | не менее 3 ч | Для обеспечения бесперебойной работы и удобства врача | Указывается конкретный показатель |
| 14 | Размер цветного TFT дисплея, мм | не менее 110х80 | Для просмотра на экране результатов исследований без вывода на печать | Указывается конкретный показатель |
| 15 | Разрешение дисплея | не менее 600х480 | Способствует просмотру информации без потери качества | Указывается конкретный показатель |
| 16 | Отображение на экране | не менее 12-ти отведений ЭКГ одновременно | Одновременно позволяет оперативно отслеживать показания на экране, что в свою очередь позволяет определить время окончания процедуры | Указывается конкретный показатель |
| 17 | Встроенный термопринтер для печати на бумаге шириной | не менее 110 мм | Для удобства просмотра распечатанной ЭКГ | Указывается конкретный показатель |
| 18 | Возможность печати на внешнем принтере формата A4 | Наличие | Для удобства использования персоналом | Соответствие |
| 19 | Программа для просмотра и архивации ЭКГ на ПК | Наличие | Позволяет сохранять и просматривать показания на компьютере | Соответствие |
| 20 | Функциональные клавиши быстрого включения режимов | Наличие | Упрощает ввод данных | Соответствие |
| 21 | Возможность ввода букв и цифр с клавиатуры электрокардиографа | Наличие | Упрощает ввод данных | Соответствие |
| 22 | Память (внутренняя) | не менее 500 ЭКГ | Обеспечивает большее количество результатов исследования | Указывается конкретный показатель |
| 23 | Звуковая индикация сердечного ритма | Наличие | В целях недопущения нанесения вреда здоровью пациенту | Соответствие |
| 24 | USB разъем | не менее 2 | Для возможности подключения внешних устройств | Указывается конкретный показатель |
| 25 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтра, нарушения контакта электродов, проблем с бумагой | Наличие | Для улучшения контроля за работой прибора | Соответствие |
| 26 | Хранение индивидуальных настроек пользователей в памяти электрокардиографа | не менее 10 | Для удобства работы медицинского персонала | Указывается конкретный показатель |
| 27 | Класс электрооборудования | не ниже II | В целях недопущения нанесения вреда здоровью пациенту | Указывается конкретный показатель |
| 28 | Комплект поставки |  | Данная комплектация является оптимальной и позволяет эффективно использовать электрокардиограф |  |
| 29 | Блок электрокардиографический | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.1 | Кабель ЭКГ 10-ти электродный | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.2 | Блок сетевой | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.3 | Комплект ЭКГ электродов для взрослых (6 грудных, 4 конечностных) | Не менее 1 комплект |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.4 | Ось бумажного отсека | Не менее 2 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.5 | Программа архивации экг с электронным ключом защиты | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.6 | Спрей | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.7 | Термобумага, рулонная | Не менее 5 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.9 | Кабель питания 220B | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.10 | Встроенный аккумулятор | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.11 | Сумка для переноски | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |
| 29.12 | Руководство по эксплуатации | Не менее 1 шт. |  | Указывается конкретный показатель |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Январь 2023 г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Февраль 2023 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Поставщик обязуется произвести поставку Товара по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. |
| 4. | Порядок поставки товара | С момента заключения договора в течение 45 календарных дней |
| 5. | Порядок оплаты | Заказчик оплачивает Оборудование, поставленное Поставщиком в соответствии с договором, путем перечисления соответствующей суммы, на банковский счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»)и на основании счета (счета-фактуры). |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | 5 % от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов |

Требование к качеству:

При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, с приложениями (в случае наличия приложений);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

е) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

ж) копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями).

Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации и Техническим требованиям;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов)   
на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные cсоответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

Сроки предоставления ценовой информации: до 12:00 30.01.2023 г.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту [ekonommuz@bk.ru](mailto:ekonommuz@bk.ru), а также посредством региональной информационной системы.

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, установленными **Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ** «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист по закупкам | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /Ланцева Г.В. |
|  | (подпись) | (расшифровка) |