| Министерство здравоохранения Свердловской области Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» (ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум») ул. Академика Бардина, 9а, г. Екатеринбург, 620149 Тел.: (343) 287-77-70, 240-42-68, тел./факс 240-36-97 E-mail: bonum@bonum.info, bonum-public@mis66.ru ОКПО 16769234, ОГРН 1026602345626, ИНН 6658090050, КПП 667101001 «_28__» __декабря__ 2024 № __28-4/ОУЗ____ - На №_______ от «____»_____________ | Руководителям организаций |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

на оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров

Просим Вас в срок до 12:00 мест.вр. «29» декабря 2024 года направить по адресу:  
620149, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, либо по электронной почте zakupki@bonum.info, либо через информационную систему www.torgi.midural.ru ваше коммерческое предложение на поставку медицинского оборудования: периметр автоматический офтальмологический в комплекте с подъемным столом, монитором, подставкой-держателем для монитора.

ОКПД 2: 26.60.12.119

Описание предмета закупки, условия и требования к оказанию услуг/выполнению работ/ поставке товаров, сроки поставки /оказания услуг / выполнения работ, порядок оплаты, требования к гарантийным срокам изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему письму).

Способ осуществления закупки: Запрос котировок в электронной форме в рамках ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Наименование оператора электронной площадки и адрес электронной площадки в сети «Интернет» оператора электронной площадки: РТС-тендер, http://www.rts-tender.ru

Предполагаемый срок проведения закупки: декабрь 2024 года.

Место поставки товара: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, хирургический корпус.

Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА после фактической поставки, сборки и ввода в эксплуатацию ТОВАРА, на основании представленных ПОСТАВЩИКОМ счета, счета-фактуры (при наличии), товарной (товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа (УПД), акта-приема передачи, акта ввода в эксплуатацию с отметкой ЗАКАЗЧИКА о приемке ТОВАРА в течение 7 (семи) рабочих дней.

Гарантийный срок на ТОВАР составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ товарной (товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа (УПД), акта приема-передачи, акта ввода в эксплуатацию без замечаний.

Ответ на запрос должен содержать цену договора (цену единицы товара), все расходы ПОСТАВЩИКА по поставке, сборке, установке и вводу в эксплуатацию ТОВАРА, в т.ч. стоимость ТОВАРА, торговую наценку, расходы по обучению специалистов ЗАКАЗЧИКА, транспортные расходы по выезду специалистов ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, стоимость оборудования и материалов, необходимых для сборки и установки ТОВАРА, расходы на тару/упаковку и стоимость услуг по доставке и разгрузке ТОВАРА, расходы по вывозу и утилизации упаковки ТОВАРА, в т.ч. дополнительной упаковки, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые ПОСТАВЩИК должен выплатить в связи с выполнением обязательств по ДОГОВОРУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коммерческое предложение должно иметь: расчет цены, срок действия предлагаемой цены, номер, дату регистрации, номер запроса, должно быть оформленным на бланке организации, подписанным уполномоченным должностным лицом и заверенным печатью организации.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров.

Ответ на запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Приложение: Техническое задание на 1 (одном) листе, при размещении закупки может быть уточнено.

Начальник отдела управления закупками					А. Ф. Чапанова

Исполнитель:

Чапанова А.Ф.

(343) 2404268, 2877770 доб. 11158

Приложение № 1 к запросу

Описание предмета закупки (Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка медицинского оборудования: периметр автоматический офтальмологический в комплекте с подъемным столом, монитором, подставкой-держателем для монитора |  |  |  |  |
| 1 | Периметр автоматический офтальмологический в комплекте с подъемным столом, монитором, подставкой-держателем для монитора |  | шт | 1 |
| 1 | Описание товара | Работающий от сети (сети переменного тока) управляемый автоматически диагностический офтальмологический инструмент, предназначенный для оценки степени периферического поля зрения пациента. Небольшие светящиеся точки (пятна) отображаются посредством ручного управления в различных случайных позициях, а реакция пациента автоматически регистрируется. Распечатка (таблица) затем используется для демонстрации получившейся кривой параметров поля зрения. |  |  |
| 2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 2.1 | Статическая периметрия | Наличие |  |  |
| 2.2 | Кинетическая периметрия | Наличие |  |  |
| 2.3 | Периметрия “белое на белом” (SAP-периметрия, стандартная автоматизированная периметрия) | Наличие |  |  |
| 2.4 | Периметрия “синее на желтом” (SWAP-периметрия, коротковолновая периметрия) | Наличие |  |  |
| 2.5 | Поле обследования | Не менее 90 град |  |  |
| 2.6 | Смещение точки фиксации для проведения бинокулярных статических и кинетических исследований | Наличие |  |  |
| 2.7 | Размер стимула | I, II, III, IV, V по Гольдман |  |  |
| 2.8 | Максимальная интенсивность стимула | Не менее 10 000 асб |  |  |
| 2.9 | Цвет стимуляции | Белый, синий, красный |  |  |
| 2.10 | Цвет фона | Жёлтый, белый |  |  |
| 2.11 | Объект фиксации при центральной скотоме | Малый ромб, большой ромб |  |  |
| 2.12 | Встроенная видеокамера для контроля фиксации взгляда | Наличие |  |  |
| 2.13 | Построение во время исследования временного графика фиксации взгляда по данным встроенной видеокамеры | Наличие |  |  |
| 2.14 | Корректировка скорости ожидания ответа на предъявленный стимул для адаптации цикла исследования под пациента | Наличие |  |  |
| 2.15 | Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау | Наличие |  |  |
| 2.16 | Измерение диаметра зрачка | Наличие |  |  |
| 2.17 | Подсчет ложноположительных результатов, ложноотрицательных результатов, потерь фиксации | Наличие |  |  |
| 2.18 | Оценка флюктуации ответов пациента | Наличие |  |  |
| 2.19 | Стратегии исследования | Двухзонная, трехзонная, количественное определение дефектов, неврологическая, пороговая, быстрая пороговая, бинокулярная |  |  |
| 2.20 | Автоматический расчет периметрического индекса, характеризующего выраженность локальных дефектов холма зрения | Наличие |  |  |
| 2.21 | Автоматический расчет периметрического индекса, характеризующего среднее снижение светочувствительности холма зрения | Наличие |  |  |
| 2.22 | Тест, сравнивающий верхнюю и нижнюю половины холма зрения по пяти соответствующим участкам (глаукомный тест полуполей) | Наличие |  |  |
| 2.23 | Глаукомные пороговые SAP-тесты 10-2, 24-2, 30-2 | Наличие |  |  |
| 2.24 | Глаукомные пороговые SWAP-тесты 10-2, 24-2, 30-2 | Наличие |  |  |
| 2.25 | Тест полного поля (центр и периферия) | Не менее 50 град во всех направлениях |  |  |
| 2.26 | Количество точек теста полного поля | Не менее 160 шт. |  |  |
| 2.27 | Пороговый тест периферии (без учета центрального поля в 30 град) | Наличие |  |  |
| 2.28 | Количество точек теста периферии | Не менее 60 шт. |  |  |
| 2.29 | Специализированный тест для водителей автотранспорта | Наличие |  |  |
| 2.30 | Количество точек водительского теста | Не менее 105 шт. |  |  |
| 2.31 | Карты результатов исследования светочувствительности сетчатки | Числовая карта, цветовая карта, серошкальная карта, карта вероятности дефекта, карта возрастной нормы |  |  |
| 2.32 | Регрессивный анализ | Наличие |  |  |
| 2.33 | Сравнение результатов исследований | Наличие |  |  |
| 2.34 | Построение кривой Бебье | Наличие |  |  |
| 2.35 | Корректировка упоров для лба и подбородка во время исследования | Наличие |  |  |
| 2.36 | Держатель пробной линзы | Наличие |  |  |
| 2.37 | Формирование отчетов исследования полей зрения для распечатки | Наличие |  |  |
| 3 | Комплект поставки: |  |  |  |
| 3.1 | Основной блок | Наличие | шт | 1 |
| 3.2 | Кнопка ответа пациента | Наличие | шт | 1 |
| 3.3 | Окклюдер | Наличие | шт | 2 |
| 3.4 | Пылезащитный чехол | Наличие | шт | 1 |
| 3.5 | Стол электроподъемный | Наличие | шт | 1 |