## Лист1
Описание предмета закупки-Наркозно дыхательный аппарат (276070) в количестве 1 ед.
Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение | Единицы измерения
Аппарат предназначен для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких, с возможностью работы с использованием низких потоков свежего газа | Наличие
Категории пациентов: взрослые, дети и новорожденные | Наличие
Проведение анестезии у детей и новорожденных без необходимости смены частей внутреннего дыхательного контура аппарата и датчиков потока на педиатрические | Наличие
Крепление аппарата - на тележке | Наличие
Ящики для принадлежностей, не менее | 3 | шт.
Привод анестезиологического аппарата ИВЛ | Наличие, пневмопривод
Способ контроля давления подачи медицинских газов -с помощью электронных манометров на каждый газ с отражением на дисплее аппарата | наличие
Типы ингаляционной анестезии : анестезия по полузакрытому контуру, анестезия по полуоткрытому контуру | Наличие
Смеситель медицинских газов | Наличие
Тип смесителя медицинских газов - механический | Наличие
Система защиты пациента от гипоксии | Наличие
Требования к дыхательной системе:
Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного аппарата, включая абсорбер, , не более | 3.006 | л
Дыхательная система наркозно-дыхательного аппарата не имеет дополнительных кабельных и шланговых соединений | Наличие
Функция подогрева дыхательной системы аппарата для предупреждения образования конденсата или встроенный конденсор для сбора конденсата | Наличие, встроенный конденсор для сбора конденсата
сборка/разборка дыхательной системы аппарата без использования инструментов | Наличие
демонтаж и стерилизация пользователем всех компонентов аппарата, соприкасающихся с дыхательными путями пациента, включая дыхательную систему, части привода вентилятора и шланги дыхательного контура | Наличие
дополнительный внешний выход свежего газа для проведения анестезии по полуоткрытому контуру | Наличие
Дополнительный флуометр для подачи кислорода пациенту | Наличие
Устройство отвода отработанных медицинских газов | Наличие
Требования к дисплею:
Дисплей | Наличие
Размер по диагонали, не менее | 15 | дюйм
тип управления -с помощью манипулятора и сенсорное | Наличие
Требования к газоснабжению
Типы подключаемых медицинских газов: Воздух, закись азота, кислород | Наличие
подключение с помощью шлангов подачи медицинских газов | Наличие
число шлангов для подачи медицинских газов, не менее | 3 | шт
длина шлангов для подачи медицинских газов, не менее | 5 | метров
Ротаметры на каждый тип медицинского газа | Наличие
тип ротаметров на каждый тип медицинского газа | Электронные
Ротаметр общего потока газов | Наличие
Управление электронными графическими флуометрами свежего газа О2, N2O и Air механическими поворотными регуляторами на передней панели аппарата | Наличие
Диапазон допустимого давления подключаемых медицинских газов, не уже | 2,8-6,0 | бар
типы подключаемых медицинских газов кислород , закись азота и воздух | Наличие
диапазон регулирования расхода газовой смеси, не уже | 0,1-15 | л/мин
индикация расхода газовой смеси для кислорода с закисью азота и для кислорода с воздухом | Наличие
концентрация кислорода в свежей дыхательной смеси кислорода с закисью азота, не менее | 25 | %
блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода | Наличие
Механический тип защиты пациента от гипоксии - блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода | Наличие
Клапан сброса избыточного давления | Наличие
Диапазон прямой регулировки клапана сброса избыточного давления, не менее диапазона | 0-70 | мбар
Экстренная подача кислорода | Наличие
Максимальный поток кислорода при экстренной подаче, не менее | 75 | л/мин
Требования к датчикам измерения параметров ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Датчик кислорода | Наличие
Тип датчика кислорода -парамагнитный | Наличие
Погрешность датчика кислорода,, не более | 1 | %об
Датчик потока | Наличие
Тип датчика потока | Мембранный
Погрешность датчика потока, не более | 10 | %
Измерение потока на вдохе и на выдохе | Наличие
Датчики потока интегрированы в дыхательную систему наркозного аппарата, расположены на порте вдоха и выдоха | Наличие
Отсутствие необходимости замены датчика потока со взрослого на детский при смене типа пациента | Наличие
Отсутствие необходимости демонтажа частей дыхательного контура или привода аппарата ИВЛ для проведения калибровки датчика потока | Наличие
Отсутствие дополнительных линий управления датчиками потока вне дыхательного контура наркозного аппарата | Наличие
Режимы ингаляционной анестезии :анестезия с высоким потоком свежего газа , анестезия с низким потоком свежего газа, и анестезия с минимальным потоком свежего газа | Наличие
Требования к абсорберу углекислого газа:
многоразовая канистра абсорбера углекислого газа | Наличие
емкость многоразовой канистры абсорбера углекислого газа, не менее | 1370 | мл
функция обхода абсорбера для замены абсорбента в процессе анестезии без разгерметизации дыхательного контура, | Наличие
Требования к испарителю ингаляционных анестетиков:
число точек подключения испарителей ингаляционных анестетиков в аппарат., не менее | 2 | шт
тип испарителя ингаляционных анестетиков -проточный | Наличие
тип управления -механический или электронный | Наличие, механический
тип используемых жидких анестетиков - севофлуран | Наличие
Емкость испарителя, не менее | 250 | мл
Система блокировки испарителя | Наличие
Термокомпенсация | Наличие
Диапазон регулирования объемной концентрации паров севофлурана в газовой смеси,, не уже | 0-8 | % объема
тип испарителя ингаляционных анестетиков -проточный | Наличие
тип управления -механический или электронный | Наличие, механический
тип используемых жидких анестетиков - изофлюран | Наличие
Емкость испарителя, не менее | 250 | мл
Система блокировки испарителя | Наличие
Термокомпенсация | Наличие
Диапазон регулирования объемной концентрации паров изофлюрана в газовой смеси,, не уже | 0-5 | % объема
Анестезиологический аппарат ИВЛ | Наличие
Функция ввода параметров пациента для автоматического определения базовых настроек вентиляции | Наличие
вентиляция легких с управлением по объему | Наличие
синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с поддержкой давлением | Наличие
вентиляция легких с поддержкой давлением | Наличие
апноэ-вентиляция | Наличие
ручная вентиляция легких | Наличие
обеспечение гарантированного дыхательного объема при минимально возможном давлении в дыхательном контуре | Наличие
Требования к параметрам вентиляции:
диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, не уже | 21-100 | %
диапазон регулирования дыхательного объема,, не уже | 20-1500 | мл
диапазон регулирования частоты дыхания, не уже | 4-100 | 1/мин
диапазон регулирования времени вдоха, не уже | 0,2-5 | сек
диапазон регулирования инспираторной паузы не уже | 5-60 | %
диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), не уже | 4-30 | см. вод. ст.
диапазон регулирования давления на вдохе, не уже | 5-60 | см. вод. ст.
диапазон регулирования максимального давления на вдохе, не уже; | 12-100 | см. вод. ст.
диапазон регулирования давления поддержки, не уже | 2-40 | см. вод. ст.
регулирование чувствительности триггера | Наличие
Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам:
дыхательный объем на вдохе | Наличие
минутный объем дыхания | Наличие
концентрация кислорода на вдохе | Наличие
давление в дыхательных путях | Наличие
пиковое давление в дыхательных путях | Наличие
среднее давление в дыхательных путях | Наличие
значение ПДКВ | Наличие
частота дыхания | Наличие
динамическая податливость | Наличие
концентрация газообразного анестетика на вдохе и на выдохе | Наличие
Требования графическому мониторингу:
Спирометрия | Наличие
Петли спирометрии, не менее | 3 | шт
график давления в дыхательных путях | Наличие
число одновременно отображаемых на дисплее графиков в режиме реального времени, не менее | 3 | шт
Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог):
уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов | Наличие
уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов | Наличие
сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при концентрации кислорода выше допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при прекращении подачи кислорода | Наличие
сигнал тревоги при давлении воздуха на входе в аппарат ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при давлении кислорода на входе в аппарат ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при давлении N2O на входе в аппарат ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при концентрации паров севофлурана ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при нарушении целостности дыхательного контура | Наличие
сигнал тревоги при прерывании сетевого питания | Наличие
сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора | Наличие
Требования к анализу анестезиологических газов и ингаляционных анестетиков
интегрированный модуль газоанализа | Наличие
Метод отбора проб газа - боковой поток | Наличие
измерение концентраций закиси азота и углекислого газа на вдохе и выдохе | Наличие
измерение концентраций кислорода на вдохе и на выдохе | Наличие
автоматическое определение типа измеряемого ингаляционного анестетика | Наличие
одновременное измерение концентрации двух ингаляционных анестетиков | Наличие
вычисление и отображение минимальной альвеолярной концентрации (МАК) | Наличие
расчет МАК с учетом возраста пациента | Наличие
Требования к сбору данных и документированию:
Ethernet-интерфейс, не менее | 2 | шт
Возможность подключения устройств ввода/вывода | Наличие
Габаритные размеры
высота, не более | 135 | см
ширина, не более | 82,5 | см
глубина, не более | 69,1 | см
Масса, не более | 145 | кг
Характеристики питания:
напряжение | 220-240 | В
частота | 50-60 | Гц
автономная работа от встроенного аккумулятора | Наличие
автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети | Наличие
зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | Наличие
время работы от резервного источника питания не менее | 90 | мин
Условия эксплуатации:
диапазон температур окружающего воздуха, не уже | 10-40 | °С,
диапазон относительной влажности, не уже | 15-95 | %
диапазон атмосферного давления, не уже | 67-107 | kPa
Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 1 | год
Комплектация
Основной блок аппарата | 1 | шт.
Испаритель для севофлурана | 1 | шт.
Испаритель для изофлюрана | 1 | шт.
Шланг O2 со штекером DIN | 1 | шт.
Шланг воздух со штекером DIN | 1 | шт.
Шланг N2O со штекером DIN | 1 | шт.
Газовый модуль | 1 | шт.
Линия возврата газа | 1 | шт.
Водяная ловушка, (не менее 10 шт./уп.) | 1 | уп
Линия отбора проб, (не менее 10 шт./уп.) | 2 | уп
Многоразовая канистра абсорбера | 1 | шт.
Датчик потока, мембранный или термоанемометрический | 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 2 | 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 3 | 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 4 | 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 5 | 2 | шт.
Трубка сброса отработанных газов | 1 | шт.
Контур пациента многоразовый, автоклавируемый, взрослый | 2 | шт.
Контур пациента многоразовый, автоклавируемый, педатрический | 2 | шт.