Приложение № 1

- ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

| № п/п Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя | Значение показателя | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале | Назначение: | Качественное выявление антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках |  | Наличие |
|  | Количество определений: | Не менее 25 | шт | Наличие |
|  | Биологический материал: | Мазки из носоглотки и/или ротоглотки, слюна |  | Наличие |
|  | Аналитическая чувствительность: | ≤ 5 | пг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Диагностическая чувствительность, подтвержденная инструкцией производителя: | ≥100 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Специфичность выявления антигена SARS-CoV-2 относительно ПЦР-исследования в ходе проведения клинических испытаний: | ≥98 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Воспроизводимость и повторяемость: | ≥98 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Время достижения устойчивых результатов: | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Отсутствие перекрестной реактивности: | МERS-CoV, SARS-CoV, респираторно-синцитиальный вирус типа А и В, вирус гриппа А и В, аденовирус, риновирус, вирус парагриппа, метапневмовирус, бокавирус, Legionella pneumophila, Hemophilus influenza, Streptococcus pneumonia. |  | Наличие |
|  | Диапазон температур транспортировки: |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Нижний предел температурного диапазона | Не более - 30 | градус Цельсия |  |
|  | Верхний предел температурного диапазона | Не менее +30 | градус Цельсия |  |
|  | Условия хранения тест-кассеты после вскрытия | ≥4 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Остаточный срок годности | ≥12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Состав набора: |  |  |  |
|  | Тест-кассета или тест-картридж | ≥ 25 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Буфер для анализа во флаконе-капельнице не более 0,5 мл. | ≥ 25 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Зонд-тампон стерильный | ≥ 25 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Обязательное наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик (для проверки достоверности сведений) и регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения с приложениями | Наличие. |  |  |
|  | Схема проведения анализа | 1 | штук |  |
|  | Количество товара: |  |  |  |
|  | Количество тестов | 2500 | штук |  |

Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев.

*Остаточный срок годности не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником.