Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: sokbinfo@mail.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2023-007406 от 23.10.2023г

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 01.11.2023

Адрес электронной почты: omtokb@ya.ru

Номер контактного телефона:  +7 343 356 08 64

Контактное лицо:   Дудина А. А.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги: Оказание услуги по техническому обслуживанию изделия медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ № 1» на 2024 год

Описание предмета закупки

на оказание услуг по техническому обслуживанию изделия медицинской техники

| 1. Требования к оказанию услуг/выполнению работ по ТО МИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень нормативных документов, определяющих требования к оказанию услуг/выполнению работ по ТО МИ силами Исполнителя. | Исполнитель производит работы в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 3.1. |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов проведение ТО МИ, выданных уполномоченными государственными органами | Наличие действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Основание: - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; - Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 ''Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники''. Подтверждением является: - копия действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники или - выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» Виды работ и услуг: В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: - контроль технического состояния медицинской техники; - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники. ___________ И/ИЛИ Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). Основание: - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''. Подтверждением является: - копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) или - выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» Виды работ и услуг: Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: - офтальмологические медицинские изделия; |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Требования к квалификации персонала Исполнителя | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО, в соответствии с перечнем документов, подтверждающих квалификацию специалиста. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые, гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами или иные документы, подтверждающие полномочия данных специалистов. Квалификация и соответствие требованиям специалистов должны быть подтверждены соответствующими удостоверяющими: - сертификат, диплом или иной документ, выданный производителем или официальным представителем. Копии вышеуказанных документов Исполнитель должен: - в день начала срока действия исполнения Исполнителем обязательств по Договору предъявить сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» в полном объеме на каждого специалиста; - предъявлять по требованию сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» перед выполнением работ для допуска до проведения работ на каждую единицу изделий медицинской техники, указанной в разделе 4. Допуск специалиста Исполнителя до выполнения работ осуществляется сотрудником отдела медицинской техники после предъявления ему документа, удостоверяющего личность специалиста. Отсутствие выше указанных документов или отказ от предъявления документов будет являться фактом неисполнения обязательств по Договору, фактом не подтверждения квалификации инженера и основанием для отказа в допуске к проведению работ. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию Исполнителя | Оснащение Исполнителя должно соответствовать следующим требованиям (в случае, если это предусмотрено документацией на оборудование): - контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО; - средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к документации Исполнителя | У Исполнителя должен быть комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. В случае, если Заказчиком утеряна или у Заказчика не имеется технической нормативной, технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинских изделий (в каждом отдельном случае на каждую единицу изделия медицинской техники, указанной в перечне изделий медицинской техники, подлежащих техническому обслуживанию), Исполнитель предоставляет такую документацию в бумажном (и/или) электронном виде на русском языке Заказчику по запросу в течение 14 календарных дней в объеме, предусмотренном для пользователя изготовителем (производителем). |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий Исполнителем | Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). Исполнитель обязуется использовать только разрешенные к использованию предприятием-изготовителем сервисные инструменты и приспособления, если это требует техническая или эксплуатационная документация изготовителя (производителя). При проведении Исполнителем ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик МИ при гарантии его безопасности при условии согласования такой замены с Заказчиком в каждом отдельном случае использования аналогичных запасных частей. Применяемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в использовании, не восстановленными и не ранее 2023 года выпуска. Гарантийные обязательства на выполненные Исполнителем работы и на использованные запасные части, в том числе расходные материалы: - на работы по периодическому и внеплановому ТО — не менее 3 месяцев; - запасные части — не менее 6 месяцев; если иные сроки и (или) условия не предусмотрены в других разделах описания объекта закупки (спецификации). Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ и принятой сотрудником отдела медицинской техники Заказчика. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно по согласованию сторон, но не более 180 календарных дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика по электронной почте, по телефонному звонку или иным доступным средством связи. |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание изделий медицинской техники осуществляется в части: - периодическое техническое обслуживание; - техническое диагностирование; - внеплановое техническое обслуживание; - обновление программного обеспечения и установка опций; - контроль технического состояния; В соответствии с требованием технической, нормативной и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на изделия медицинской техники. В случае наличия обновления и дополнения документации на оборудование, при выполнении работ используется актуальная на момент выполнения работ редакция. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Требования к работам по ТО |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Требования к периодическому ТО | Периодическое ТО МИ производится единоразово, в сроки, указанные в настоящем договоре, согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации на МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Требования к техническому диагностированию (технической диагностики) МИ | Нет требований |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Требования к ремонту МИ | Нет требований |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Требования к внеплановому ТО | Нет требований |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Требования по обновлению программного обеспечения и установке опций для МИ | Нет требований |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Требования к контролю технического состояния | Контроль технического состояния МИ производится единоразово, в сроки, указанные в положениях настоящего договора, согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации на МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Требования к монтажу и наладке МИ | Нет требований |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возможность оказания услуг/выполнения работ дистанционно | Допускается проведения технического диагностирования с использованием технологии удаленного доступа при помощи только разрешенного и/или предложенного изготовителем (производителем) программного обеспечения. При этом работы с использованием технологии удаленного доступа должны выполняться Исполнителем со строгим соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МИ. | После окончания выполнения соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. В случае если у Заказчика на конкретное МИ уже ведется журнал технического обслуживания, то записи о выполняемых Исполнителем работах по техническому обслуживанию вносятся в этот журнал. В случае если журнал по техническому обслуживанию МИ окончен, то Исполнитель должен завести новый журнал и передать его на хранение Заказчику. После окончания срока действия Договора журнал остается у Заказчика. |  |  |  |  |  |
| - Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию и базовый перечень и объем работ, производимый Исполнителем в рамках периодического технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) | Наименование изготовителя | № РУ | Год выпуска | Зав./сер. номер | Место размещения в МО (на момент заключения) |
| 4.1 | Микроскоп операционный | OPMI Vario 700 | Carl Zeiss, | ФСЗ 2011/09614 | 2017 | 6636161931 | Операционный блок №1 |
| 4.1.1 | Проверка системного времени и даты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Проверка балансировки микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Проверка работоспособности ручек |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Проверка кнопки включения экстренного режима |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Проверка фокусировки микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Проверка движения XY муфты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Проверка соединений на нижней панели |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Проверка состояния проводов в системе подвески |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Проверка состояния навесного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Проверка всех ручных переключателей и ручек изменения параметров микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Внешний осмотр микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Проверка проводки к системе записи видео (если имеется) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Проверка работоспособности системы записи видео |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Проверка систем освещения и часов выработки ламп |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Проверка систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Проверка колёс микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Проверка работоспособности и параметров электромагнитных тормозов оси 1, 2 и 3 на штативе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Проверка работоспособности и параметров электромагнитных тормозов оси 4,5 и 6 на микроскопе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Проверка работоспособности и соединения педали управления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Проверка работоспособности механики микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Чистка оптики |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Проверка состояния стерильных колпачков |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Проверка оптических параметров микроскопа |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24 | Консультация специалистов Заказчика со специалистами Исполнителя посредством телефонной связи и электронной связи (электронная почта) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выше перечисленный в подпунктах пунктов раздела 4 перечень работ включает, но не ограничивает перечень действий и манипуляций, выполняемых Исполнителем в рамках периодического технического обслуживания, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно поддержание медицинских изделий в исправном, пригодном к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) состоянии, в том числе и любые другие действия и манипуляции, предусмотренные нормативной технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на каждую единицу МИ в каждом отдельном случае. |  |  |  |  |  |  |
| - Порядок сдачи и приемки услуг/работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по обеспечению сдачи и приемки выполненных работ | По результатам выполнения работ в каждом отдельном случае Исполнитель осуществляет запись (отметку) в журнале ТО МИ в соответствии с п.3.4. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Порядок предоставления Заказчику факта выполненных работ и подписания актов выполненных работ | По результатам оказания услуг в объеме, установленном описанием предмета закупки (техническим заданием или спецификацией к Договору), Исполнителем составляется и предоставляется Заказчика акт выполненных работ по факту выполнения работ (услуг). Исполнитель должен самостоятельно подтвердить факт выполнения объема работ, отраженных в акте, у инженера отдела медицинской техники (по направлению), заведующего отделением (где располагается МИ) или у ведущего инженера административно-технической группы отдела медицинской техники. Фактом подтверждения выполненных работ является подпись соответствующего специалиста в акте выполненных работ. После подтверждения выполненных работ, Исполнитель должен передать подписанные вышеперечисленными представителями Заказчика акты выполненных работ начальнику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ №1» для фиксации даты исполнения работ, подписания актов выполненных работ и передачи полного комплекта бухгалтерских документов в оплату. Акт выполненных работ является бухгалтерским документом и составляется отдельно от актов контроля технического состояния, актов технического диагностирования и других актов. |  |  |  |  |  |
| 6. Перечень и объем работ, выполнимых Исполнителем своими силами и за свой счет в течение 14 календарных дней с даты подписания Договора, но не ранее даты начала срока действия периода оказания услуг/выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нет | Нет |  |  |  |  |  |
| 7. Перечень и объем запасных частей, поставляемых Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, указанные в разделе 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ламповый блок для микроскопа серии OPMI” каталожный номер 304949-9001-000 | 2 шт. |  |  |  |  |  |
| - Прочие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Период технического обслуживания (срок оказания услуг/выполнения работ): | Не позднее 25.12.2023 года |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Перечисленные в приложениях действия и манипуляции (являются минимально необходимыми действиями и манипуляциями), включают, но не ограничивают, перечень действий, манипуляций, в случае, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно поддержание медицинских изделий в исправном, пригодном к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя). |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Исполнитель оказывает консультацию эксплуатирующего и технического персонала Заказчика правилам эксплуатации обслуживаемой техники. |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Структурное подразделение местоположения медицинских изделий может измениться в течение срока действия оказания услуг/выполнения работ на другое структурное подразделения учреждения. |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей, субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору не допускается. |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Специалисты Исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленные у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Заказчик не предоставляет Исполнителю помещение на своей территории. |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | В перечень работ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинским изделиям. |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Все работы производятся с 9:00 до 17:00 по местному времени в согласованные с Заказчиком рабочие дни. Работы в иное время производятся при дополнительном согласовании с Заказчиком. Исключением являются работы, вызванные запросом со стороны Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Термины и определения применяются и понимаются в соответствии с: - ГОСТ Р 57501-2017; - ГОСТ Р 58451-2019; - ГОСТ Р 56606-2015; - ГОСТ 18322-2016; - ГОСТ Р 50444-2020; - ГОСТ Р 59730-2021 - нормативной документацией медицинского изделия; - технической документацией медицинского изделия; - эксплуатационной документацией медицинского изделия. |  |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 30.11.2023 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель),  готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный  техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с  п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/Fa75fBnVOtDSLA

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/WKOptMkY8R0Rfg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/_y1_IaGsDRCDnw