Техническое задание (Описание предмета закупки)

1. Виды выполняемых работ

Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники, указанной в Перечне медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию (Приложение № 1 к Техническому заданию (Описание предмета закупки), должно проводиться в соответствии руководствоваться технической или эксплуатационной документацией производителя на медицинское изделие, а также ГОСТ 57501-2017, ГОСТ 58451-2019, ГОСТ 56606-2015.

Техническое обслуживание - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировке.

Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные виды работ:

- контроль технического состояния,

- периодическое и текущее техническое обслуживание,

- текущий ремонт.

- Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации. Результаты контроля технического состояния должны быть отражены в Журнале технического обслуживания. Контроль технического состояния медицинской техники должен проводиться однократно при принятии техники на обслуживание и в дальнейшем не реже 1 (Одного) раза в течение действия Договора.

Периодическое и текущее техническое обслуживание - действия по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники. Периодичность технического обслуживания медицинской техники и его объем определяется службой технического обслуживания медицинской техники на основании эксплуатационной документацией на каждое конкретное изделие медицинской техники. Календарный график технического обслуживания утверждается Заказчиком. Текущее техническое обслуживание производится в необходимых объемах по результатам контроля технического состояния медицинской техники. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются Журнал технического обслуживания и Акт-наряд на выполненные работы.

Периодическое ТО включает в себя:

- Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;

- Затяжка ослабленных крепежных элементов;

- Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.);

- Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;

- Настройка и регулировка изделия.

Текущий ремонт - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники, путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей (без учета их стоимости) с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации. Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается службой технического обслуживания медицинской техники совместно с Заказчиком медицинской техники по результатам контроля технического состояния изделия медицинской техники. Исполнителем текущего ремонта предоставляются гарантии на отремонтированные узлы изделия на последующий срок эксплуатации, при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации.

Единый Журнал технического обслуживания - ведется специалистами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники и сотрудниками медицинского учреждения, ответственными за техническое состояние медицинской техники. Журнал технического обслуживания ведется по каждому конкретному договору на техническое обслуживание. Журнал технического обслуживания должен содержать следующие разделы:

- Перечень медицинской техники, включенный в договор о техническом обслуживании,

- Сведения о проведении инструктажа медперсонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ),

- Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники,

- Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

- Журнал предоставляется Заказчику ежемесячно, в электронном виде, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

График технического обслуживания — составляется исполнителем работ, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники и согласовывается с заказчиком.

2. Требования к приемо-сдаточной документации при проведении работ:

До начала работ предоставить разрешительную документацию:

1. Копии лицензий,

2. Приказы о назначении ответственных за выполнение работ по (обслуживанию) оказанию услуг

3. График производства работ

4. Перечень используемого, монтируемого оборудования и применяемых материалов с приложением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, паспортов качества, и санитарно-эпидемиологического заключения.

5. Не позднее чем за 3 рабочих дня, до начала выполнения работ, предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение профессиональной подготовки и обучения на сотрудников, непосредственно выполняющих обязанности в рамках контракта.

В период проведения работ:

1. Все работы выполнять с соблюдением ГОСТов, СНиПов, рекомендаций изготовителей, соблюдением правил ТБ, охраны труда, противопожарной безопасности, правил РОСТЕХНАДЗОРА.

2. Ведение журнала входного контроля

3. Составление: дефектных актов, актов установки, актов ввода в эксплуатацию.

4. Предоставление лабораторных заключений

5. В период обслуживания с момента подписания договора до его окончания, Исполнитель неукоснительно соблюдать внутренний распорядок учреждения.

6.Исполнитель поддерживает в чистоте: помещения, в которых производились работы по оказанию услуг (проводит уборку помещений), Исполнитель производит работы, предварительно согласовывая их с Заказчиком.

3. Требования к качеству оказываемых услуг

3.1. Периодичность технического обслуживания производится в соответствии с графиком проведения технического обслуживания и обязательной отметкой в журнале технического обслуживания медицинской техники.

3.2   Выезд инженера не менее 1 раза в квартал в каждый филиал.

3.3.  Неограниченное количество выездов инженера на диагностику по запросу Заказчика в течение 24 часов при получении заявки от Заказчика.

3.4.  Неограниченное проведение текущего ремонта оборудования из списка оборудования без использования запасных частей.

3.5. Транспортировка оборудования для диагностики и ремонта в условиях технического центра за счёт Исполнителя.

3.6. Все заменённые, в ходе технического обслуживание и ремонта, запасные части предоставляются Заказчику

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

3.7.  Наличие действующей лицензии по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), с указанием перечня  выполняемых работ,  оказываемых услуг в части:

техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.

техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.

Основание:

- п.17 ч.1 ст.12 гл. 2 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

-  Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''.

Либо сведения о регистрационном номере лицензии из реестра лицензий.

Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить

выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ТО МИ.

3.8. Все услуги оказываются с привлечением квалифицированного персонала Исполнителя, прошедшего профессиональную подготовку и обучение, имеющих действующий документ, подтверждающий прохождение профподготовки и обучения.

- Перечень специализированного инструмента для проведения технического обслуживания:

| п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный насос | 1шт. |
| 2 | Блок манометров, мановакуумметров | 1шт. |
| 3 | Зарядные шланги | 1шт. |
| 4 | Цифровой вакуумметр | 1шт. |
| 5 | Весы | 1шт. |
| 6 | Мультиметр | 1шт. |
| 7 | Термометр | 1шт. |
| 8 | Течеискатель | 1шт. |
| 9 | Горелка | 1шт. |
| 10 | Мойка высокого давления | 1шт. |

- Перечень работ:

| № п/п | Наименование (характеристика) услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Контроль технического состояния оборудования и проведение необходимых при этом замеров параметров оборудования | Внешний осмотр рабочего места и изделия: - проверка наличия экранов в целом или его ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности: - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; - проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; - контроль состояния устройств; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу; - контроль соблюдения графиков поверки средств измерений медицинского назначения. Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия. Проверка готовности изделия к использованию: - проверка исходных положений органов управления. Включение и проверка работоспособности изделия: - проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок; - инструментальный контроль основных технических характеристик; - контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий. | Ежеквартально |
| 2. Периодическое техническое обслуживание | Комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению. | Определяется эксплуатационной документацией оборудования, но не реже 1 раза в год |
| 3. Инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации оборудования, принятого на обслуживание | Проведение инструктажа с записью в журналах технического обслуживания. В случае принятия на ТО нового оборудования проводить внеочередной инструктаж медицинского персонала | Неограниченно |
| 4.Консультирование ответственных лиц, за эксплуатацию систем по требованию заказчика | Консультирование по корректному вкл./выкл. мед, оборудования; помощь при настройке на рабочие режимы, а также в текущих вопросах, связанных с эксплуатаций оборудования. | Неограниченно |
| 5. Выдача дефектных ведомостей на медицинское оборудование, подлежащее списанию | Производится по факту выхода из строя оборудования в случаях, когда восстановление работоспособности оборудования экономически нецелесообразно, вследствие физического и (или) морального износа. | Неограниченно |
| 6. Текущий ремонт медицинского оборудования, подлежащее Ремонту без запасных частей | Производится по факту выхода из строя оборудования. | Неограниченно |
| 7. Текущий ремонт медицинского оборудования, подлежащее Ремонту с использованием запасных частей | Производится по факту выхода из строя оборудования. | Позиции, не указанные в перечне запасных частей приобретаются за счёт заказчика |
| 8. Ведение журнала технического обслуживания, технического паспорта. | Правильное и аккуратное ведение журнала технического обслуживания; запись перечня изделий медтехники в конкретном кабинете; сведений о выполнении работ по ТО, о проверке заземления и т.п., а также о проведении инструктажа медицинского персонала. Правильное и аккуратное ведение технического паспорта; запись сведений о конкретном изделии медицинской техники; о проведении работ при плановом техническом обслуживании, периодичности их проведения; сведений об отказах. Предоставить регламент технического обслуживания на каждую категорию оборудования. | Периодичность установлена количеством услуг по каждому наименованию |
| 9. Транспортировка неисправного оборудования на ремонт | Все работы, связанные с транспортировкой неисправного оборудования на диагностику и ремонт в условиях технического центра за счёт Исполнителя | Неограниченно |

- Перечень запасных частей обязательных к замене

| № п/п | Наименование | Колич | Кат.№, артикул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хладагент R-404a, Баллон по 10,9 кг | 24кг. |  |
| 2 | Хладагент R-134a, Баллон по 13 кг | 2 шт. |  |
| 3 | Масло BITZER BSE-32 Фасовка по 5 литров | 30 шт. |  |
| 4 | Фильтр-осушитель “DANFOSS” DCL 163 5/8” под гайку | 4шт. | “BECOOL” BCL 163 |
| 5 | Фильтр-осушитель “DANFOSS” DCL 305, 5/8” под гайку | 4шт. | “BECOOL” BCL 305 |
| 6 | Фильтр-осушитель “DANFOSS” DCL 32S 1/4” под пайку | 2шт. |  |
| 7 | Фильтр-осушитель “DANFOSS” DCL 83S 3/8” под пайку | 2шт. |  |
| 8 | Фильтр масляный BC-OF-053 3/8” под гайку | 10шт. |  |
| 9 | Фильтр-осушитель медный 15 мл ф6/ф2 мм | 100шт. | SM 2-15 |
| 10 | Фильтр-осушитель медный 30 мл ф6/ф2 мм | 2шт. | SM 2-30 |
| 11 | Компрессор Jiaxipera NT1119GZ R-134a | 4 шт. |  |
| 12 | Компрессор Jiaxipera NT1117GZ R-134a | 3 шт. |  |
| 13 | CR1/3N-SLF, Элемент питания литиевый (1шт) 3В, 3 вывода | 8 шт. | CR1/3N-SLF |
| 14 | Припой медно-фосфорный 15% Ag | 25 прут. |  |
| 15 | Припой 30% Ag | 5 прут. |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию (Описание предмета закупки)

Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

Прилагается отдельным файлом