# Приложение №1

# ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

| № | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки вакуумные для гематологических исследований | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – сиреневая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки не менее 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной не более 10 мм, с выемкой в центре не более 4,5 мм; Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Цвет резиновой пробки соответствует цвету пластикового колпачка. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы и/или пробирки в штативе. Реактив ЭДТА К2, жидкий, распылен по внутренним стенкам пробирки. Размер пробирки 13х75 мм. Объем забираемой крови не менее 3 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (сиреневый), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук, запаянном в полиэтилен. Способность пробирок выдерживать температуру от 0 до 25ºС при транспортировке. Пробирки должны быть доукомплектованы декапперами. Из расчета 1 декаппер на 10 упаковок. *Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт. | 10000 |
| 2 | Пробирки вакуумные для исследования образования сгустка сыворотки с активатором | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – красная, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки не менее 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм; Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Цвет резиновой пробки соответствует цвету пластикового колпачка. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы и/или пробирки в штативе. На внутренних стенках пробирки – сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). Размер пробирки 13х100 мм. Объем забираемой крови не менее 6 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (красный), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук, запаянном в полиэтилен. Способность пробирок выдерживать температуру от 0 до 25ºС при транспортировке. Пробирки должны быть доукомплектованы декапперами. Из расчета 1 декаппер на 10 упаковок. *Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт. | 10000 |
| 3 | Пробирки вакуумные для коагулогических исследований | Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки – голубая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки не менее 20 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной не более 10 мм, с выемкой в центре не более 4,5 мм; Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Цвет резиновой пробки соответствует цвету пластикового колпачка. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы и/или пробирки в штативе. Размер пробирки 13х75мм. Объем забираемой крови не менее 2,7 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (голубой), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Установка пробирок - в пенопластовом штативе, рассчитанном на 100 штук. Специальная упаковка из алюминиевой фольги, которая препятствует испарению Цитрата Натрия на протяжении всего срока годности. Способность пробирок выдерживать температуру от 0 до 25ºС при транспортировке. Пробирки должны быть доукомплектованы декапперами. Из расчета 1 декаппер на 10 упаковок. *Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт. | 2000 |

*Остаточный срок годности не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником.