| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 ЗКП-2025-008913 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на техническое обслуживание гистопроцессора автоматического на 2025 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию.

1. Условия оказания услуг:

Наличие действующей лицензии, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129, на осуществление деятельности техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), с указанием в перечне выполняемых работ, оказываемых услуг в составе указанного вида деятельности:

класс 2а потенциального риска применения: вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

2. Общие требования по оказанию услуг:

Наличие технического центра (технической базы) и подготовленного инженерно-технического персонала.

Проведение оценки технического состояния оборудования.

Определение неисправностей медицинской техники.

Восстановление работоспособности медицинской техники с последующим контролем технического состояния.

Применяемые Исполнителем запасные части и материалы новые и разрешенные к применению на территории РФ.

3. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию на Стерилизатор Steriplaz 120 s/n 0089

1.1	Визуальная проверка заземляющих проводов и соединительных кабелей

1.2	Замена воздушных фильтров

1.3	Замена масла в вакуумном насосе

1.4 	Замена наполнителей в фильтре масляного тумана

1.5	Замена наполнителей в абсорбционном фильтре

1.6	Замена комплекта для ремонта насоса VRD-16

1.7	Чистка камеры

1.8	Проверка системы интерфейса пользователя

1.9	Проверка работоспособности насоса

1.10	Проверка вакуумной системы на предмет утечек

1.11	Проверка работоспособности электромагнитных клапанов

1.12	Проверка работоспособности вч генератора

1.13	Проверка системы защиты вч генератора

1.14	Проверка в сервисном режиме

Запасные части и материалы:

1)	Набор для ТО-900 стерилизатора медицинского СТЕРИПЛАЗ-120 (VRD-30) 1 шт

включает в себя:

Пневмоглушитель – 2 шт;

Набор абсорбирующего фильтра – 1 комп.;

Набор фильтра масляного тумана – 1 шт.;

Масло вакуумное VPO-68H (канистра 4 л) – 1 шт;

Ремонтный комплект насоса VRD-30 – 1шт.

2)	Набор для ТО-300/600 стерилизатора медицинского СТЕРИПЛАЗ-120 -2 шт

включает в себя:

Пневмоглушитель – 2 шт;

Набор абсорбирующего фильтра – 1 комп.;

Набор фильтра масляного тумана – 1 шт.;

Масло вакуумное VPO-68H (канистра 4 л) – 1 шт.

4. Периодические профилактические мероприятия осуществляются 3 разf за период действия договора с однократной заменой запасных частей.

Требования по сроку гарантии выполненных работ: 3 месяца

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                       М.И.Кортева