МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 03.06.2025 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерного томографа Optima CT520 с принадлежностями

| Техническое обслуживание и текущий ремонт томографа рентгеновского компьютерного Optima CT 520, производитель «ДжиИ Ханвэй Системз Ко., Лтд» (сер.№ CBDBG2100072HM) с принадлежностями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодическое техническое обслуживание |  |  |  |
| 1.1. | Характеристики услуг |  |  |  |
| 1.1.1. | Тип услуг |  | Обязательные |  |
| 1.1.2. | Периодичность оказания услуг |  | 1 раз в квартал В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки от заказчика |  |
| 1.1.3 | Описание работ: Стандартные процедуры в соответствии с национальными стандартами РФ ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое», ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», а также работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией (Planned Maintenance). контроль качества функционирования системы и соответствие заводским параметрам по встроенной в системное ПО программе Quality Assurance Test, разработанной в соответствии с международным стандартом IEC 61223-3-5 (ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008). # Перечень и объем работ с учетом эксплуатационного документа 5411810-8EN Optima CT520 Series Service Methods (раздел плановое техническое обслуживание), а также в соответствии с техническим заданием. # Наличие у специалистов Исполнителя сертификатов предприятия-изготовителя на данный вид томографов, подтверждающих факт прохождения обучения на право технических работ на данном типе оборудования или документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью (в соответствии с п. 5.2 ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», п. 5.5 ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое») |  |  |  |
| 1.2. | Проверки безопасности Проводятся в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность, а так же в соответствии с эксплуатационными документами, включая нижеперечисленные операции: |  |  |  |
| 1.2.1 | Контроль сопротивления защитного проводника на узлах: - Гентри - Стол пациента - Компьютерный бокс с консолью управления, - Монитор консоли управления - рабочая станция постобработки с монитором, - распределитель питания. |  |  |  |
| 1.2.2 | Замер температуры и влажности в помещении сканирования. Допустимые значения: 18…260С, 30…60% соответственно. |  |  |  |
| 1.3. | Визуальные проверки |  |  |  |
| 1.3.1 | Проверка исправности функционирования световых и звуковых индикаторов оповещения о наличии рентгеновского излучения |  |  |  |
| 1.3.2 | Проверка срабатывания аварийных кнопок. |  |  |  |
| 1.3.3 | Проверка надлежащего функционирования кнопочных станций на крышках гентри |  |  |  |
| 1.3.4 | Проверка на наличие внешних повреждений. |  |  |  |
| 1.3.5 | Проверка состояния кабелей и надежности электрических соединений |  |  |  |
| 1.3.6 | Проверка наличия и состояния предупреждающих надписей |  |  |  |
| 1.4. | Профилактическое обслуживание стола пациента |  |  |  |
| 1.4.1. | Снятие крышек стола. Очистка внутренних поверхностей от пыли и загрязнений. |  |  |  |
| 1.4.2. | Проверка надежности болтовых соединений механических частей, приводов |  |  |  |
| 1.4.3. | Проверка надежности крепления стола к фундаменту. |  |  |  |
| 1.4.4. | Проверка отсутствия механических заеданий движения деки стола, очистка от грязи механических частей |  |  |  |
| 1.4.5. | Смазка линейных подшипников, направляющих рельсов привода деки стола. |  |  |  |
| 1.4.6. | Смазка подъемного механизма вертикального привода стола. |  |  |  |
| 1.4.7 | Проверка вертикального привода на утечки масла из гидравлической системы. |  |  |  |
| 1.4.8 | Проверка максимального тормозного усилия двигателя горизонтального перемещения стола (допуск 18 кг.) |  |  |  |
| 1.4.9 | Проверка и юстировка при необходимости зазора между декой стола и поддерживающим подшипником (допуск 0,5 ± 0,1 мм). |  |  |  |
| 1.4.10 | Устранение скрипов и звуков при горизонтальном и вертикальном перемещении стола. |  |  |  |
| 1.5. | Профилактическое обслуживание Гентри |  |  |  |
| 1.5.1 | Проверка работоспособности кнопок гентри, отработки команд с кнопок гентри, проверка работы датчика Patient Tilt при наклоне гентри. |  |  |  |
| 1.5.2 | Выключение гентри, снятие всех крышек, обеспыливание внутренних поверхностей и узлов, проверка утечек масла в системе охлаждения рентгеновской трубки. |  |  |  |
| 1.5.3 | Очистка от пыли и грязи воздушных приточных отверстий гентри, защитных сеток. |  |  |  |
|  | Очистка от пыли и грязи защитной сетки вентилятора инвертора |  |  |  |
| 1.5.4 | Чистка блока графитовых токосъемных щёток, проверка степени износа, замена при необходимости. |  |  |  |
| 1.5.5 | Чистка контактных колец гентри от графитовой пыли, проверка чистоты контактной поверхности, шлифовка колец при необходимости. |  |  |  |
| 1.5.6 | Очистка рентгеновского детектора и от загрязнений, проверка работоспособности вентиляторов охлаждения. Чистка (замена при необходимости) воздушного фильтра под вентиляторами детектора. |  |  |  |
| 1.5.7 | Проверка гидросистемы привода наклона гентри, проверка утечек, чистка от грязи. |  |  |  |
| 1.5.8 | Проверка целостности ремня привода вращения гентри, проверка степени натяжения ремня (допуск 66 Нм) |  |  |  |
| 1.5.9 | Проверка кабельных соединений, надежности крепления узлов и компонентов системы. |  |  |  |
| 1.5.10 | Очистка от грязи, смазка механизма коллимации. Проверка работоспособности, калибровка при необходимости. |  |  |  |
| 1.5.11 | Проверка количества вращений гентри. Смазка аксиального подшипника каждые 2 000 000 оборотов |  |  |  |
| 1.5.12 | Проверка, очистка и юстировка (при необходимости) лазерной разметки пациента |  |  |  |
| 1.5.13 | Чистка рентген прозрачного кольца гентри, проверка на повреждения |  |  |  |
| 1.6. | Профилактическое обслуживание распределителя питания PDU |  |  |  |
| 1.6.1 | Очистка от пыли и грязи |  |  |  |
| 1.6.2 | Адаптация выходного напряжения силового трансформатора при статическом изменении входного напряжения питания |  |  |  |
| 1.6.3 | Проверка надежности контактных соединений в разъемах и на клеммниках |  |  |  |
| 1.7. | Профилактическое обслуживание системы Console управления томографом и реконструкции изображений, обслуживание программного обеспечения |  |  |  |
| 1.7.1 | Проверка работоспособности вентилятора охлаждения, очистка от пыли и грязи. |  |  |  |
| 1.7.2 | Проверка надежности кабельных соединений |  |  |  |
| 1.7.3 | Чистка сеток забора воздуха консоли от пыли, обеспыливание внутренней части системного блока, радиаторов процессоров, вентилятора графической карты. |  |  |  |
| 1.7.4 | Чистка и проверка работоспособности подключенных периферийных устройств и мониторов |  |  |  |
| 1.7.5 | Проверка емкости и степени заряда аккумуляторов источника бесперебойного питания |  |  |  |
| 1.7.6 | Проверка целостности системного программного обеспечения, файлов конфигурации, базы данных пациентов. |  |  |  |
| 1.7.7 | Просмотр и анализ системных ошибок из сервисного программного обеспечения. |  |  |  |
| 1.7.8 | Удаление ненужных лог-файлов |  |  |  |
| 1.8. | Контроль технического состояния, надлежащего функционирования системы и соответствие заводским параметрам с помощью встроенных в сервисное ПО программ контроля качества Image Quality в соответствии с эксплуатационной документацией в рамках международного стандарта IEC 61223-3-5 (ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008). Специфические измерительные приборы и оснастка для контроля качества: - держатель для фантомов - комбинационный водяной фантом Quality Assurance Phantom |  |  |  |
| 1.8.1 | Выполнение системных тестов сканирования System Scanning Test. Оценка наличия артефактов, излишних шумов на изображении. При необходимости проведение требуемых настроек и калибровок. Повторение тестов. |  |  |  |
| 1.9. | Проверка надежности и исправности креплений крышек оборудования |  |  |  |
| 1.10. | Чистка внешних поверхностей оборудования от загрязнений |  |  |  |
| 1.11. | Чистка экранов мониторов от загрязнений |  |  |  |
| 1.12. | Финальная проверка функционирования |  |  |  |
| 1.12.1. | Документирование: по результатам проведенного технического обслуживания ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. |  |  |  |
| 2. | Расходные материалы, используемые в регламентно-профилактических работах: смазки, одноразовые хомуты. Токосъемные силовые и сигнальные щетки подлежат замене при критическом износе. |  |  |  |
| 3. | Внеплановое техническое обслуживание |  |  |  |
| 3.1 | Часть мероприятий по техническому обслуживанию, которая выполняется до сроков планового ТО в случае необходимости (ГОСТ Р 57501-2017) по результатам контроля технического состояния. Максимально возможное количество внепланового ТО равно 2 (двум). |  |  |  |
| 4. | Техническое диагностирование |  |  |  |
| 4.1. | Характеристики услуг |  |  |  |
| 4.1.1. | Тип услуг |  |  | Обязательные |
| 4.1.2. | Срок выполнения услуг |  |  | В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки от заказчика |
| 4.2. | Описание услуг. - Поиск неисправностей с использований заводских инструкций. - Наличие доступа к сервисным программам |  |  |  |
| 4.2.1 | - Просмотр и анализ ошибок системы и предупреждений. - Анализ сообщений об ошибках операционной системы - Поиск неисправностей в соответствии с технической эксплуатационной документацией. - Проверка и интерпретация индикации на платах и блоках, замеры на контрольных точках, проверка питающих напряжений компонентов и т.п. - Необходимые регулировки и калибровки, функциональная проверка. - Документирование: по результатам проведенного диагностирования ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования, с перечислением всех выявленных дефектов и неисправностей, перечнем запчастей к замене. |  |  |  |
| 5. | Текущий ремонт |  |  |  |
| 5.1. | Характеристики услуг |  |  |  |
| 5.1.1. | Тип работ |  |  | Обязательные |
| 5.1.2 | Срок начала выполнения услуг |  |  | Немедленно после диагностики |
| 5.1.3 | Комплектующие, запасные части, расходные материалы |  |  | Комплектующие, запасные части, выявленные в результате технического диагностирования приобретаются отдельно, кроме перечисленных в разделе Периодическое техническое обслуживание (п.2 Расходные материалы, используемые в регламентно-профилактических работах). Допускаются только полностью совместимые с томографом запчасти и расходные материалы. |
| 5.1.4 | Ремонт запчастей |  |  | При возможности восстановить работоспособность запчастей путем замены электронных и электро-механических компонентов, такой ремонт выполняется до восстановления работоспособности запчасти. |
| 5.2. | Описание работ: |  |  |  |
| 5.2.1 | Текущий ремонт аппаратной части и программного обеспечения. |  |  |  |
| 5.2.2 | Устранение скрипов при движении деки стола. |  |  |  |
| 5.2.3 | Замена силовых токосъемных щеток (20 шт.) при износе. Замена сигнальных токосъемных щеток (24 шт.) при износе. Материал графита СА40. Притирка щеток, проверка на отсутствие ошибок синхронизации (Sync Error). |  |  |  |
| 6. | Послеремонтный Контроль технического состояния, надлежащего функционирования системы и соответствие заводским параметрам с помощью встроенной в сервисное ПО программы контроля качества Image Quality в соответствии с эксплуатационной документацией в рамках международного стандарта IEC 61223-3-5 (ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008). |  |  |  |
| 7. | Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. |  |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт инжектора АРО100 (сер. №APO1002Z2104047), подключенного к томографу |  |  |  |  |
| 1. | Характеристики услуг |  |  |  |
| 1.1. | Тип услуг | Обязательные |  |  |
| 1.2. | Периодичность | Один раз в квартал. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки от Заказчика |  |  |
| 2. | Описание работ: Перечень и объем работ в соответствии с эксплуатационным документом HYXC/QD-7.5.3-х «Руководство по эксплуатации инжектора АРО100». Правила использования инжектора в соответствии с разделом «Безопасность при использовании функции Xtream/Enhanced Xtream Injector» Технического справочного руководства Optima CT520 5842607-1RU. |  |  |  |
| 2.1 | Визуальные проверки. Чистка от пыли, грязи и контраста внутренних компонентов инжектора, пульта управления, монитора, проверка целостности кабелей и соединений. |  |  |  |
| 2.2. | Проверка сопротивления заземления (не более 0,2 Ом) |  |  |  |
| 2.3. | Тесты программного обеспечения |  |  |  |
| 2.4 | Функциональная проверка, в том числе совместно с томографом в режиме Bolus Tracking (Smart Prep) |  |  |  |
| 2.5 | Анализ ошибок и предупреждений с классами сообщений Информация, Предостережения, Ошибки, контроль состояния и неисправностей аппаратных компонентов |  |  |  |
| 3 | Диагностика неисправностей |  |  |  |
| 3.1 | Комплектующие, запасные части исключены из цены договора. Приобретаются отдельно. |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт захватного устройства для колб 200 мл. |  |  |  |
| 5 | Документирование: по результатам проведенных работ Исполнителем делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования. |  |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт источника бесперебойного питания Liebert GXT4 (сер.№690549HM1), подключенного к томографу |  |  |  |  |
| 1. | Регламентно-профилактические работы |  |  |  |
| 1.1. | Характеристики услуг |  |  |  |
| 1.1.1. | Тип услуг |  |  | Обязательные |
| 1.1.2. | Периодичность |  |  | Один раз в квартал. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки от заказчика |
| 1.2. | Описание работ. Перечень и объем работ в соответствии с руководством пользователя Liebert GXT4, раздел техническое обслуживание. Совместная работа с томографом в соответствии с разделом «Для систем с иcточником бесперебойного питания» Технического справочного руководства Optima CT520 5842607-1RU. |  |  |  |
| 1.2.1 | Просмотр и анализ ошибок, аварийных сообщений |  |  |  |
| 1.2.2 | Проверка аккумуляторных батарей в ручном режиме |  |  |  |
| 1.2.3 | Проверки состояния ИБП, световой индикации, сообщений на дисплее. |  |  |  |
| 1.2.4 | Контроль сопротивления защитного проводника относительно стального шасси корпуса (не более 0,2 Ом) |  |  |  |
| 1.3 | Диагностика неисправностей и ремонт |  |  |  |
| 1.3.1 | Характеристики услуг |  |  |  |
| 1.3.2 | Тип работ |  |  | Обязательные при наступлении неисправностей |
| 1.3.3 | Срок начала выполнения услуг |  |  | В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления заявки от заказчика. |
| 1.3.4 | Комплектующие, запасные части |  |  | Исключены из цены договора. Приобретаются отдельно. |
| 1.3.5 | Описание работ. Перечень и объем работ в соответствии с руководством пользователя Liebert GXT4, раздел поиск и устранение неисправностей |  |  |  |
| 1.4 | Документирование: по результатам проведенных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования, с перечислением всех выявленных дефектов и неисправностей, перечнем работ по замене и выдачей дефектного акта на неисправные узлы и механизмы с указанием каталожных заводских номеров. |  |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | июнь 2025 г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | июнь 2025 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерного томографа Optima CT520 с принадлежностями с момента заключения договора до 31.07.2026г., 1 раз в квартал |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | с момента заключения договора до 31.07.2026г., 1 раз в квартал |
| 5. | Порядок оплаты | оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме, по факту оказанных услуг, на основании акта сдачи-приемки, подписанного Сторонами и выставленного счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | Не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | не менее 6 месяцев |

Сроки предоставления ценовой информации: до 04.06.2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) срок оказания услуг.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту: ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора:

| № п/п | Наименование услуги | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| м.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).