Оказание услуг, выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники и оборудования (эндоскопическое оборудование) для

ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»

1. Требования к наличию разрешительных документов

1.1. Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий, содержащей сведения о действующей лицензии или копии акта лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срока действия указанной лицензии) по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2129 «о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» в части технического обслуживания групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения (в соответствии с перечнем обслуживаемого оборудования, представленного в Техническом задании).

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя

2.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий:

| № | Код | Раздел | Наименования | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 179420 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.14. Эндоскопы | Видеогастроскоп гибкий, многоразового использования | Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения пищевода и желудка. Вводится в организм перорально в процессе гастроскопии. Анатомические изображения передаются пользователю специальным устройством через видеосистему, оснащенную прибором с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и отображаются на мониторе. Устройство обычно используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также может использоваться для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур. |
| 2 | 179940 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.14. Эндоскопы | Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования | Эндоскоп с гибкой вставкой, предназначенный для визуального обследования и лечения всей толстой кишки [нижнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)]. Изделие вводится через анальное отверстие во время колоноскопии. Анатомические изображения передаются видеосистемой с чипом прибора с зарядовой связью на дистальном конце эндоскопа на монитор для просмотра. Это изделие обычно используется для обследования выстилки толстой кишки или оценки изменений ритмов дефекации, рака толстой кишки, полипов, дивертикулеза, скрытой или видимой крови в стуле или анемии неясной этиологии. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |
| 3 | 179310 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.14. Эндоскопы | Видеодуоденоскоп гибкий | Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения двенадцатиперстной кишки (верхнего отдела тонкого кишечника). Вводится в организм перорально в процессе дуоденоскопии. Анатомические изображения передаются пользователю через видеосистему, оснащенную прибором с зарядовой связью (ПЗС) на микросхеме на дистальном конце и выводятся на монитор. Для исследования строения и состояния слизистой двенадцатиперстной кишки в целях диагностики язв, полипов и злокачественных опухолей. |
| 4 | 179100 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.14. Эндоскопы | Бронхоскоп оптоволоконный гибкий | Эндоскоп с гибкой вводимой частью, предназначенный для визуального обследования и лечения трахеи, бронхов и легких. Его вводят через нос или рот при проведении бронхоскопии. Анатомические изображения передаются пользователю через оптоволоконный пучок. Бронхоскоп обычно используется в диагностике бронхолегочных инфекций, пневмонии или рака лёгких, а также позволяет медикам визуально обследовать лёгкие и брать образцы тканей для биопсии и пробы секрета. Это изделие многоразового использования. |
| 5 | 271720 | 19 Эндоскопические медицинские изделия 19.01 Видеокамеры эндоскопические и сопутствующие изделия | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа | Устройство (с питанием от сети переменного тока), предназначенное для приема и обработки электронных сигналов, отправляемых с видеоэндоскопа или видеокамеры эндоскопа; не включает в себя ни эндоскоп, ни источник света и не предназначен для управления эндоскопом. Может иметь дополнительные функции цветокоррекции, повышения/регулировки яркости, контрастности. Полученные изображения выводятся на устройство визуального отображения, чтобы помочь оператору эндоскопа визуализировать процесс проведения оперативного вмешательства; изображения могут быть записаны на видеомагнитофон или сохранены на компьютерном носителе. |
| 6 | 271850 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.15. Прочие эндоскопические медицинские изделия | Источник света эндоскопический, с питанием от сети | Питаемое от сети переменного тока устройство, которое обеспечивает свет высокой интенсивности, часто называемый холодным светом, для обзора хирургических полей и полостей тела при использовании жестких или гибких эндоскопов, например, лапароскопов, гастроскопов и их комплектующих. Предусматривает источник света через волоконно-оптический кабель, соединяющий это устройство с эндоскопом и местом наблюдения/интервенции, сводя к минимуму нагревание ткани. |

2.2. Квалификация специалистов, согласно ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломы, сертификаты, и т.п) по всему перечню медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию

3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию медицинских изделий, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

4. Требования к документации

4.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинских изделий, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

5.2. Все работы по техническому обслуживанию медицинских изделий должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

5.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя).

5.4. Гарантийные сроки на работы по техническому обслуживанию:

- на работы по периодическому и внеплановому техническому обслуживанию, не менее 3 месяцев;

- на работы по ремонту медицинских изделий, не менее 3 месяцев;

- на установленные запасные части не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляют с даты  завершения работ, указанной в журнале технического обслуживания медицинских изделий.

5.5. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

6. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий

6.1. В связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования при выполнении технического обслуживания и текущего ремонта должны использоваться детали и запасные части торгового знака «Olympus» (или эквивалент*)

*В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства Российской Федерации №552 от 01 апреля 2022 года (редакция Постановлением Правительства Российской Федерации №2525 от 29 декабря 2022 года) эквивалент допускается при соблюдении всех нижеперечисленных требований:

1. Безопасность совместного использования подтверждена техническими и токсикологическими испытаниями производителя таких неоригинальных комплектующих, включая его письмо-согласие с подтверждением его ответственности за вред, причиненный медицинскому изделию, прочему оборудованию, персоналу, эксплуатирующему медицинское изделие, и пациентам, вследствие конструктивных недостатков комплектующих и принадлежностей;

2. Сведения о проведенных испытаниях с подтверждением безопасности использования таких комплектующих и принадлежностей опубликованы на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ) – vniiimt.ru;

3. По результатам проведенных технических и токсикологических испытаний ВНИИИМТ таким производителем оформлено Заключение о возможности использования таких комплектующих или принадлежностей.

Документальное подтверждение о совместимости эквивалентов Заказчику предоставляет Исполнитель (участник закупки).

6.2. Запасные части, согласно ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», должны быть приняты и проверены на соответствие всем требованиям до их установки.

6.3. Перечень работ, производимых исполнителем по техническому обслуживанию и ремонту эндоскопического оборудования:

6.3.1. Перечень работ  по техническому обслуживанию и текущему ремонту гастровидеоскопов, колоновидеоскопов, дуоденовидеоскопа:

- Периодическое техническое обслуживание медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Проверка электробезопасности медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Техническое диагностирование медицинских изделий на исправность с составлением карты ТО согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Внеплановое техническое обслуживание по заявке Заказчика.

- Замена А-резины изгибаемой части один раз в течение срока оказания услуг на всех эндоскопах, кроме гастровидеоскопа GIF-H190 (п/п. №11).

- Замена сопла в канале вода/воздух один раз в течение срока оказания услуг на всех эндоскопах, кроме дуоденовидеокопа TJF-Q180V (п/п.№8), гастровидеоскопа GIF-H190 (п/п. №11) (выполняется на месте).

- Удаление люфтов тяг и пайка стопоров при их обрыве.

- Установка углов по стандарту.

- Замена уплотнительных колец рукояток рулей один раз в течение срока оказания услуг на всех эндоскопах, кроме гастровидеоскопа GIF-H190 (п/п. №11).

- Замена верхнего и нижнего колпачков рукояток рулей один раз в течение срока оказания услуг на всех эндоскопах, кроме гастровидеоскопа GIF-H190 (п/п. №11).

- Замена двух пинов электронного коннектора на гастровидеоскопе GIF-Q150, колоновидеоскопе CF-Q150L (п/п. № 6,4) один раз в течение срока оказания услуг.

- Замена клапана ВОДА/ВОЗДУХ один раз в течение срока оказания услуг на всех эндоскопах, кроме гастровидеоскопа GIF-H190 (п/п. №11).

- Фиксация состояния аппарата в случае его крупного повреждения с целью сохранения стоимости ремонта.

- Контроль  технического состояния медицинского изделия.

6.3.2. Перечень работ  по техническому обслуживанию и текущему ремонту бронхофиброскопа:

- Периодическое техническое обслуживание медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Проверка электробезопасности медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Техническое диагностирование медицинских изделий на исправность с составлением карты ТО согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Внеплановое техническое обслуживание по заявке Заказчика.

- Замена А-резины изгибаемой части один раз в течение  срока оказания услуг.

- Удаление люфтов тяг и пайка стопоров при их обрыве.

- Установка углов по стандарту.

- Фиксация состояния аппарата в случае его крупного повреждения с целью сохранения стоимости ремонта.

- Контроль  технического состояния медицинского изделия.

6.3.3. Перечень работ, производимых исполнителем по техническому обслуживанию и ремонту видеоцентров:

- Периодическое техническое обслуживание медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Техническое диагностирование медицинских изделий на исправность согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Внеплановое техническое обслуживание по заявке Заказчика (выполняется на месте).

- Настройка рабочих параметров (выполняется на месте).

- Фиксация состояния аппарата в случае его крупного повреждения с целью сохранения стоимости ремонта.

- Контроль  технического состояния медицинского изделия.

6.3.4. Перечень работ, производимых исполнителем по техническому обслуживанию и ремонту источника света:

- Периодическое техническое обслуживание медицинских изделий согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Техническое диагностирование медицинских изделий на исправность согласно технической документации изготовителя (производителя) (выполняется на месте).

- Внеплановое техническое обслуживание по заявке Заказчика (выполняется на месте).

- Диагностика и чистка.

- Замена ксеноновой лампы один раз в течение срока оказания услуг (выполняется на месте).

- Фиксация состояния аппарата в случае его крупного повреждения с целью сохранения стоимости ремонта.

- Контроль  технического состояния медицинского изделия.

6.4. Требования к ремонту медицинских изделий

6.4.1. В случае неисправности медицинских изделий Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более одного рабочего дня с момента получения заявки Заказчика. Срок проведения работ по ремонту медицинских изделий должен составлять не более 10 рабочих дней с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком.

6.4.2. Запасные части, используемые при техническом обслуживании:

| № | Наименование запасных частей | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-резина | 1.Внешний диаметр имеет две ступени: 10,8/12мм. 2.Длина: 145мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с колоновидеоскопом CF-Q150L (п/п.№4), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина GR473900. | 1 |
| 2 | А-резина | 1.Внешний диаметр имеет три ступени: 7,5/9,1/9,7 мм 2.Длина: 115мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с гастровидеоскопом GIF-Q150 (п/п.№6), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина GR511900. | 1 |
| 3 | А-резина | 1.Внешний диаметр: 5,5мм. 2.Длина: 110мм. 3.Материал: резина+ полимер. 4. Совместимость с бронхофиброскопом BF-TE2 (п/п № 2), имеющимся у Заказчика. 6.Производителем установлена А-резина GH109000. | 1 |
| 4 | А-резина | 1.Внешний диаметр имеет три ступени: 9/10/10,5мм 2.Длина: 115мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с гастровидеоскопами GIF-H170 (п/п № 5,7,9), имеющимися у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина GE884500. | 3 |
| 5 | А-резина | 1.Внешний диаметр имеет две ступени: 10,8/12мм. 2.Длина: 145мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L (п/п № 3,10), имеющимися у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина RC075600. | 2 |
| 6 | А-резина | 1.Внешний диаметр: 9мм. 2.Длина: 115мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п № 1), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина GQ494300. | 1 |
| 7 | А-резина | 1.Внешний диаметр: 12,3мм. 2.Длина: 115мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Совместимость с дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлена А-резина GR518300. | 1 |
| 8 | Сопло | 1.Внешний диаметр: 1,6мм. 2.Длина: 4,7мм. 3.Материал: сталь с керамическим покрытием. 4.Совместимость с гастровидеоскопом GIF-Q150 (п/п.№6), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлено сопло GJ552700. | 1 |
| 9 | Сопло | 1.Внешний диаметр: 1,8мм. 2.Длина: 4,7мм. 3.Материал: сталь. 4.Совместимость с колоновидеоскопом CF-Q150L (п/п.№4), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлено сопло GL886600. | 1 |
| 10 | Сопло | 1.Внешний диаметр: 1,6мм. 2.Длина: 4,7мм. 3.Материал: сталь с керамическим покрытием. 4.Совместимость с гастровидеоскопами GIF-H170 (п/п № 5,7,9), колоновидеоскопами CF-H170L (п/п №3,10), имеющимися у Заказчика. 5.Производителем установлено сопло RU266700. | 5 |
| 11 | Сопло | 1.Внешний диаметр: 1,5мм. 2.Длина: 4,7мм. 3.Материал: сталь с керамическим покрытием. 4.Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п №1), имеющимся у Заказчика. 5.Производителем установлено сопло GJ788200. | 1 |
| 12 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер 2.Внешний диаметр: 8мм. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GP903600. | 8 |
| 13 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер 2.Внешний диаметр: 18мм. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GP903800. | 8 |
| 14 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр: 11мм. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-V70, GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№1,5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GS912300. | 9 |
| 15 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр:12,5мм. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-V70, GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№1,5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GS937400. | 9 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр: 11,2мм. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-V70, GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№1,5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GS938500. | 9 |
| 17 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр:10мм. 3. Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п.№1), имеющимся у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GS940400. | 1 |
| 18 | Уплотнительное кольцо | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр:21,5мм. 3. Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п.№1), имеющимся у Заказчика. 4.Производителем установлено уплотнительное кольцо GS918700. | 1 |
| 19 | Колпачок ручек нижний | 1.Пластиковый цилиндр специальной формы. 2.Наличие трех отверстий для фиксации к ручке. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлен колпачок ручек нижний GR430900. | 8 |
| 20 | Колпачок ручек верхний | 1.Пластиковый цилиндр специальной формы. 2.Имеет прямоугольный выступ. 3. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 4.Производителем установлен колпачок ручек верхний GR430800. | 8 |
| 21 | Колпачок ручек нижний | 1.Пластиковый цилиндр специальной формы. 2.Наличие трех отверстий для фиксации к стопору. 3. Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п.№1), имеющимся у Заказчика. 4.Производителем установлен колпачок ручек нижний GQ786500. | 1 |
| 22 | Колпачок ручек верхний | 1.Пластиковый цилиндр специальной формы. 2.Имеет прямоугольный выступ с обозначением RL. 3. Совместимость с гастровидеоскопом GIF-V70 (п/п.№1), имеющимся у Заказчика. 4.Производителем установлен колпачок ручек верхний GQ786400. | 1 |
| 23 | Пин коннектора | 1.Материал: металл. 2.Форма: цилиндрическая. 3.Наличие внешней резьбы для крепления к коннектору. 4.Совместимость с колоновидеоскопом CF-Q150L (п/п.№4), гастровидеоскопом GIF-Q150 (п/п.№6) имеющимися у Заказчика. 5.Производителем установлен пин коннектора GH207500. | 4 |
| 24 | Лампа ксеноновая | 1.Мощность: 300 Вт. 2.Срок службы лампы: 500 часов. 3.Наличие в комплекте жаростойкого состава для наружной поверхности стороны электрода «+» лампы. 4.Наличие в комплекте спиртовой салфетки. 5. Совместимость с источником света CLV-190 (п/п.№14), имеющимся у Заказчика. | 1 |
| 25 | Клапан | 1. Совместимость с колоновидеоскопами CF-H170L, CF-Q150L (п/п.№3,4,10), гастровидеоскопами GIF-V70, GIF-H170, GIF-Q150 (п/п.№1,5,7,6,9), дуоденовидеоскопом TJF-Q180V (п/п.№8), имеющимися у Заказчика. 2. Производителем установлен клапан ВОДА/ВОЗДУХ MH-438. | 9 |

6.4.3. Исполнитель обязан поставлять запасные части и расходные материалы на медицинские изделия, указанные в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию, согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) медицинских изделий.

Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя (производителя) медицинских изделий.

Срок доставки запасных частей должен составлять не более 10 рабочих дней. Указанный срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком.

Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика.

6.5. После окончания соответствующих работ по техническому обслуживанию медицинских изделий Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания медицинских изделий.

7. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

| №п/п | Наименование медицинского изделия | Модель (марка) медицинского изделия | Наименование изготовителя (производителя) | Номер РУ | Страна происхож-дения | Год выпуска | Зав. № (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гастровидеоскоп | GIF-V70 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3464 | Япония | 2012 | 2216703 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 2 | Бронхофиброскоп | BF-TE2 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3464 | Япония | 2012 | 2203415 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 3 | Колоновидеоскоп | CF-H170L | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3422 | Япония | 2020 | 2026118 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 4 | Колоновидеоскоп | CF-Q150L | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3464 | Япония | 2012 | 2203235 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 5 | Гастровидеоскоп | GIF-H170 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3431 | Япония | 2022 | 2236419 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 6 | Гастровидеоскоп | GIF-Q150 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3464 | Япония | 2012 | 2206352 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 7 | Гастровидеоскоп | GIF-H170 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3431 | Япония | 2022 | 2236463 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 8 | Дуоденовидеоскоп | TJF-Q180V | «Olympus medical systems corp.» | ФСЗ 2011/10656 | Япония | 2021 | 2135136 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 9 | Гастровидеоскоп | GIF-H170 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3431 | Япония | 2022 | 2237906 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 10 | Колоновидеоскоп | CF-H170L | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3422 | Япония | 2022 | 2238587 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 11 | Гастровидеоскоп | GIF-H190 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2014/1906 | Япония | 2023 | 2369588 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 12 | Видеоцентр | CV-170 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3513 | Япония | 2011 | 7113213 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 13 | Видеоцентр | CV-170 | «Olympus medical systems corp.» | РЗН 2015/3513 | Япония | 2011 | 7102301 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |
| 14 | Эндоскопический ксеноновый источник света | CLV-190 | «Olympus medical systems corp.» | ФСЗ 2012/12909 | Япония | 2020 | 7009468 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 |

8. Порядок сдачи и приемки услуг

8.1.  Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ каждого медицинского изделия, а также с периодичностью один раз в 3 месяца по фактическому объему проведенных работ в указанный период.

9. Сроки выполнения работ (оказания услуг) – в течение 12 месяцев с даты заключения договора.

Инженер по медоборудованию                                                                                Дмитриев В О