| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» г. Екатеринбург, ул. Решётская, 51 ИНН 6659007680 КПП 667801001 _______________ № _____________ 02 февраля 2024 года |  | ┌ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всем заинтересованным лицам |  |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Сроки предоставления ценовой информации:  06.02.2024 до 14:00

Адрес электронной почты для отправки ответов на запрос: zakup@|hospital9.ru

Номер контактного телефона:  8(343) 215-85-18

Контактное лицо:  Смолина Анна

ГАУЗ СО «ДГКБ №9» в целях сбора ценовой информации просит вас направить коммерческое предложение о стоимости товаров, работ, услуг, согласно описанию предмета закупки (прилагается).

Просим Вас представить ценовую информацию на поставку

Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями – 2 единицы

| № п/п | Описание объекта закупки и основные условия закупки |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подробное описание объекта закупки | Описание объекта закупки в приложении № 1 к запросу о предоставлении ценовой информации |
| 2 | Предполагаемые сроки проведения конкурентной процедуры (закупки) | Февраль 2024 года |
| Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки: |  |  |
| 3 | Требования к порядку и срокам поставки продукции | Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 120 календарных дней Место поставки товара: 620050, г. Екатеринбург , ул. Решётская 51 |
| 4 | Порядок формирования цены | Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, оформление документов на товар, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и другие расходы Поставщика. |
| 5 | Порядок оплаты | Оплата товара по настоящему Договору производится из средств учреждения в течение 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, после поставки и приемки товара, оформления приемо-сдаточных документов. |
| 6 | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрен |
| 7 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Не менее 12 месяцев |

Проведение процедуры сбора информации 
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров.

В ответе на запрос необходимо указать срок действия предлагаемой цены.

В случае возникновения каких-либо замечаний, комментариев, предложений в части описания объекта закупки просим указать их в ответе на запрос.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке Поставщика, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).

Приложения: 1. Описание объекта закупки

2. Предлагаемая форма ответа.

Приложение №1 к запросу о предоставлении

ценовой информации

Предмет закупки

Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями

- Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 120 календарных дней.

- Место поставки товара: 620050, г. Екатеринбург, ул. Решётская, 51.

- Описание предмета закупки: Техническое задание

Наименование объекта закупки (товара):

Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями – 2 единицы (штуки)

| Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями Технические характеристики |  | 1 штука |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение | Примечание |
| Характеристики и технические требования к аппарату ИВЛ |  |  |
| Категория пациентов: взрослые и дети | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п.5.1.1 |
| Привод | Электрический турбинного типа | ГОСТ Р 55954-2018 п.5.1.2 |
| Требования к дисплею |  | ГОСТ Р 55954-2018 п.5.1.3 |
| Дисплей | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п.5.1.3 |
| Размер по диагонали, дюйм | не менее 12,1 | ГОСТ Р 55954-2018 п.5.1.3 |
| Сенсорное управление | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.1 Позволяет осуществлять быстрое управление функциями вентилятора с дисплея |
| Число пикселей по горизонтали и вертикали, шт | не менее 1280х800 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.1 Данное разрешение экрана позволяет четко передавать информацию о настраиваемых и мониторируемых параметрах |
| Требования к интерфейсу пользователя: |  |  |
| Ручное изменение яркости экрана | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Параметр обусловлен необходимостью соблюдать режим освещенности в отделении реанимации в зависимости от времени суток |
| Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции (активация, изменение, подтверждение) | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Быстрая настройка и подтверждение параметров вентиляции с помощью поворотного манипулятора | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Защита от непреднамеренных изменений параметров | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Клавиши быстрого доступа к часто используемым функциям | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Цветовое кодирование активированных элементов управления и настройки | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Детекция инспираторной попытки с индикацией на экране начала вдоха пациента | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Оптимизация контроля и мониторинга механики спонтанного дыхания пациента |
| Небулайзер | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.10 Расширяет терапевтические возможности при проведении искусственной вентиляции легких. Расширяет терапевтические возможности при проведении искусственной вентиляции легких. |
| Автоматическая индикация включения небулайзера на дисплее аппарата | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Расширяет терапевтические возможности при проведении искусственной вентиляции легких |
| Максимальное количество событий, сохраняемых в журнале тревог/событий, шт | не менее 1000 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Функция сохранения снимка экрана | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Экспорт снимка экрана на внешний носитель | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Экспорт данных журнала тревог/событий на внешний носитель | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Максимальное время записи трендов, час | не менее 72 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом. |
| Просмотр трендов без остановки работы аппарата | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом. |
| Шкала времени для трендов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Курсор времени для оцифровки параметров на тренде | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.2 Данная информация клинически необходима для оценки состояния респираторной системы пациента и вентилятора в динамике. Обеспечивает приемственность передачи клинической информации между персоналом |
| Требования к газоснабжению |  |  |
| Питание от источника кислорода высокого давления | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.4 |
| Диапазон допустимого давления подводимого кислорода высокого давления, кПа | не уже 280-600 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.4 |
| Питание от источника кислорода низкого давления | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.3 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования |
| Вентиляция только воздухом при отсутствии кислорода | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.3 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования |
| Автоматическая компенсация утечек при инвазивной вентиляции | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.5 |
| Русифицированное программное обеспечение | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.6 |
| Требования к записи мониторируемых параметров |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.7 |
| Запись мониторируемых параметров в виде числовых значений или графических трендов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.7 |
| Требования к режимам вентиляции |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Принудительная вентиляция с управлением по объему | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Принудительная вентиляция с управлением по давлению | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Апноэ-вентиляция | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.8 |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по давлению и поддержкой давлением спонтанных вдохов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.4 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких |
| Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.4 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких |
| Вспомогательная вентиляция легких с двумя уровнями давления в дыхательных путях,с возможностью самостоятельного дыхания на любом уровне давления, с поддержкой давлением самостоятельного вдоха пациента | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.4 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких |
| Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях, возможностью свободного дыхания | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких . |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, с гарантированным дыхательным объемом и с поддержкой спонтанных вдохов | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких |
| Неинвазивная вентиляция легких | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.4 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Режим расширяет возможности врача при проведении эффективной искусственной вентиляции легких . |
| Высокопоточная кислородотерапия | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.4 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, данная функция позволяет проводить высокопоточную оксигенотерапию для коррекции гипоксемии |
| Отдельный интерфейс с таймером для проведения высокопоточной кислородотерапии | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Позволяет обеспечить оптимальную визуализацию и контроль при проведении высокопоточной кислородотерапии |
| Поток кислорода при проведении высокопоточной кислородотерапии, л/мин | не уже 2-50 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.5 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, данная функция позволяет проводить высокопоточную оксигенотерапию для коррекции гипоксемии |
| Диапазон регулировки концентрации кислорода при проведении высокопоточной кислородотерапии, % | не уже 21-100 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.5 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, данная функция позволяет проводить высокопоточную оксигенотерапию для коррекции гипоксемии |
| Тренд потока при проведении высокопоточной кислородотерапии | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Контроль проведения процедуры высокопоточной кислородотерапии |
| Тренд концентрации кислорода при проведении высокопоточной кислородотерапии | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Контроль проведения процедуры высокопоточной кислородотерапии |
| Требования к параметрам вентиляции |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования дыхательного объема, мл | не уже 20-2000 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин | не уже 1-80 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), см Н2О | не уже 1-35 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования давления вдоха, см Н2О | не уже 5-60 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования давления поддержки, см Н2О | не уже 0-60 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, % | не уже 21-100 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования времени апноэ, сек | не уже 15-60 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования чувствительности триггера по потоку, л/мин | не уже 1-15 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Максимальный инспираторный пиковый поток, л/мин | не менее 210 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования времени вдоха, сек | не уже 0,2-10 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.9 |
| Диапазон регулирования чувствительности экспираторного триггера. % от пикового потока | не уже 10-80 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.5 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, данный параметр регулирует переключение с вдоха на выдох, что позволяет улучшить синхронизацию между аппаратом ИВЛ и пациентом |
| Давление верхнее, см Н2О | не уже 0-60 | Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких разных возрастных групп пациентов для задания параметров вентиляции на двух уровнях давления |
| Давление нижнее, см Н2О | не уже 0-35 | Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких разных возрастных групп пациентов для задания параметров вентиляции на двух уровнях давления |
| Время верхнего давления, сек | не уже 0,2-30 | Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких разных возрастных групп пациентов для задания параметров вентиляции на двух уровнях давления |
| Время нижнего давления, сек | не уже 0,2-30 | Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких разных возрастных групп пациентов для задания параметров вентиляции на двух уровнях давления |
| Требования к специализированным функциям |  |  |
| Компенсация сопротивления дыхательной трубки | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, так как данная функция позволяет скомпенсировать сопротивление потоку дыхательной смеси, возникающее при прохождении через интубационную или трахеостомическую трубку |
| Функция лечебно-диагностического маневра медленного раздувания легких с построением петли объем-давление для подбора оптимального ПДКВ или функция маневра раскрытия альвеол | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких, данная функция позволяет оптимизировать параметры механики легких индвидуально под каждого пациента |
| Функция поддержки санации дыхательных путей трахеобронхиального дерева с автоматической пре- и постоксигенацией пациента | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Функция необходима для проведения качественной и быстрой аспирации с целью минимизации рисков для пациента |
| Функция кратковременной подачи повышенной концентрации кислорода | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Фунция ручного принудительного вдоха | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Функция необходима для проведения ряда диагностических и лечебных процедур. |
| Функция периодического вдоха | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Требование введено для повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Задержка выдоха с регистрацией внутреннего ПДКВ | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.6 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Данный параметр позволяет контролировать конечно-экспираторное давление в дыхательных путях больного и избегать динамического перераздувания легких |
| Инспираторная пауза | наличие | Функция необходима для проведения ряда диагностических и лечебных процедур, в частности, поддержание расправленных легких и грудной клетки в неподвижном состоянии для проведения рентгенографии |
| Функция автоматического расчета начальных параметров ИВЛ с учетом идеального веса или роста и возрастной категории пациента | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. |
| Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам: |  |  |
| Давление в дыхательных путях: пиковое, плато, среднее, ПДКВ | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.10 |
| Объем вдоха | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.10 |
| Объем выдоха | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Дыхательный объем на выдохе при самостоятельном дыхании | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Частота дыхания: управляемая, спонтанного дыхания | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.10 |
| Концентрация кислорода в дыхательной смеси | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.10 |
| Утечка из дыхательного контура (минутный объем утечки) | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.10 |
| Индекс быстрого поверхностного дыхания | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Требование введено для оценки эффективности проведения искусственной вентиляции легких, в том числе, готовности пациента к «отлучению» от аппарата ИВЛ |
| Податливость | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Мониторируемый параметр, позволяющий оценить состояние легочной ткани, а также адекватность настроек искусственной вентиляции легких |
| Сопротивление | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Мониторируемый параметр, позволяющий оценить состояние легочной ткани, а также адекватность настроек искусственной вентиляции легких |
| Минутный объем | наличие | Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Минутный объем спонтанного дыхания | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Отрицательное давление при окклюзии в начале вдоха (P0.1) | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А7 Требование введено для оценки эффективности проведения искусственной вентиляции легких, в том числе, готовности пациента к «отлучению» от аппарата ИВЛ |
| Модуль мониторинга газовой смеси с анализом углекислого газа в прямом потоке | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А11 Измерение концентрации CO2 позволяет информировать врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Мониторирование ETCO2 | наличие | Измерение концентрации CO2 на выдохе позволяет информировать врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Капнограмма | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Отображение изменение концентрации CO2 во времени позволяет информировать врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Диапазон определения концентрации углекислого газа, мм. рт. ст | не уже 0-99 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А11 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Характеристика необходима для полноценного мониторинга капнографии |
| Петля объем-CO2 | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А6 Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| Мониторинг объемного выделения углекислого газа (VCO2): | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А12 Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| Vtalv (Альвеолярный дыхательный объем) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| V’alv (Минутная альвеолярная вентиляция) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| V’CO2 (Элиминация CO2) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| Vdaw (объем мертвого пространства) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| VDaw/Tve (отношение мертвого пространства дыхательных путей к дыхательному объему) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| VeCO2 (выдыхаемый объем CO2) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| ViCO2 (вдыхаемый объем CO2) | наличие | Позволяет получить более детальную информацию о вентиляционно-инфузионных отношениях и функции газообмена |
| Сигнал тревоги при низкой концентрации EtCO2 | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А9 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Сигнал тревоги при высокой концентрации EtCO2 | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А9 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких |
| Требования к модулю пульсоксиметрии: |  |  |
| Встроенный или независимый модуль пульсоксиметрии | наличие, встроенный или независимый | ГОСТ Р 55954-2018 п. А13 Расширяет возможности витальных показателей пацента в случачях внутригоспитальной транспортировки на ИВЛ |
| Измерение уровня насыщения крови кислородом (SpO2) | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А13 Расширяет возможности витальных показателей пацента в случаях внутригоспитальной транспортировки на ИВЛ |
| Измерение частоты пульса | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А13 Расширяет возможности витальных показателей пацента в случаях внутригоспитальной транспортировки на ИВЛ |
| Сигнал тревоги при значении SpO2 ниже и выше установленной границы | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. |
| Сигнал тревоги при значении частоты пульса ниже и выше установленной границы | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. |
| Требования к отображаемым графическим трендам: |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.11 |
| Кривые: |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.11 |
| Поток-время | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.11 |
| Давление-время | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.11 |
| Объем-время | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Петли: |  |  |
| Давление-объем | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Поток-объем | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Поток-давление | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента. |
| Максимальное число кривых, одновременно одображаемых на дисплее аппарата ИВЛ, шт | не менее 4 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Максимальное число петель, одновременно одображаемых на дисплее аппарата ИВЛ, шт | не менее 2 | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Референтная петля для сравнения с текущей петлей | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А8 Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Стоп-кадр кривых с управляемым курсором для оцифровки параметров | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. Оптимизация процесса отображения информации на дисплее |
| Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревоги): |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Функция временного отключения тревоги | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Настройка границ сигналов тревог | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Трехуровневая градация сигналов тревог | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при дыхательном объеме выше установленной границы | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при дыхательном объеме ниже установленной границы | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при давлении в дыхательном контуре выше установленной границы | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при частоте дыхания выше установленной границы | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при концентрации кислорода выше предела тревоги | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. |
| Сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже предела тревоги | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности работы оборудования. |
| Сигнал тревоги при апноэ | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при низком давлении (сбое подачи) кислорода на вдохе в аппарат | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при нарушении целостности дыхательного контура | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Функция автопределов тревог | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Функция автоматических пределов сигналов тревог использует алгоритм, основанный на значениях измерений, позволяя быстро выставить безопасные уровни тревог относительно текущих параметров |
| Регулировка громкости сигнала тревог | наличие | Требование введено для обеспечения максимальной безопасности пациента и повышения эффективности проведения искусственной вентиляции легких. Оптимизация процесса информирования врача о текущем состоянии механики вентиляции и состоянии легких пациента |
| Возможность активации/дезактивации из интерфейса аппарата датчиков O2, CO2 | наличие | Требование введено для избежания срабатывания неактуальных сигналов тревоги |
| Порт ввода/вывода обмена данными: RS232 | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.1 Наличие стандартных внешних интерфейсов позволяет подключать аппарат к сети лечебного учреждения, обновлять конфигурацию, выводить данные на внешний дисплей. Организация обратной связи между пациентом и персоналом |
| Дополнительный разъем: порт вызова медсестры | возможность | ГОСТ Р 55954-2018 п. А.1 Наличие стандартных внешних интерфейсов позволяет подключать аппарат к сети лечебного учреждения. Организация обратной связи между пациентом и персоналом |
| Габаритные размеры (блок аппарата ИВЛ), мм |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Высота, мм | не более 460 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Ширина, мм | не более 315 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.12 |
| Длина, мм | не более 250 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.13 |
| Масса (блок аппарата ИВЛ), кг | не более 10 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.14 |
| Характеристики питания: |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Напряжение, В | 100-240 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Частота, Гц | 50/60 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Автономная работа от встроенного аккумулятора | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Автономный переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Индикация уровня заряда аккумулятора | наличие | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Время работы от резервного источника питания, мин | не менее 120 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Время работы от резервного источника питания при наличии 2-х батарей, мин | не менеее 240 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.15 |
| Условия эксплуатации: |  | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.16 |
| Диапазон температур окружающего воздуха, °С | не уже 10-40 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.16 |
| Диапазон относительной влажности, % | не уже 10-95 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.16 |
| Диапазон атмосферного давления, кПа | не уже 70-106 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.16 |
| Максимальный уровень звуковой мощности при работе аппарата ИВЛ, дБ | не более 53 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.17 |
| Гарантийный срок эксплуатации, год | не менее 1 | ГОСТ Р 55954-2018 п. 5.1.18 |
| Комплект поставки: | кол-во | - |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 шт | - |
| Модуль капнометрии в прямом потоке с принадлежностями | 1 шт | - |
| Модуль пульсоксиметрии с принадлежностями | 1 шт | - |
| Шланг высокого давления кислорода | 1 шт | - |
| Маска для неинвазивной вентиляции для взрослых | 1 шт | - |
| Батарея | 1 шт | - |
| Датчик О2 | 1 шт | - |
| Одноразовый дыхательный контур для взрослых | 1 шт | - |
| Одноразовый дыхательный контур для детей | 10 шт | - |
| Тестовое легкое | 1 шт | - |
| Тележка | 1 шт | - |

| Условия поставки и обслуживания |  |
| --- | --- |
| Проведение пуско-наладочных работ | Наличие |
| Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества с даты подписания акта ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |
| Руководство на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |

Приложение №2 к запросу о предоставлении

ценовой информации

Предлагаемая форма ответа

На официальном бланке компании

Начальнику отдела контрактной службы

Главному врачу ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»

Огаркову И.П.

№ _________ от _________

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос о предоставлении ценовой информации от 02.02.2024 года направляем Вам цены на товары, указанные в запросе.

Цены на товар указаны с учетом условий, установленных в запросе ценовой информации.

| № | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., с НДС, руб. | Сумма общая, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения _____________.

__________________          _________      ________________

(должность)                         ( подпись)       (ФИО)