Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования

1. Требование к наличию разрешительных документов

1.1. Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники" с указанием на разрешение выполнения следующих видов работ:

- монтаж и наладка медицинской техники;

- контроль технического состояния медицинской техники;

- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

- ремонт медицинской техники.

2.2.  Наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 278 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)».

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя

2.1. Исполнитель должен иметь специалистов по МИ, указанным в перечне МИ, подлежащих ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами – сертификатом от производителя о прохождении обучения на МИ, указанные в данном Техническом задании.

2.2. Для технического обслуживания и ремонта изделий медицинской техники сотрудники обслуживающей организации должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (группа допуска III и выше).

2.3. Исполнитель, обязан предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию персонала и соответствие требованиям, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора, а именно:

- Копию Лицензии (с приложениями), на право выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники (виды деятельности, на которые выдана лицензия, должны соответствовать видам работ, заявленным в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора);

- Копию Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- Копию сертификата системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017 ( на основании ГОСТ Р 57501 от 01.06.2018 и ГОСТ 58451.

- Копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности участника аукциона, связанной с использованием источников ионизирующего излучения(генерирующих);

- Список лиц, командированных на объект;

- Информацию о прохождении ежегодного профилактического осмотра и об иммунизации на весь командированный персонал;

- Копии заверенных руководителем документов (дипломы, протоколы, включая протокол электробезопасности, удостоверения, свидетельства и т.п.) подтверждающие уровень квалификации специалистов по данному виду деятельности:

- а) Удостоверение подтверждающее повышение квалификации по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации генерирующих источников ионизирующих излучений;

- б) документ о профильном образовании и/или свидетельство о повышении квалификации по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники;

- в) Сертификат Исполнителя от производителя оборудования на обслуживание / ремонт медицинской техники, рассматриваемой в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;

- г) Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнический персонал с группой допуска не ниже III по ЭБ свыше 1000 В;

- Приказ от лица своей организации на ответственного производителя работ и представить данное лицо Заказчику;

3. Требования  к  контрольно-измерительному  и  технологическому испытательному оборудованию

Наличие у Исполнителя контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования обеспечивающего проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

4. Требования к документации

Наличие у Исполнителя действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

- 5.1. Исполнитель гарантирует предоставление объема и качества услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания, действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

- 5.2. У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017.

- 5.2.1. Исполнитель, по требованию Заказчика обязан предоставить копии сертификатов в срок не более 10 дней с момента получения такого требования.

- 5.3. Техническое обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с положениями Методических рекомендаций N 293-22/233 от 27 октября 2003 года «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Минздравом России и Минпромнауки России, Приказа Минздрава России № 394 от 03.10.90г. «Об утверждении положения о комплексном техническом обслуживании, ремонте и монтаже медицинской техники».

- 5.4. При проведении работ допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

- 5.4.1. Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждениесоответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так жегосударственным стандартам и техническим условиям.

- 5.5. Исполнитель предоставляет гарантию:

- -на выполненные работы - не менее 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг.

- - на использованные запасные части и (или) расходные материалы (согласно гарантийным срокам изготовителя (производителя) запасных частей) но не менее 3 (трех) календарных месяцев с момента подписания сторонами актов приема передачи запасных частей и (или) расходных материалов.

- 6.Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий

6.1. Техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.

6.2. Техническое обслуживание включает следующие виды работ:

- периодическое ТО;

- техническое диагностирование;

- контроль технического состояния;

- работы по ремонту оборудования.

6.2.1. Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий

6.2.1.1. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

6.2.1.2. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и прочее;

- замена отработавших ресурс запасных частей, замена расходных материалов для профилактического обслуживания, предоставленные Заказчиком

- настройка и регулировка изделия;

- работы, специфические для данного изделия, в соответствии с регламентом производителя установленные эксплуатационной документацией. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию высокотехнологичного медицинского оборудования указан в Приложении № 2 к техническому заданию;

- проведение комплекса работ по подготовке МИ, являющихся СИ (средства измерения), к ежегодной метрологической поверке.

6.2.2. Требования к техническому диагностированию.

6.2.2.1. В случае неисправности МИ Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста (неограниченное число аргументированных вызовов) для проведения технической диагностики в срок не более 3дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента получения заявки от Заказчика.

6.2.2.2. В срок не более 10 дней с момента начала работ по технической диагностике Исполнитель обязан составить Акт технического состояния с указанием неисправности, требуемых запасных частей, стоимости и предполагаемых сроках ремонта.

6.2.3. Требования к контролю технического состояния.

6.2.3.1. Контроль технического состояния медицинской техники - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

6.2.3.2. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией.

6.2.3.3. Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по ремонту и (или) внеплановому техническому обслуживанию медицинской техники.

6.2.3.4. Контроль технического состояния включает:

6.2.3.4.1. Контроль технического состояния перед использованием проводится эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием изделия медицинской техники. Порядок и правила проведения контроля технического состояния излагаются в разделе "Подготовка изделия к использованию" руководства по эксплуатации (инструкции пользователя).

6.2.3.4.2. Периодический контроль технического состояния изделия медицинской техники проводится специалистами по техническому обслуживанию медицинской техники.

- внешний осмотр рабочего места и изделия;

- проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

- своевременное определение потребности в запасных частях к медицинской технике. Письменное уведомление Заказчика о необходимости приобретения запасных частей к медицинской технике;

6.2.3.4.2.1. Контроль технического состояния МИ должен проводиться с периодичностью не реже одного раза в год.

6.2.3.4.3. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказах систем изделия.

6.2.3.4.4. Поверка МИ, отнесенных к средствам измерений, производится с периодичностью, указанной в описании типа средства измерения. Поверка МИ обеспечивается Заказчиком.

6.3. Периодичность выполнения работ –в соответствии с графиком технического обслуживания (Приложение № 3).

6.4. После окончания работ (этапа работ) Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания.

6.4.1. Ведение журнала ТО является обязанностью Заказчика, в обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах.

6.5. Исполнитель по заявкам Заказчика составляет акты технической экспертизы на списание оборудования.

6.6. Исполнитель проводит один раз в течение срока действия Договора инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации оборудования, принятого на комплексное техническое обслуживание. В случае взятия на комплексное ТО нового оборудования, проводит внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение всех инструктажей фиксируется в «Журнале технического обслуживания».

6.7. Исполнитель обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или порче результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

6.8. Исполнитель обязан безвозмездно и в разумные сроки устранять все допущенные по вине Исполнителя недостатки в ходе выполнение работ, выявленные Заказчиком в течение срока действия Договора.

6.9. Исполнитель может привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с согласия Заказчика.

6.10. До начала оказания услуг представить Заказчику Приказ о назначении ответственного представителя от организации, а также список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и т.д. К перечню необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности командированного персонала, копии аттестаций, допусков и удостоверений.

6.11. Обязательным требованием является наличие у Исполнителя ответственного лица по приему заявок на ремонт медицинского оборудования посредством телефонной и (или) факсимильной связи или электронной почты.

6.11.1. Исполнитель, в 3-дневный срок с момента заключения (начала действия) Договора, предоставляет Заказчику:

- контакты сотрудника ответственного за прием заявок (ФИО, тел./факс, E-mail);

- список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества;

- номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и т.д.

6.12. Работы должны выполняться с соблюдением норм безопасности работ для жизни, здоровья, имущества учреждения и окружающей среды при обычных условиях ее использования, а также безопасности процесса выполнения работы.

7. Перечень МИ и работ по техническому обслуживанию МИ, производимых исполнителем

| № п/п | Наименование МИ | Виды работ и требования к выполняемым работам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка ангиографическая Philips Allura Xper FD20 зав. № 1170 | 1. Техническое обслуживание - 2 раза в течение срока действия Договора: Общие проверки Allura XPER FD20: - Проверка конфигурации системы - Визуальная проверка фронтального стенда -Визуальная проверка стола пациента - Проверка подвижности кронштейнов - Проверка наличия наклеек безопасности Настройка генератора, калибровка детектора, проверка качества изображения фронтального стенда: - Настройка фронтального генератора - Адаптация рентген трубы - Калибровка выхода рентгеновской трубки - Калибровка ограничения мощности дозы на входе - Настройка фронтального плоского детектора - Проверка температуры охлаждающей жидкости детектора (если применимо) - Калибровка плоского детектора - Проведение тестов "DoseTestandFastdoseCalibration" - Проведение тестов "Energy and Signal Flow 1 and 2" - Проверка ограничения входящей дозы - Проверка качества изображения мониторов Настройка генератора, калибровка детектора, проверка качества изображения латерального стенда (при наличии): - Настройка латерального генератора - Адаптация рентген трубы - Калибровка выхода рентгеновской трубки - Калибровка ограничения мощности дозы на входе - Настройка латерального плоского детектора - Проверка температуры охлаждающей жидкости детектора - Калибровка плоского детектора - Проведение тестов "DoseTestandFastdoseCalibration" - Проведение тестов"Energy and Signal Flow 1 and 2" - Проверка ограничения входящей дозы - Проверка качества изображения мониторов Обслуживание потолочных рельс: - Проверка и очистка потолочных рельс стенда - Проверка и очистка потолочных рельс мониторной подвески Обслуживание фронтального стенда: - Проверка и смазка балансира C-дуги - Очистка дорожек подшипников С-дуги - Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня ,направляющих - Проф. действия по обслуживанию узла балансировки - Проверка продольной каретки балансира Обслуживание латерального стенда: - Проверка и смазка балансира C-дуги - Очистка дорожек подшипников С-дуги - Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня, направляющих - Проф. действия по обслуживанию узла балансировки - Проверка продольной каретки балансира Обслуживание стола пациента AD7,AD7NT, AD7XT и AD7XNT: - Проверка работы датчика усилия - Проверка работы реле ЭКГ и Инжектора - Функциональные проверки продольных и поперечных движений - Очистка пола под столом - Проверка swivel - Проверка высоты нижней крышки Обслуживание пультов управления: - Механические проверки Настройка блока геометрии: - Калибровка токов двигателей стенда - Калибровка токов двигателей фронтального стенда - Настройка датчика усилия стенда - Настройка датчика усилия - Обслуживание подвижных кронштейнов - Проверка утраченных элементов - Проверка радиационной защиты и бестеневой лампы Обслуживание XperFlexCardio: - Проверки функционирования - Проверка сигнала ЭКГ и Инвазивного давления - Проверка сигнала сердечного выброса - Проверка сигнала Респирации - Проверка работы SpO2 датчика - Проверка работы датчика Неинвазивного давления - Проверка работы датчика температуры тела - Проверка работы датчика ETCO2 - Проверка электробезопасности - Проверка изоляции - Проверки на наличие тока утечки Завершающие работы по проф. обслуживанию: - Проверка и тестирование подключения дистанционнойдиагностики (если применимо) - Обновление антивируса Allura Xper - Обновление антивируса EP навигатора - Обновление антивируса Xtravision - Сброс системного логфайла - Создание резервных копий - Подкраска царапин - Проверка работоспособности системы. В ходе проверок Исполнитель оформляет чек-лист, проводит необходимые регулировки и настройки. В результате проведенных работ проверяемые параметры должны соответствовать паспортным характеристикам. 2. Диагностика и ремонт – 2 (два) визита инженера по заявке заказчика (без замены запчастей) в течение срока действия Договора. Срок реагирования - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи письменной/устной заявки Заказчика. Необходимые для ремонта запчасти предоставляются Заказчиком и устанавливаются Исполнителем. |
| 2 | Мобильная рентгенохирургическая система с С-образным кронштейном Philips Veradius зав. № 572 | 1. Техническое обслуживание - 2 раза в течение срока действия Договора: - Калибровка дозы рентгеновского излучения; - Регулировка центрации рентгеновского излучения; - Регулировка масштаба полей зрения (увеличения); - Регулировка механических С-дуги и возможности фиксации в различных положениях; - Калибровка параметров генератора; - Калибровка системы автоэкспозиции; - Калибровка дозы рентгеновского излучения; - Регулировка оптической системы; - Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений, подтеков эксплуатационных жидкостей и износа подвижных частей и узлов аппарата - Проверка плавности перемещения и работоспособности тормозных механизмов колес - Проверка работоспособности диафрагмы и системы позиционирования - Проверка механических соединений электронно оптического блока и рентгеновского излучателя - Проверка состояния соединительных и сетевых кабелей - Проверка состояния вентиляционных отверстий аппарата и станции просмотра, обработки и хранения изображений. - Проверка регулировки подшипников каретки поворота С образного штатива - Проверка качества изображения - Очистка от пыли внутренней части аппарата и станции просмотра, обработки и хранения изображений. - Проверка всех моторизованных перемещений - Инструктаж персонала - Контроль работы ПО, обновление до актуальной версии при необходимости 2. Техническая диагностика - 2 (два) визита инженера (без замены запчастей) в течение срока действия Договора. Срок реагирования – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи письменной/устной заявки Заказчиком. Необходимые для ремонта запчасти предоставляются Заказчиком и устанавливаются Исполнителем. |

8. Место выполнения работ (оказания услуг): Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная, д. 1

9. Срок оказания услуг: с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. Периодичность: 1 раз в 6 месяцев и неограниченное количество по заявкам заказчика, связанным со сбоями, проблемами и ошибками в работе оборудования (при наличии таких обстоятельств).

10. Порядок сдачи и приемки услуг

Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

Акт оказанных услуг должен быть согласован представителем подразделения, в котором оказываются услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования.