Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Демидовская городская больница»

(ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»)

622034, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37

тел.(факс) (3435) 41-21-55, тел. (3435) 41-34-41, эл.адрес: dcgb_zakup@mail.ru

ИНН 6623097055 / КПП 662301001

«15» мая 2025г                                                                      № ЗКП-2025- 005129

Администрация ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» просит предоставить коммерческое предложение на поставку Эндоскопического оборудования для отделения урологии (с принадлежностями) в количестве 1 комплект:

Эндоскопическое оборудование для отделения урологии (с принадлежностями):

Рабочий элемент резектоскопа, биполярный 1шт.

Цистоскоп жесткий 1шт.

Тубус резектоскопа, состоящий из внешней и внутренней трубки 1шт.

Обтуратор для совместного использования с тубусами резектоскопа и оптикой стержнелинзовой 1шт.

Кабель биполярный 1шт.

Электрод биполярный, петлевой 2упак.

Вапоризационный и коагуляционный электрод, биполярный для использования в резектоскопе 1упак.

Рабочий элемент по KUNTZ 1шт.

Адаптер для использования шприца с внешним тубусом резектоскопа 1шт.

Шприц по REINER-ALEXANDER 1шт.

Стержень пирамидальный 1шт.

Колпачок уплотняющий 1упак.

Пенал для стерилизации и хранения электродов, петель, кюреток, ножей 1шт.

Оптика полугибкая стекловолоконная, миниатюрная для нефроскопии 2шт.

Адаптер 1шт.

Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников 1шт.

Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей 2шт.

Колпачок уплотняющий для рабочего канала 10шт.

Расширитель для использования с операционным тубусом нефроскопа 1шт.

Тубус операционный для постоянной ирригации и аспирации 1шт.

Адаптер 1шт.

Нефроскоп жесткий 1шт.

Функциональные характеристики (потребительские свойства),

технические и качественные характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Эндоскопическое оборудование для отделения урологии (с принадлежностями) |  |
| 1.1 | Рабочий элемент резектоскопа, биполярный | 1. Для трансуретральной резекции в физиологическом растворе: наличие 2. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса: наличие 3. Пассивный, резание с помощью пружинного механизма (пассивное): Наличие 4. Для использования с оптикой, мм: не менее 4 5. Соединение с оптикой поворотное, байонетное: наличие 6. Для использования электродов с двумя направляющими стержнями: не менее 2 7. Для использования с тубусами резектоскопа с переменной ирригацией 24 Шр. и 27 Шр.: наличие 8. Для использования с тубусами резектоскопа с постоянной ирригацией 24/26 Шр. и 27/28 Шр.: наличие 9. Подвижное кольцо для большого пальца: наличие 10. Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев в виде замкнутого кольца: наличие 11. Опора для мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев выполнена из нержавеющей стали: наличие 12. Стерилизация паром при 134 градусах Цельсия при экспозиции не менее 5 минут: наличие 13. Дезинфекция и предстерилизационная очистка ручным методом: наличие |
| 1.2 | Цистоскоп жесткий | 1. Поле зрения, град.: не менее 51 2. Направление наблюдения, град.: не менее 11 и не более 13 3. Минимальная ширина рабочей части, мм: не менее 3,95 4. Максимальная ширина рабочей части, мм: не более 4,05 5. Рабочая длина, мм: не менее 298 и не более 300 6. Встроенный фиброволоконный световод: наличие 7. Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики: наличие 8. Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ: наличие 9. Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf: наличие 10. Маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы: наличие 11. На оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики: Наличие 12. Цветовая маркировка направления наблюдения оптики: наличие 13. Сапфировое стекло на дистальном конце оптики: наличие 14. Анти-рефлексное внутреннее покрытие: наличие 15. Конструкция оптики предназначена для соединения с байонетными замками оптических обтураторов, рабочих элементов, телескопических мостиков, адаптеров KARL STORZ: наличие 16. Стерилизация в автоклаве: наличие |
| 1.3 | Тубус резектоскопа, состоящий из внешней и внутренней трубки | 1. Внутренняя трубка с керамической изоляцией: наличие 2. Внутренняя трубка свободно вращается относительно внешнего тубуса: наличие 3. Быстроразъемный автоматический замок между внешней и внутренней трубками: наличие 4. Размыкание замка между тубусами посредством движения кольца, расположенного на внешнем тубусе, в дистальном направлении: наличие 5. Для использования с рабочим элементом резектоскопа: наличие 6. Cоединение Luer c запорным элементом из нержавеющей стали на внешнем тубусе для ирригации с маркировкой направления тока жидкости: наличие 7. Cоединение Luer c запорным элементом из нержавеющей стали на внешнем тубусе для аспирации с маркировкой направления тока жидкости: наличие 8. Размер внешнего тубуса, Шр: не более 26 |
| 1.4 | Обтуратор для совместного использования с тубусами резектоскопа и оптикой стержнелинзовой | 1. Диаметр рабочей части совместимой стержнелинзовой оптики, мм: не менее 3 и не более 5 2. Размер (ГОСТ Р 53469 – 2009 п. 3.5) тубуса резектоскопа, Шр: не менее 23 и не более 25 3. Встроенный инструментальный канал для использования гибких вспомогательных инструментов: Наличие 4. Размер (ГОСТ Р 53469 – 2009 п. 3.5) инструментального канала, Шр.: не менее 6 5. Обтуратор предназначен для стерилизации паром при 134 градусах Цельсия: наличие |
| 1.5 | Кабель биполярный | 1. Для биполярной резектоскопии в солевом растворе: наличие 2. Длина кабеля, м: не менее 4,5 3. Кодовая система распознавания инструмента с помощью радиочастотной метки (RFID): наличие 4. Разъем подключения кабеля к инструменту угловой с двумя контактами: наличие 5. Разъем подключения кабеля к ВЧ аппарату: трехконтактный ассиметричный: наличие |
| 1.6 | Электрод биполярный, петлевой | 1. Режущая петля многоразового использования может быть подвергнута стерилизации: наличие 2. Размер, Шр: не более 24 3. Для использования с оптикой с направлением обзора 12 и 30 град.: наличие 4. Стабилизатор положения: наличие 5. Активный и возвратный электроды расположены на расстоянии, мм: не более 5 6. Активный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм: не менее 0,35 7. Возвратный электрод расположен над активным электродом: наличие 8. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм: не более 0,6 9. Возвратный электрод U-образной формы: наличие 10. Возвратный электрод с антибликовым покрытием: наличие 11. Количество в упаковке, шт: не менее 6 |
| 1.7 | Вапоризационный и коагуляционный электрод, биполярный для использования в резектоскопе | 1. Форма активного электрода: Полусферическая 2. Форма возвратного электрода: Лопаткообразная, изогнутая 3. Размер, Шр: не более 24 4. Для использования с оптикой с направлением обзора 12 и 30 град.: наличие 5. Стабилизатор положения: наличие 6. Активный и возвратный электроды расположены на расстоянии, мм: не более 5 7. Два направляющих стержня для крепления петли в рабочем элементе резектоскопа: наличие 8. Многоразовый: наличие 9. Для вапоризации и коагуляции тканей: наличие 10. Полностью изолированный активный и возвратный электроды от тубуса: наличие 11. Активный и возвратный электроды находятся на одной основе, ток проходит только между этими электродами: наличие 12. Количество в упаковке, шт: не менее 6 |
| 1.8 | Рабочий элемент по KUNTZ | 1. Используется с тубусами резектоскопов, Шр: не менее 24 2. Лазерный направитель интегрирован с рабочим элементом, несъемный: Наличие 3. Канал для лазерных зондов, мм: не более 0,8 4. Резание при помощи пружинного привода: наличие 5. Наличие фиксатора для точного ведения лазерных зондов: наличие |
| 1.9 | Адаптер для использования шприца с внешним тубусом резектоскопа | 1. Совместим со стандартными шприцами Жане-Александера: наличие 2. Совместим с внешними тубусами резектоскопа с автоматическим замком: наличие 3. Подходит для внешних тубусов размером 22 Шр, 26 Шр и 28 Шр: наличие |
| 1.10 | Шприц по REINER-ALEXANDER | 1. Общая длина, мм: не более 259 2. Внешний диаметр цилиндра, мм: не более 49 3. Материал цилиндра: Стекло 4. Объем, мл: не менее 150 |
| 1.11 | Cтержень пирамидальный | 1. Треугольное сечение стержня: Наличие |
| 1.12 | Колпачок уплотняющий | 1. Используется с рабочим элементом биполярного резектоскопа: наличие 2. Материал изготовления: Тефлон 3. Количество в упаковке, шт: не менее 10 |
| 1.13 | Пенал для стерилизации и хранения электродов, петель, кюреток, ножей | 1. Длина, мм: не более 310 и не менее 300 2. Диаметр, мм: не более 25 и не менее 20 3. Материал: Термостабильный полимер 4. Подходит для стерилизации паром: наличие |
| 1.14 | Оптика полугибкая стекловолоконная, миниатюрная для нефроскопии | 1. Размер тубуса, Шр: не более 12 2. Рабочая длина, см: не более 22 3. Передне-боковое видение, град.: не менее 12 4. Встроенный оптоволоконный световод: Наличие 5. Стерилизация в автоклаве: Наличие 6. Окуляр расположен под углом, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов: Наличие 7. Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, град.: не менее 30 8. Рабочий канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии: Наличие 9. Поле зрения, град.: не менее 95 10. Размер рабочего канала, Шр: не менее 6,7 |
| 1.15 | Адаптер | 1. Инструментальный порт для использования с миниатюрным нефроскопом: наличие 2. Уплотнительная система: наличие 3. Быстроразъемный замок: наличие 4. Инструментальный канал, шт.: не менее 1 5. Соединение для ирригации: наличие 6. Диаметр рабочего канала для инструментов, Шр: не более 5 |
| 1.16 | Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников | 1. Форма - трубка переменного диаметра с воронкообразным расширением для введения струны: наличие 2. Материал: Медицинская сталь |
| 1.17 | Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей | 1. Крышка: наличие 2. Ячейка для мелких деталей: наличие 3. Силиконовые держатели оптики: Наличие 4. Рабочая длина эндоскопов, см: Не более 27 5. Наружный размер (ДxШxВ): мм: не менее 460x150x80 |
| 1.18 | Колпачок уплотняющий для рабочего канала | 1. Используется с инструментальным портом для цистоуретроскопов, уретерореноскопов и нефроскопов производства KARL STORZ SE & Co. KG Германия: наличие 2. Используется для гистероскопа B.I.O.H. по BETTOCCHI производства KARL STORZ SE & Co. KG Германия: наличие 3. Для инструментов 5 Шр.: наличие 4. Материал: Пластик 5. Встроенный двустворчатый клапан: наличие 6. Уплотнительное силиконовое кольцо: наличие |
| 1.19 | Расширитель для использования с операционным тубусом нефроскопа | 1. Общая длина, мм: не менее 300 2. Размер тубуса, Шр: не более 17,5 3. Центральный канал для проводника: наличие 4. Дополнительный эксцентричный канал для проведения направляющей струны: наличие 5. Коническая форма дистального конца расширителя: наличие |
| 1.20 | Тубус операционный для постоянной ирригации и аспирации | 1. Размер тубуса внешний, Шр: не более 17,5 2. Размер тубуса внутренний, Шр: не менее 16,5 3. Рабочая длина, см: не более 15 |
| 1.21 | Адаптер | 1. Инструментальный порт для использования с миниатюрным нефроскопом: наличие 2. Уплотнительная система: наличие 3. Быстроразъемный замок: наличие 4. Инструментальный канал, шт.: не менее 1 5. Соединение для ирригации: наличие 6. Диаметр рабочего канала для инструментов, Шр: не менее 6 |
| 1.22 | Нефроскоп жесткий | 1. Рабочая длина, см: не менее 25 2. Используется с тубусами нефроскопа, Шр.: не менее 24 и не более 26 3. Передне-боковое видение, град.: не более 6 4. Крупноформатный угол обзора, град.: не менее 90 5. Встроенный оптоволонный световод: наличие 6. Стерилизация в автоклаве: наличие 7. Сапфировое стекло на дистальном конце оптики: наличие 8. Параллельный окуляр: наличие 9. Встроенный несъемный инструментальный канал: наличие 10. Замок LUER для ирригации: наличие 11. Ирригационный кран и соединение световода расположены оппозитно: наличие |

Место доставки: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, д.37, хирургический корпус, урологическое отделение.

Срок поставки: со дня заключения договора по 26.12.2025г., включает в себя поставку товаров в место доставки и оказание услуг:

- услуги по доставке, разгрузке,

- услуги по перемещению до места ввода в эксплуатацию Оборудования,

- услуги по сборке, установке (инсталляции), монтажу Оборудования,

- услуги по вводу в эксплуатацию Оборудования,

- услуги по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих товары, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание товаров, правилам эксплуатации и технического обслуживания товаров в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

Главный врач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» _____________С.В. Овсянников

Исп.: Рыбакина О.Л., тел.: 8/3435/41-34-41, dcgb_zakup@mail.ru