## Сравнение
Описание предмета закупки: Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями в количестве 1 ед.
Наименование функции или параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции | Единицы измерения
Аппарат предназначен для проведения общей ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких, с возможностью работы с использованием низких потоков свежего газа | Наличие
Категории пациентов: взрослые, дети и новорожденные | Наличие
Проведение анестезии у детей и новорожденных без необходимости смены частей внутреннего дыхательного контура аппарата и датчиков потока на педиатрические | Наличие
Крепление аппарата - на тележке | Наличие
Ящики для принадлежностей, не менее | 2 | шт.
Привод анестезиологического аппарата ИВЛ | пневмопривод или электропривод
Способ контроля давления подачи медицинских газов -с помощью манометров на каждый газ | наличие
Типы ингаляционной анестезии : анестезия по полузакрытому контуру, анестезия по полуоткрытому контуру | Наличие
Смеситель медицинских газов | Наличие
Тип смесителя медицинских газов | механический
Система защиты пациента от гипоксии | Наличие
Требования к дыхательной системе:
Объем дыхательной системы наркозно-дыхательного аппарата, включая абсорбер, не более | 3,9 | л
Дыхательная система наркозно-дыхательного аппарата не имеет дополнительных кабельных и шланговых соединений | Наличие
Функция подогрева дыхательной системы аппарата для предупреждения образования конденсата или встроенный конденсор для сбора конденсата | Наличие
сборка/разборка дыхательной системы аппарата без использования инструментов | Наличие
демонтаж и стерилизация пользователем всех компонентов аппарата, соприкасающихся с дыхательными путями пациента, включая дыхательную систему, части привода вентилятора и шланги дыхательного контура | Наличие
дополнительный внешний выход свежего газа для проведения анестезии по полуоткрытому контуру | Наличие
Устройство отвода отработанных медицинских газов | Наличие
Требования к дисплею:
Дисплей | Наличие
Размер по диагонали, не менее | 7,5 | дюйм
тип управления | с помощью кнопок и манипулятора или сенсорное с использованием манипулятора
Требования к газоснабжению
подключение с помощью шлангов подачи медицинских газов | Наличие
число шлангов для подачи медицинских газов, не менее | 3 | шт
длина шлангов для подачи медицинских газов, не менее | 5 | метров
Ротаметры на каждый тип медицинского газа | Наличие
тип ротаметров на каждый тип медицинского газа | Механические или электронные
Управление ротаметрами свежего газа О2, N2O и Air | механическими поворотными регуляторами на передней панели аппарата
Диапазон допустимого давления подключаемых медицинских газов, не уже | 2,8-6,0 | бар
типы подключаемых медицинских газов кислород, закись азота и воздух | Наличие
диапазон регулирования расхода газовой смеси, не уже | 0,1-10 | л/мин
индикация расхода газовой смеси для кислорода с закисью азота и кислорода с воздухом и | Наличие
концентрация кислорода в свежей дыхательной смеси , не менее | 21 | %
блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода | Наличие
Тип защиты пациента от гипоксии - блокировки подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода | Механический
Клапан сброса избыточного давления | Наличие
Диапазон прямой регулировки клапана сброса избыточного давления, не менее диапазона | 5-70 | мбар
Экстренная подача кислорода | Наличие
Максимальный поток кислорода при экстренной подаче, не менее | 75 | л/мин
Требования к датчикам измерения параметров ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Датчик кислорода | Наличие
Тип датчика кислорода | электрохимический
Погрешность датчика кислорода, не более | 2,5 | %об
Датчик потока | Наличие
Тип датчика потока | Мембранный или термоанемометрический
Погрешность датчика потока, не более | 20 | %
Измерение потока | на вдохе и на выдохе
Расположение датчиков потока на порте вдоха и выдоха, без учета направленности датчика- с возможностью использования одного и тогоже датчика как на порте вдоха, так и на порте выдоха | Наличие
Отсутствие необходимости замены датчика потока со взрослого на детский при смене типа пациента | Наличие
Отсутствие необходимости демонтажа частей привода аппарата ИВЛ для проведения калибровки датчика потока | Наличие
Отсутствие дополнительных линий управления датчиками потока вне дыхательного контура наркозного аппарата | Наличие
Режимы ингаляционной анестезии :анестезия с высоким потоком свежего газа , анестезия с низким потоком свежего газа, и анестезия с минимальным потоком свежего газа | Наличие
Требования к абсорберу углекислого газа:
многоразовая канистра абсорбера углекислого газа | Наличие
емкость многоразовой канистры абсорбера углекислого газа, не менее | 1250 | мл
функция обхода абсорбера для замены абсорбента в процессе анестезии без разгерметизации дыхательного контура, | Наличие
Требования к испарителю ингаляционных анестетиков:
число точек подключения испарителей ингаляционных анестетиков в аппарат., не менее | 2 | шт
тип испарителя ингаляционных анестетиков -проточный | Наличие
тип управления -механический | Наличие
тип используемых жидких анестетиков - севофлуран | Наличие
Емкость испарителя, не менее | 300 | мл
Система блокировки испарителя | Наличие
Термокомпенсация | Наличие
Диапазон регулирования объемной концентрации паров севофлурана в газовой смеси,, не уже | 0-8 | % объема
Анестезиологический аппарат ИВЛ | Наличие
вентиляция легких с управлением по объему | Наличие
синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с поддержкой давлением | Наличие
вентиляция легких с поддержкой давлением | Наличие
апноэ-вентиляция | Наличие
ручная вентиляция легких | Наличие
Требования к параметрам вентиляции:
диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, не уже | 21-100 | %
диапазон регулирования дыхательного объема,, не уже | 20-1500 | мл
диапазон регулирования частоты дыхания, не уже | 4-99 | 1/мин
диапазон регулирования времени вдоха, не уже | 0,2-5 | сек
диапазон регулирования инспираторной паузы не уже | 5-60 | %
диапазон регулирования положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), не уже | 4-25 | см. вод. ст.
диапазон регулирования давления на вдохе, не уже | 5-50 | см. вод. ст.
диапазон регулирования максимального давления на вдохе, не уже; | 10-80 | см. вод. ст.
диапазон регулирования давления поддержки, не уже | 3-40 | см. вод. ст.
регулирование чувствительности триггера | Наличие
Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам:
дыхательный объем на вдохе | Наличие
минутный объем дыхания | Наличие
концентрация кислорода на вдохе | Наличие
давление в дыхательных путях | Наличие
пиковое давление в дыхательных путях | Наличие
среднее давление в дыхательных путях | Наличие
значение ПДКВ | Наличие
частота дыхания | Наличие
Требования графическому мониторингу:
график давления в дыхательных путях | Наличие
Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог):
уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов | Наличие
уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов | Наличие
сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при концентрации кислорода выше допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при прекращении подачи кислорода | Наличие
сигнал тревоги при давлении воздуха на входе в аппарат ниже допустимой границы | Наличие
сигнал тревоги при нарушении целостности дыхательного контура | Наличие
сигнал тревоги при прерывании сетевого питания | Наличие
сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора | Наличие
Габаритные размеры
высота, не более | 145 | см
ширина, не более | 94 | см
глубина, не более | 75 | см
Масса, не более | 160 | кг
Характеристики питания:
напряжение | 220-240 | В
частота | 50-60 | Гц
автономная работа от встроенного аккумулятора | Наличие
автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети | Наличие
зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | Наличие
потребляемая мощность, не более | 95 | ВА
время работы от аккумулятора | 90 | мин
Условия эксплуатации:
ГОСТ Р 55953-2018 обеспечение работоспособности оборудования при работе в операционной и подготовке к работе в аппаратной комнате | 10-40 | °С,
диапазон относительной влажности, не уже | 20-95 | %
диапазон атмосферного давления, не уже | 67-106 | кПа
Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, ЧСС, частота дыхания, температура ) | Общие значения | Единицы измерения
Возрастная группа мониторируемых пациентов: взрослые/дети | Наличие
Интерфейс пользователя русскоязычный цветной графический интуитивный | Наличие
Настраиваемые профили экранов | Наличие
Размер по диагонали | не менее 10 | дюйм
Число отображаемых динамических графиков (волн) | не менее 6
разрешение, по горизонтали х по вертикали | не менее 1024х768 | кол-во пикселей
Тип дисплея - сенсорный | наличие
Режим дисплея "Ночной" | наличие
Демонстрационный режим | наличие
уведомление пользователя о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений | наличие
функция временного отключения сигнала тревоги | наличие
Количество типов световой и звуковой сигнализации по приоритету | не менее 3 | шт
настройка границ сигналов тревог по каждому параметру | наличие
автоматическая запись кривых (моментального снимка) мониторируемых параметров в высоком разрешении при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги | наличие
отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения | наличие
Хранение информации о всех сигналах тревог в течении | не менее 48 | часов
запись всех мониторируемых параметров в виде табличных и графических трендов | наличие
длительность записи трендов | не менее 48 | часов
минимальное разрешение записи трендов | не более 12 | секунд
сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции | наличие
передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитор (койки пациента), приоритета и причины тревоги | наличие
прямая передача данных (трендов, моментального снимка) на печать на сетевой принтер в составе мониторной сети. | наличие
Экспорт данных в мониторную сеть в формате HL7 | наличие
Мониторируемые параметры
пульсоксиметрия | наличие
электрокардиограмма по 3 отведениям | наличие
неинвазивное артериальное давление | наличие
анализ частоты дыхания | наличие
анализ частоты сердечных сокращений | наличие
анализ частоты пульса | наличие
температура тела пациента | наличие
капнометрия, оксиметрия и газоанализ | наличие
возможность мониторинга глубины седации, сердечного выброса при наличии соответствующего встраиваемого модуля | наличие
Мониторинг пульсоксиметрии
Диапазон измерения SpO2, минимальное значение | не более 1 | %
Диапазон измерения SpO2, максимальное значение | не менее 100 | %
Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, минимальное значение | не более 30 | уд. в мин
Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2, максимальное значение | не менее 250 | уд. в мин
Погрешность измерений в диапазоне значений 70-100 %SpO2 | не более ±3 | %
Мониторинг электрокардиограммы
Количество мониторируемых отведений ЭКГ | не менее '3
Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям | наличие
Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии | наличие
Диапазон обнаружения ширины комплекса QRS, минимальное значение | не более 40 | мс
Диапазон обнаружения ширины комплекса QRS, максимальное значение | не менее 120 | мс
Диапазон обнаружения амплитуды комплекса QRS, минимальное значение | не более 0.5 | мВ
Диапазон обнаружения амплитуды комплекса QRS, максимальное значение | не менее 5 | мВ
Числовой диапазон измерений ST сегмента, минимальное значение | не более (-9) | мм
Числовой диапазон измерений ST сегмента, максимальное значение | не менее 9 | мм
Мониторинг неинвазивного артериального давления
Систолическое давление, диапазон измерений:
Взрослые, минимальное значение | не более 30 | мм. рт. ст
Взрослые, максимальное значение | не менее 270 | мм. рт. ст
Дети, минимальное значение | не более 30 | мм. рт. ст
Дети, максимальное значение | не менее 180 | мм. рт. ст
Новорожденные, минимальное значение | не более 30 | мм. рт. ст
Новорожденные, максимальное значение | не менее 130 | мм. рт. ст
Диастолическое давление, диапазон измерений
Взрослые, минимальное значение | не более 10 | мм. рт. Ст
Взрослые, максимальное значение | не менее 220 | мм. рт. Ст
Дети, минимальное значение | не более 10 | мм. рт. ст
Дети, максимальное значение | не менее 150 | мм. рт. ст
Новорожденные, минимальное значение | не более 10 | мм. рт. ст
Новорожденные, максимальное значение | не менее 100 | мм. рт. ст
Среднее давление, диапазон измерений
Взрослые, минимальное значение | не более 20 | мм. рт. ст
Взрослые, максимальное значение | не менее 255 | мм. рт. ст
Дети, минимальное значение | не более 20 | мм. рт. ст
Дети, максимальное значение | не менее 160 | мм. рт. ст
Новорожденные, минимальное значение | не более 20 | мм. рт. ст
Новорожденные, максимальное значение | не менее 120 | мм. рт. ст
Режимы измерения НИАД: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени | наличие
Время измерения НИАД у взрослы, максимальное значение | не более 180 | секунд
Время измерения НИАД у новорожденных, максимальное значение | не более 90 | секунд
Мониторинг частоты дыхания
Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ | наличие
Диапазон измерения дыхания, минимальное значение | не более 4 | вдох/мин
Диапазон измерения дыхания, максимальное значение | не менее 120 | вдох/мин
Сигнал тревоги при апноэ | наличие
Мониторинг частоты сердечных сокращений
Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, минимальное значение | не более 30 | 1/мин
Диапазон измерений частоты сердечных сокращений и/или частоты пульса, максимальное значение | не менее 300 | 1/мин
Мониторинг температуры тела
Количество каналов измерения температуры | не менее 1 | шт
Диапазон измерения температуры тела, минимальное значение | не более 10 | °С
Диапазон измерения температуры тела, максимальное значение | не менее 45 | °С
Погрешность измерения температуры тела | не более ± 0.1 | °С
Мониторинг газовой смеси:
Диапазон измерения концентрации углекислого газа СО2, минимальное значение | не более 0 | мм. рт.ст.
Диапазон измерения концентрации углекислого газа СО2, маскимальное значение | не менее 113 | мм. рт.ст.
Диапазон измерений концентрации кислорода О2, минимальное значение | не более 0 | %
Диапазон измерений концентрации кислорода О2, маскимальное значение | не менее 100 | %
Метод измерения концентрации кислорода - парамагнитный датчик (наличие)* | наличие
Диапазон измерений концентрации закиси азота N2O, минимальное значение | не более 0 | %
Диапазон измерений концентрации закиси азота N2O, маскимальное значение | не менее 100 | %
Диапазон измерений концентрации галотана, энфлюрана, изофлюрана,минимальное значение | не более 0 | %
Диапазон измерений концентрации галотана, энфлюрана, изофлюрана, маскимальное значение | не менее 6 | %
Диапазон измерения концентрации севофлюрана, минимальное значение | не более 0 | %
Диапазон измерения концентрации севофлюрана, маскимальное значение | не менее 8 | %
Диапазон измерения концентрации десфлюрана, минимальное значение | не более 0 | %
Диапазон измерения концентрации десфлюрана, маскимальное значение | не менее 20 | %
Детекция смеси анестетиков | наличие
Автоматическая идентификация анестетиков: галотан, изофлюран, энфлюран, сувофлюран, десфлюран | наличие
Рассчет значания МАК анестетиков | наличие
Скорость отбора проб | не более 200 | мл/мин
Габаритные размеры без модулей (ВхШхГ) | не более 277 х 290 х 186
Вес (без батареи и модулей) | не более 6 | кг
Класс влагозащиты | не менее IP21
Время работы от аккумулятора | не менее 3 | часов
Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 | месяцев
Комплектация анестезиологической станции
Основной блок наркозно-дыхательного аппарата аппарата | не менее 1 | шт.
Испаритель для севофлурана | не менее 1 | шт.
Испаритель для изофлюрана | не менее 1 | шт.
Шланг O2 со штекером DIN | не менее 1 | шт.
Шланг воздух со штекером DIN | не менее 1 | шт.
Шланг N2O со штекером DIN | не менее 1 | шт.
Многоразовая канистра абсорбера | не менее 1 | шт.
Датчик потока, мембранный или термоанемометрический | не менее 1 | шт.
Трубка сброса отработанных газов | не менее 1 | шт.
Крепление для монитора пациента | не менее 1 | шт.
Контур пациента многоразовый, автоклавируемый, взрослый | не менее 1 | шт.
Контур пациента многоразовый, автоклавируемый, педиатрический | не менее 1 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 2 | не менее 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 3 | не менее 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 4 | не менее 2 | шт.
Маска лицевая, многоразовая, размер 5 | не менее 2 | шт.
Монитор пациента | не менее 1 | шт
Кабель ЭКГ | не менее 1 | шт
Комплект проводников с 3 отведениями | не менее 1 | шт
Манжета НИАД многократного применения взрослая малая | не менее 1 | шт
Манжета НИАД многократного применения взрослая стандартная | не менее 1 | шт
Манжета НИАД многократного применения взрослая большая | не менее 1 | шт
Манжета конической формы для измерения НИАД на предплечье | не менее 20 | шт
Соединительный шланг для манжеты НИАД | не менее 1 | шт
Датчик пульсоксиметрический пальцевой многократного применения (дети, взрослые) | не менее 1 | шт
Кабель температурного датчика | не менее 1 | шт
Датчик температурный накожный многократного применения с кабелем | не менее 1 | шт
Модуль газоанализа | не менее 1 | шт
Ловушка конденсата | не менее 20 | шт
Линия отбора пробы | не менее 10 | шт
Адаптер для подключения линии отбора газов к контуру пациента | не менее 10 | шт
Линия возврата газов | не менее 1 | шт
Компрессор | не менее 1 | шт