- Техническое задание

Наименование услуги: Техническое обслуживание и проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ).

Срок выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней.

Перечень оборудования и используемых запасных частей (комплектующих, элементов конструкции):

| № п/п | Наименование оборудования, серийный номер, год выпуска | Класс бокса | Адрес местонахождения бокса | Примечание, перечень работ | Наименование запасных частей для ТО, тех. характеристики, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-С»1,2 (221.120), 221.120.00.0657, 2012 | 2 | г.Екатеринбург, ул.Шварца , 14Г | 1. замена газовых пружин; | Пружина газовая (комплект: 240N+240N): - - 1 шт. |
| 2 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01- «Ламинар-С»1,2 , 412.120.00.552, 2019 | ЛУ | г.Екатеринбург, ул.Шварца , 14Г | 1. замена фильтра(-ов) (без деконтаминации), проверка; | Фильтр H14 1130x530x78: - - 1 шт. |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности БМБ- II - «Ламинар-С»-1,2 , 110.120. 183, 2011 | 1 | г.Екатеринбург, ул.Шварца , 14Г | 1. замена газовых пружин; | Пружина газовая (комплект: 150N+150N): - - 1 шт. |
| 4 | Бокс микробиологической безопасности II класса HERAsafe KS-15, 40848246, 2008 | 2 | г.Екатеринбург, ул.Шварца , 14Г | 1. замена фильтра(-ов) (с деконтаминацией), проверка; | фильтр H14 457*1525*90: - - 1 шт., фильтр 457*610*117: - - 1 шт. |

Все используемые запасные части (комплектующие, элементы конструкции) должны быть новыми, совместимыми с оборудованием, подлежащим ремонту, имеющими необходимые документы (паспорт, гарантийные талоны на запасные части, накладные и/или иные документы). Исполнитель предоставляет гарантию на отремонтированные узлы оборудования не менее 12 мес.

Требования к качеству работ:

Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на оборудование, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Перечень работ по техническому обслуживанию.

- Замена НЕРА-фильтров БМБ 2 класса:

- Дезинфекция бокса парами формальдегида в течение не менее 8 часов;

- Вскрытие области контаминации бокса;

- Извлечение НЕРА-фильтров из бокса после дезинфекции, упаковка фильтров для утилизации;

- Установка новых НЕРА-фильтров в бокс;

- Герметизация области контаминации бокса;

- Настройка технических параметров (скорости воздушных потоков) при наличии технической возможности.

- Замена комплекта HEPA-фильтров в ламинарном укрытии

- Вскрытие бокса;

- Извлечение НЕРА-фильтра и фильтра G4 из бокса, упаковка фильтров для утилизации;

- Установка новых НЕРА-фильтра и фильтра G4 в бокс;

- Герметизация бокса.

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ), эксплуатационных характеристик ламинарных укрытий,  в соответствии:

| Перечень проверок для БМБ 1 класса, установленных в лабораториях, работающих с ПБА I, II, III, IV групп патогенности (Лаборатории базового уровня 1-4). |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G |
| Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D (и/или (зависит от конструкции бокса)) МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности), 2019 г. |
| Направление (визуализация) воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |

| Перечень проверок для БМБ 2 класса, установленных в лабораториях, работающих с ПБА I, II, III, IV групп патогенности (Лаборатории базового уровня 1-4). |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G |
| Однородность скорости нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |
| Средняя скорость входящего потока воздуха | Аттестованная методика измерений. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
| Скорость входящего воздушного потока (на выпускном воздуховоде) | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G (применяется вместо № ФР.1.29.2014.17829) |
| Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D (и/или (зависит от конструкции бокса)) МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности), 2019 г. |
| Направление (визуализация) воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |

| Перечень проверок для Ламинарных укрытий, изолирующих устройств, в т.ч. перчаточных боксов, миниокружений. |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость, однородность и расход воздушного потока | Аттестованная методика измерений № 1.29.2019.35779 в ФИФ |
| Целостность НЕРА фильтров (Защитная эффективность фильтров) | Аттестованная методика измерений МИ-02-21 № ФР.1.31.2022.42048 в ФИФ |
| Класс чистоты воздуха (5ИСО-9ИСО) | ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. Требование к концентрации частиц по документу: ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. |

*Указаны рекомендуемые методы испытаний, допускается использование и других методов в соответствии с областью аккредитации Исполнителя.

Правило принятия решения согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

Обязательные требования к исполнителю:

- Наличие действующей лицензии (выписки из реестра лицензий) на техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения,  вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

- Наличие действующей лицензии на вид деятельности (выписки из реестра лицензий): оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с обязательными видами разрешенной деятельности по оказанию услуг по дезинфекции.

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п. 188 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней") с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

По результатам работ исполнитель выдает заказчику акт выполненных работ, протокол испытаний на каждую единицу оборудования, включающий заключение о его соответствии требованиям СанПиН 3.3686-21.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.