| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным описанием и сроками поставки:

| № | Наименование | ОКПД | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализа, вариант исполнения BLU012G | 32.50.13.110 | Комплект стерильных изделий для гемодиализа. Состоит из трубок и соединителей и/или зажимов, необходимых для циркуляции крови или других жидкостей между устройством, обеспечивающим доступ в кровеносную систему пациента, и диализатором. Для разового использования. Артериальная и венозная части Объем заполнения – не более 180 мл. Отвод на датчик давления с гидрофобным фильтром и пластиковым зажимом на отводе –3 Артериальная линия включает в себя: Насосный сегмент, диаметром 8 мм и длиной – не менее 40 см. Длина артериальной линии не более 2900 см. Пластиковая игла для растворов. Участок для инъекций. Линия для введения гепарина длиной – не менее 60 см., с пластиковым зажимом. Артериальная ловушка с отводом для инфузий Венозная часть включает: Длина венозной линии не более 2500 см. Участок для инъекций. Венозная ловушка с отводом для инфузий Рециркуляционный коннектор. Наличие пластиковых зажимов на магистралях и отводах. Дренажный мешок объемом – не менее 2 л. Стерилизация: Без использования этиленоксида | шт | 60 |
| 2 | Диализатор LEDA 180 | 32.50.50.190 | Диализатор Площадь поверхности мембраны не менее 1,7 и не более 1,9 кв.м Материал мембраны: синтетика Наличие Способ стерилизации: радиационная Наличие Объем заполнения: не менее 110 мл Коэффициент ультрафильтрации не менее 65 мл/час*мм рт. ст. Клиренсы (скор. перф.крови 300 мл/мин, водный раствор 500 млн/мин, Qf 0 мл/мин): Мочевина не менее 275 мл/мин. Креатинин не менее 260 мл/мин. Фосфаты не менее 250 мл/мин Витамин В12 не менее 195 мл/мин |  | 40 |
| 3 | Диализатор LEDA 200 | 32.50.50.190 | Диализатор Площадь поверхности мембраны не менее 1,9 и не более 2,1 кв.м Материал мембраны: синтетика Наличие Способ стерилизации: радиационная Наличие Объем заполнения: не менее 120 мл Коэффициент ультрафильтрации не менее 70 мл/час*мм рт. ст. Клиренсы (скор. перф.крови 300 мл/мин, водный раствор 500 млн/мин, Qf 0 мл/мин): Мочевина не менее 280 мл/мин. Креатинин не менее 270 мл/мин. Фосфаты не менее 254 мл/мин Витамин В12 не менее 201 мл/мин | шт | 20 |
| 4 | Игла фистульная артериальная 16G | 32.50.13.110 | Диаметр иглы - 1.6 мм. Длина иглы – 25 мм. Длина отвода не менее 150 и не более 300 мм. Игла фистульная артериальная - ультратонкая стенка с силиконовым покрытием для облегчения вхождения иглы при установке и для уменьшения риска тромбирования. Метка положения среза иглы – наличие. Пластиковый зажим на магистрали - наличие. Вращающиеся крылышки – наличие. Перфорация – наличие. Толщина стенки канюли – не менее 100 мкм Стерилизация: не этилен-оксид Упаковка индивидуальная. | шт | 40 |
| 5 | Игла фистульная венозная 16G | 32.50.13.110 | Диаметр иглы - 1.6 мм. Длина иглы – 25 мм. Длина отвода не менее 150 и не более 300 мм. Игла фистульная венозная - ультратонкая стенка с силиконовым покрытием для облегчения вхождения иглы при установке и для уменьшения риска тромбирования. Метка положения среза иглы – наличие. Пластиковый зажим на магистрали - наличие. Вращающиеся крылышки – наличие. Без перфорации. Толщина стенки канюли – не менее 100 мкм Стерилизация: не этилен-оксид Упаковка индивидуальная. | шт | 40 |
| 6 | Игла фистульная артериальная 17G | 32.50.13.110 | Диаметр иглы - 1.5 мм. Длина иглы – 25 мм. Длина отвода не менее 150 и не более 300 мм. Игла фистульная артериальная - ультратонкая стенка с силиконовым покрытием для облегчения вхождения иглы при установке и для уменьшения риска тромбирования. Метка положения среза иглы – наличие. Пластиковый зажим на магистрали - наличие. Вращающиеся крылышки – наличие. Перфорация – наличие. Толщина стенки канюли – не менее 100 мкм Стерилизация: не этилен-оксид Упаковка индивидуальная. | шт | 20 |
| 7 | Игла фистульная венозная 17G | 32.50.13.110 | Диаметр иглы - 1.5 мм. Длина иглы – 25 мм. Длина отвода не менее 150 и не более 300 мм. Игла фистульная венозная - ультратонкая стенка с силиконовым покрытием для облегчения вхождения иглы при установке и для уменьшения риска тромбирования. Метка положения среза иглы – наличие. Пластиковый зажим на магистрали - наличие. Вращающиеся крылышки – наличие. Без перфорации. Толщина стенки канюли – не менее 100 мкм Стерилизация: не этилен-оксид Упаковка индивидуальная. | шт | 20 |
| 8 | Комплект изделий и расходных материалов для гемодиализа однократного применения стерильный для АВФ | 32.50.13.131 | Укладка для начала процедуры (подключение): 1. Салфетка хирургическая влагонепроницаемая впитывающая (подлоктевая) 40х60 см - 1 шт 2. Перчатки смотровые стерильные неопудренные нитриловые р М - 1 пара 3. Салфетка впитывающая многослойная 7,5х7,5 см - 5 шт 4. Салфетки впитывающие (шарики) d 30 mm - 5 шт 5. Шприц одноразовый без иглы навинчивающиеся 20 мл без иглы - 1 шт 6. Фиксирующая полоска «батерфляй» 3х15 см - 2 шт 7. Фиксирующая полоска «батерфляй» 1,5х15 см - 6 шт Для завершения процедуры (отключение): 1. Салфетка впитывающая многослойная 7,5х7,5 см - 5 шт 2. Салфетки впитывающие (шарики) d 30 mm - 4 шт 3. Перчатки смотровые стерильные неопудренные нитриловые р М - 1 пара 4. Гемостатический бандаж - 2 шт 5. Бинт самофиксирующийся эластичный (10смх4м) - 1 шт 6. Фиксирующая полоска «батерфляй» 1,5х15 см - 6 шт | упак | 40 |
| 9 | Комплект изделий для гемодиализа однократного применения стерильный (для катетера) | 32.50.13.131 | Укладка для начала процедуры (подключение): 1. Салфетка хирургическая влагонепроницаемая впитывающая (подлоктевая) 40х60 см - 1 шт 2. Салфетка хирургическая бумажная 40х45 см - 1 шт 3. Перчатки смотровые стерильные неопудренные нитриловые р М - 1 пара 4. Салфетка впитывающая многослойная 7,5х7,5 см - 10шт 5. Салфетки впитывающие (шарики) d 30 mm - 6 шт 6. Шприц одноразовый без иглы навинчивающийся 20 мл без иглы - 1 шт Для завершения процедуры (отключение): 1. Салфетка впитывающая многослойная 7,5х 7,5 см - 6 шт 2. Перчатки смотровые стерильные неопудренные нитриловые р М - 1 пара 3. Шприц одноразовый 10 мл - 2 шт 4. Шприц одноразовый 2 мл - 2 шт. | компл | 20 |
| 10 | БК-1Г (К 3,0), 10 л Концентрат жидкий бикарбонатный кислотный с глюкозой | 20.13.43.199 | БК-1Г(К-3,0)Концентрат жидкий бикарбонатный кислотный , 10 л 1. Состав: Уксусная кислота 3,5 ммоль/л, Na 103 ммоль/л, Ca 1,5 ммоль/л, K 3,0 ммоль/л, Mg 0,5 ммоль/л, Cl 110,0 ммоль/л, С6Н12О6 (глюкоза)=1,0 г/л 2. Требования к концентрату: взрывопожаробезопасный, исключающий повышение категории взрывопожароопасности склада выше Д (Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03). Фасовка: канистра 10 л. Россия, ООО НПФ "Технахим" | Канистра | 30 |
| 11 | Цитротех раствор 10 л | 20.20.14.000 | Средство для дезинфекции и декальцификации аппаратов «искусственная почка». Кислота лимонная 50%. 1000 мл содержат 500 гр обезвоженной лимонной кислоты. Прозрачная бесцветная жидкость рН: от 1 до 2 плотность: 1,2 гр/мл Упаковка - канистра 10л. | Канистра | 6 |
| 12 | Растворы солей концентрированные диализирующие для АИП Бикарбонатный компонент ВК-В-1 10л | 21.20.10.134 | Концентрат для приготовления гемодиализирующего раствора для аппаратов «искусственная почка». КДР Бикарбонатный компонент ВК-В-1 (в 10л канистре) (или эквивалент). Упаковка (тара): 10л канистра Срок годности: Не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем Пропорция разведения концентрата: 1/28,6 Содержание в концентрате: Nа+ ммоль/л 1000,0 НСО3- ммоль/л 1000,0 Соответсвие требованиям ГОСТ Р ИСО 13485-2003: Наличие Исходные материалы (соли) для приготовления наборов сухих солей должны соответствовать требованиям европейской фармакопеи: Наличие | кан | 30 |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                    М.И.Кортева