***Часть II. «Описание объекта закупки»***

**Описание объекта закупки**

**(Задание на поставку товара, техническое задание)**

**1. Спецификация поставляемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Единицы измерения** | **Количество, ед.изм.** |
| 1 | Светильник хирургический потолочный | штука | 2 |

**2. Характеристики поставляемых товаров:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Требование к значению показателя** |
| 1 | Вариант исполнения | Потолочный |
| 2 | Возможность установки видеокамеры | Соответствие |
| 3 | Визуализация уровня центральной освещенности | Наличие |
| 4 | Регулировки цветовой температуры | Наличие |
| 5 | Диаметр светового поля d10 блока 1, мм | ≥ 130  и  ≤ 400 |
| 6 | Диаметр светового поля d10 блока 2, мм | ≥ 130  и  ≤ 400 |
| 7 | Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 95 |
| 8 | Источник света | Светодиод |
| 9 | Количество световых головок (блоков) | 2 |
| 10 | Максимальная освещенность блока освещения 1, клк | > 140  и  ≤ 160 |
| 11 | Максимальная освещенность блока освещения 2, клк | ≥ 80  и  ≤ 160 |
| 12 | Аварийный источник питания | Наличие |
| 13 | Нестерильная рукоятка на периферийной части блоков освещения | Наличие |
| 14 | Пульт управления | Наличие |
| 15 | Система независимого вращения держателей блока (-ов) освещения на 360° вокруг оси крепления без ограничения количества оборотов в одну сторону | Наличие |
| 16 | Система независимого перемещения блока (-ов) освещения по осям координат X, Y, Z (три степени свободы) | Наличие |
| 17 | Срок службы источника, ч | Не менее 40000 |
| 18 | Теневое разбавление: с двумя масками | Не менее 34% |
| 19 | Теневое разбавление: с двумя масками и трубкой | Не менее 34% |
| 20 | Теневое разбавление: с трубкой | Не менее 55% |
| 21 | Тип крепления многоразовой стерилизуемой быстросъемной ручки | Кнопочное |
| 22 | Тип управления пультом  | Электронный |
| 23 | Функция ЭНДО режима/фоновой подсветки | Наличие |
| 24 | Функция регулировки размера светового поля | Наличие |
| 25 | Цветовая температура | ≥ 4500 |
| 26 | Гарантия, мес | не менее 24 |
| 27 | Регистрационное удостоверение | Наличие |

**3. Место поставки товара:** РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Солнечная, здание 1, корпус 2

**4. Сроки (периоды) поставки товара:** Поставка, установка, ввод в эксплуатацию и обучение (инструктаж) персонала заказчика: в течение 30 дней со дня заключения договора.