**Техническое задание**

на поставку гигрометров психометрических для измерения температуры и относительной влажности в помещениях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Требования, установленные Заказчиком** |
| **1.** | **Предмет закупки** | Поставка гигрометров психометрических и термометров для измерения температуры холодильниках |
| **3.** | **Назначение** | Гигрометр психометрический для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях. |
| 4. | **Технические и функциональные характеристики товара** | - Пластмассовое основание, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного».  - Тип - не ртутный.  - Термометрическая жидкость – ***метилкарбитол или толуол****.*  - Диапазон измерения относительной влажности, % 20...90  - Температурный диапазон измерения влажности, °C 5°...25°  - Диапазон измерения температуры, °C 0***°C..25°***  - Цена деления шкалы термометров, °C ***не более 0,2***  - Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок, °C ***не более±0,2*** - Габаритные размеры, мм ***не более 295х120х50***  - Осуществление поверки при выпуске с производства, межповерочный интервал – ***не менее 24 месяцев*** - Клеймо поверки ***не ранее второго квартала 2024 г.,***  - Гарантийные обязательства, ***не менее 12 месяцев***  - Свидетельство об утверждении типа средств измерения, сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России.  Комплектность:  Гигрометр психометрический – 1 шт.  Паспорт- 1 экз.  Руководство по эксплуатации (РЭ) – 1 экз.  Коробка – 1 шт. |
| 5. | **Требования к качеству товара** | 1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям, установленным нормативно-правовыми актами для данного вида Товара, а также требованиям к параметрам, предъявляемым Заказчиком.  2. Подтверждением качества и иных характеристик Товара является:  - документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом сертификаты (декларации) соответствия, паспорт качества Товара, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);  - документ подтверждающий государственную регистрацию (регистрационное удостоверение) Товара на территории Российской Федерации (в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации);  - санитарно-эпидемиологическое заключение на Товар, выданное Роспотребнадзором Российской Федерации, или его копию (если подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе);  3. Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, завода-изготовителя, назначение, основные свойства и характеристики. Информация должна быть изложена в инструкции пользователя (руководстве по эксплуатации), прилагаемой к Товару, и является неотъемлемой частью поставки.  4. Поставщик гарантирует качество товара и гарантирует, что на момент заключения Договора товар является новым, не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. |
| 6. | **Количество товара** | Гигрометр психометрический 4 (четыре) шт. |
| 7. | **Место поставки** | ГАУЗ СО "ЦОЗМП"  620063 г. Екатеринбург ул. 8 Марта, строение 78а/2 |
| 8. | **Срок поставки** | В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора. |
| 9. | **Форма оплаты, сроки, порядок оплаты** | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на основании предоставленных Исполнителем оригиналов-документов для оплаты или документов для оплаты, полученных через систему электронного документооборота.  Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов для оплаты: счет, товарная накладная или УПД и счета-фактуры, если Исполнитель является плательщиком НДС. |

СОСТАВЛЕНО:

Заведующий складом ИЛП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлова И.А. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024г.