Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

на оказание услуг по техническому обслуживанию с заменой запасных частей и расходных материалов наркозно-дыхательных аппаратов.

1. Общие требования:

1. Общие требования:

1.1. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

1). Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники», требования которых являются обязательными на всей территории РФ (письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 № 293-22/233);

2). Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»;

3). Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4). Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5). РД 50-707-91 «Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности»;

6). ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Сведения об объекте технического обслуживания:

| Наименование оборудования, подлежащего ремонту | Год выпуска | Заводской (серийный) номер | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат наркозно-дыхательный Aespire Wiew (Datex Ohmeda/GE Healhcare) с принадлежностями | 2012 г.в. | APHR01450 | 24143310681 |
| Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX35 с принадлежностями | 2014 г.в. | УФ-45001573 | 01371852 |
| Монитор GE CardioCap 5 | 2012 г.в. | APHR01449 | 24143310680 |

2. Технические требования для ТО наркозно-дыхательного аппарата Aespire Wiew (Datex Ohmeda/GE Healhcare):

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Услуги по ТО с заменой запасных частей и расходных материалов НДА: Аппарат наркозно-дыхательный Aerspire View с принадлежностями |
| 2 | Перечень расходных материалов и запасных частей |
| 2.1 | # Сильфон (мех дыхательный) артикул 1500-3378-000 — 1 шт |
| 2.2 | Мембрана артикул 1503-8121-000 — 1 шт. |
| 2.3 | Датчик кислорода артикул 6050-0004-110-S —1шт. |
| 2.4 | Датчик потока артикул 2089610-001-S — 2 шт. |
| 3 | Перечень работ |
| 3.1 | - обслуживание дыхательной системы ABS, - обслуживание системы сброса отработанного газа (система AGSS), - проверка срабатывания предохранительного клапана 10смН2О, установленного на сборке клапана выдоха, - тестирование испарителя, - проверка срабатывания предохранительного клапана блока испарителей в пределе 31–60 kPa, - проверка системы экстренной подачи кислорода в дыхательную систему, - тестирование аварийного режима работы аппарата (работа от аккумуляторов), - проверка срабатывания тревог, - проверка обратного клапана электронного миксера, - проверка датчиков потока электронного миксера, - проверка альтернативной системы подачи кислорода, - проверка системы дополнительной подачи кислорода (если оборудовано), - проверка встроенного отсоса (если оборудовано), - проверка дисплея, - тестирование предохранительного клапана MOPV, ограничивающего давление в блоке вентиляции, - тестирование системы, ограничивающей давление в дыхательных путях, - настройка регулятора давления блока вентиляции, - калибровка параметров из сервисного меню аппарата: O2 Calibrations (Калибровка датчика кислорода), Calibrate Flow Sensors ( Обнуление датчиков потока и датчика давления в дыхательных путях), Manifold P Span (калибровка датчика давления блока вентиляции), Inspiratory flow valve (калибровка клапана потока блока вентиляции), Bleed Resistor (Калибровка пневматического сопротивления, создающего контролируемую утечку управляющего газа), Paw Span (калибровка датчика давления дыхательной системы), Zero Gas Transducers (Обнуление датчиков, измеряющих давление подачи сжатых медицинских газов), - тест на определение утечки по отрицательному низкому давлению, - проверка электробезопасности аппарата. - диагностика и контроль на соответствие заводским параметрам, - общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с требованиями производителя, - проверка функционирования панели управления. - установка приводного меха. - установка датчиков потока. Калибровка из сервисного меню. - установка мешка дыхательного. - установка клапанов в компрессор медицинский Тестовый прогон |

3. Технические требования для технического обслуживания наркозно-дыхательного аппарата WATO EX35:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту с заменой запасных частей и расходных материалов НДА: Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX35 с принадлежностями |
| 2 | Перечень расходных материалов и запасных частей |
| 2.1 | Уплотнитель стакана сбора – 1 шт |
| 2.2 | Уплотнитель сифона мехов – 1 шт |
| 2.3 | Резиновый коврик клапана PoP-off – 1 шт |
| 2.4 | Уплотнитель обводного канала – 1 шт |
| 2.5 | # Уплотнитель канистры поглотителя СО2 – 1 шт |
| 2.6 | # Уплотнитель О-образный 14×2.65 EPDM A70, черный – 1 шт |
| 2.7 | # Уплотнитель О-образный 10х1.8 FKM A70 – 1 шт |
| 2.8 | Уплотнитель свежего газа и ACGO -1 шт |
| 2.9 | Уплотнитель крышки клапана – 1 шт |
| 2.10 | Уплотнитель клапана – 1 шт |
| 2.11 | Уплотнитель О-образный 23.47X2.95, А50, красный – 1 шт |
| 2.12 | Уплотнитель О-образный 18X2.5, А50, коричневый – 1 шт |
| 2.13 | Уплотнитель приводящего газа APL клапан – 1 шт |
| 2.14 | Уплотнитель крышки предохранительного клапана – 1 шт |
| 2.15 | Фильтр – 1 шт |
| 2.16 | Уплотнитель О-образный 20.29X2.62, А50, красный – 1 шт |
| 2.17 | Мех (воздушный мешок) – 1 шт |
| 3 | Перечень работ |
| 3.1 | - обслуживание дыхательной системы ABS, - обслуживание системы сброса отработанного газа (система AGSS), - проверка срабатывания предохранительного клапана 10смН2О, установленного на сборке клапана выдоха, - тестирование испарителя, - проверка срабатывания предохранительного клапана блока испарителей в пределе 31–60 kPa, - проверка системы экстренной подачи кислорода в дыхательную систему, - тестирование аварийного режима работы аппарата (работа от аккумуляторов), - проверка срабатывания тревог, - проверка обратного клапана электронного миксера, - проверка датчиков потока электронного миксера, - проверка альтернативной системы подачи кислорода, - проверка системы дополнительной подачи кислорода (если оборудовано), - проверка встроенного отсоса (если оборудовано), - проверка дисплея, - тестирование предохранительного клапана MOPV, ограничивающего давление в блоке вентиляции, - тестирование системы, ограничивающей давление в дыхательных путях, - настройка регулятора давления блока вентиляции, - калибровка параметров из сервисного меню аппарата: O2 Calibrations (Калибровка датчика кислорода), Calibrate Flow Sensors ( Обнуление датчиков потока и датчика давления в дыхательных путях), Manifold P Span (калибровка датчика давления блока вентиляции), Inspiratory flow valve (калибровка клапана потока блока вентиляции), Bleed Resistor (Калибровка пневматического сопротивления, создающего контролируемую утечку управляющего газа), Paw Span (калибровка датчика давления дыхательной системы), Zero Gas Transducers (Обнуление датчиков, измеряющих давление подачи сжатых медицинских газов), - тест на определение утечки по отрицательному низкому давлению, - проверка электробезопасности аппарата. - диагностика и контроль на соответствие заводским параметрам, - общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с требованиями производителя, - проверка функционирования панели управления. - установка приводного меха. - установка датчиков потока. Калибровка из сервисного меню. - установка мешка дыхательного. - установка клапанов в компрессор медицинский Тестовый прогон |

5. Технические требования для ТО Монитора GE CardioCap5 (в составе Аппарата наркозно-дыхательного Aespire Wiew):

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Услуги по ТО с заменой запасных частей и расходных материалов: Монитор GE CardioCap 5 (в составе Аппарата наркозно-дыхательного Aespire Wiew |
| 2 | Перечень расходных материалов и запасных частей |
| 2.1 | Аккумуляторная батарея 3А*Ч 12В артикул 12026 – 1 шт |
| 2.2 | Аккумуляторная батарея SRAM платы CPU – 1 шт |
| 3 | Перечень работ |
| 3.1 | - проверка дисплея, - проверка датчиков пульсоксиметрического и температурного - проверка кабеля ЭКГ - проверка пневмомагистрали - проверка аккумуляторов Тестовый прогон |

6. Место оказания услуг: услуги оказываются по месту эксплуатации оборудования: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 2.

7. Сроки оказания услуг: Со дня заключения договора в течение 60 календарных дней.

8. Гарантийный срок: На оказанные услуги и установленные запасные части устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.