Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Демидовская городская больница»

(ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»)

622034, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37

тел.(факс) (3435) 41-21-55, тел. (3435) 41-34-41, эл.адрес: dcgb_zakup@mail.ru

ИНН 6623097055 / КПП 662301001

«25» октября 2024г                                                                                                                         № ЗКП-2024-011096

Администрация ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» просит Вас подготовить и направить в наш адрес (по эл.почте) коммерческое предложение на поставку товара:

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| 1 | Набор контрольных материалов (уровень 1) Клинико-химический мультиконтроль (Значение 1) используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M (выбрать нужное) Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре -20 ~- 15 ℃: не менее 4 недель (универсальные компоненты), не менее 2 недель (Bil-T/Bil-D/UIBC). Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 10x5 мл. | набор | 2 |
| 2 | Набор контрольных материалов (уровень 2) Клинико-химический мультиконтроль(Значение 2) используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M (выбрать нужное) Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре -20 ~- 15 ℃: не менее 4 недель (универсальные компоненты), не менее 2 недель (Bil-T/Bil-D/UIBC). Фасовка: 10x5 мл. | набор | 2 |
| 3 | Калибратор липидов Калибратор липидов используется для калибровки при количественном определении липидов в биохимических системах Mindray BS. Только для диагностики in vitro. Определяемые параметры: аполипопротеин A1（ApoA1), аполипопротеин B (ApoB), холестерин ЛПВП (HDL-C), холестерин ЛПНП(LDL-C). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M (выбрать нужное) Состояние: лиофилизированный. Стабильность после разведения при температуре 15~25℃: не менее 8 часов. Стабильность после разведения при температуре2~8℃: не менее 5 дней. Стабильность после разведения при температуре -25~-15℃: не менее 4 недель. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 5×1 мл. | набор | 1 |
| 4 | Калибратор специфических белков Калибратор специфических белков используется в биохимических системах Mindray BS для калибровки при количественном определении специфических белков. Только для диагностики in vitro. Определяемые параметры: комплемент C3（C3), комплемент C4（C4), C- реактивный белок（CRP), иммуноглобулин A（IgA), иммуноглобулин G（IgG), ммуноглобулин M (IgM). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M (выбрать нужное) Состояние: жидкий. Стабильность после разведения при температуре2~8℃: не менее 28 дней. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 5×1 мл. | набор | 2 |
| 5 | Детергент Детергент для очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических анализаторов серии BS производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет. Состав: гидроксид калия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы и т.п. Стабильность после вскрытия: при температуре 10-30℃ - не более 3 месяцев; при температуре 2-35℃ - не более 18 месяцев Температура хранения: не более 2°C~35°C Фасовка: 6 флаконов х 2 литра. | набор | 16 |
| 6 | Набор для определения трансферрина Набор для количественного определения концентрации трансферрина in vitro в сыворотке с помощью фотометра. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: Иммунотурбидиметрический метод определения. Определение на длине волны: не более 340 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,50-4,50 г/л. Интерференция, интралипид: не менее 500 мг/дл. Интерференция, икретичность: не менее 20 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота, каждые 30 дней. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 200. Фасовка: R1: 1×45 мл + R2: 1×7 мл. | набор | 4 |
| 7 | Калибратор трансферрина методики количественного определения трансферрина с помощью аналитической системы Mindray BS. Только для диагностики in vitro. Определяемые параметры: трансферрин (TRF). Кол-во уровней: 5. Наличие целевых значений для биохимических анализаторов BS-200E_240Pro_380_480_600_800-800M (выбрать нужное) Состояние: жидкий. Стабильность после разведения при температуре 2~8℃: не менее 14 дней. Температура хранения, не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Фасовка: 1×5 уровней ×1 мл. | набор | 2 |
| 8 | Набор для определения ненасыщенной железосвязывающей способности Набор для количественного определения концентрации ненасыцщенной железосвязывающей способности in vitro в сыворотке или плазме с помощью фотометра. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: колориметрический метод. Определение на длине волны: не более 570 нм. Аналитический диапазон: не менее 3,0-100,0 ммоль/л. Интерференция, интралипид: не менее 500 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 50 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 400 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 14 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота; каждые 14 дней. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Наличие в наборе калибратора: наличие. Количество тестов в наборе: не менее1600. Фасовка: R1: 4×54 мл + R2: 4×16 мл + Калибратор 1×1 мл. | набор | 1 |
| 9 | Набор для определения С-реактивного белка Набор для количественного определения концентрации CRP в сыворотке методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: метод турбидиметрии. Определение на длине волны: не более 340 нм. Аналитический диапазон: не менее 2-250 мг/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, икретичность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более: 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 450. Фасовка: 1:2×35 мл + R2:2×10 мл. | набор | 16 |
| 10 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме фотометическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны: не более 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее: 4 - 1000 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2400. Фасовка: R1 6×57 мл+ R2 3×32 мл. | набор | 20 |
| 11 | Набор для определения альбумина Набор для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с бромкрезоловым зеленым (BCG). Определение на длине волны: не более 578 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 3 - 60 г/л. Интреференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1620. Фасовка: R 6×60 мл. | набор | 6 |
| 12 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы Набор реагентов для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме фотометрическим кинетическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: Модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC). Определение на длине волны: не более 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон: не менее 5 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 14 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2400. Фасовка: R1 6×58 мл + R2 3×32 мл. | набор | 8 |
| 13 | Набор реагентов для определения α-амилазы Набор реагентов для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме или моче кинетическим методом на фотометических системах. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны: не более 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 5 - 1500 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 250 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 35 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1120. Фасовка: R1 4×45 мл + R2 4×12 мл. | набор | 12 |
| 14 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме на автоматическом биохимическом анализаторе. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: кинетический фотометрический метод, рекомендованный IFCC. Определение на длине волны: не более 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 4 - 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2400. Фасовка: R1:6×57 мл + R2:3×32 мл. | набор | 20 |
| 15 | Набор для определения кальция Набор реагентов для количественного определения концентрации кальция в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с арсеназо III. Определение на длине волны: не более630 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон: не менее 0,1-3,75 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, икретичность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 790. Фасовка: R 4×45 мл. | набор | 10 |
| 16 | Набор для определения общего холестерина Набор для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD). Определение на длине волны: не более 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 3,85-769,23 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1620. Фасовка: R 6×60 мл. | набор | 20 |
| 17 | Набор для определения креатинкиназы Набор для количественного определения креатинкиназы в сыворотке или плазме кинетическим фотометрическим методом. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC). Определение на длине волны: не более 340 нм. Используемые антикоагулянты: ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 5 - 1000 Ед/л. Интреференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 200 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 540. Фасовка: R1:3×42 мл + R2:3×12 мл. | набор | 6 |
| 18 | Набор для определения креатинина Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с саркозиноксидазой. Определение на длине волны: не более 546 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,11-79,3 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 20 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 250 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 100 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1700. Фасовка: R1:4×59 мл + R2:2×42 мл. | набор | 26 |
| 19 | Набор для определения билирубина прямого Набор для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция окисления с ванадатом (метод VOX). Определение на длине волны: не более 450 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,06-25,3 мг/дл. Интреференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 100 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1400. Фасовка: R1:4×58 мл + R2:2×32 мл. | набор | 20 |
| 20 | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы Набор для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz. Определение на длине волны: не более 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 4 - 650 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2400. Фасовка: R1:6×57 мл + R2:3×32 мл. | набор | 1 |
| 21 | Набор для определения глюкозы Набор для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с глюкооксидазой-пероксидазой (GOD-POD). Определение на длине волны: не более 510 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,3-28 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1860. Фасовка: R1 6×60 мл + R2 3×32мл. | набор | 26 |
| 22 | Набор для определения фосфора Набор для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с образованием фосфомолибдата. Определение на длине волны: не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 0,3-4,0 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 790. Фасовка: R 4×45 мл. | набор | 4 |
| 23 | Набор для определения железа Набор для количественного определения in vitro концентрации железа в человеческой сыворотке или гепаринизированной плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: колориметрический химический анализ (Феррозин). Определение на длине волны: не более 570 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин. Аналитический диапазон: не менее 0,9-200 мкмоль/л. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 50 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Наличие в наборе калибратора: наличие. Наличие в наборе контрольных материалов: наличие. Количество тестов в наборе: не менее 920 . Фасовка: R1 4×40 мл+R2 1×16 мл + Калибраторr 1×1.5 мл+Контроль качества 1×5 мл. | набор | 6 |
| 24 | Набор для определения лактатдегидрогеназы Набор для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: УФ метод согласно рекомендациям IFCC (Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины). Определение на длине волны: не более 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 4 - 1000 Ед/л. Интреференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1120. Фасовка: R1:4×42 мл + R2:4×12 мл. | набор | 4 |
| 25 | Набор для определения билирубина общего Набор для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция окисления с ванадатом (метод VOX). Определение на длине волны: не более 450 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,12-40,2 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 250 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1400. Фасовка: R1:4×58 мл + R2:2×32 мл. | набор | 25 |
| 26 | Набор для определения общего белка Набор для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: биуретовый метод. Определение на длине волны: не более 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 2-120 г/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 30 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее: 2000 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 250 мг/дл. Интерференция, декстран: не менее 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2580. Фасовка: R 6×60 мл. | набор | 16 |
| 27 | Набор для определения триглицеридов Набор для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с глицерокиназой- пероксидазой (GPO-POD). Определение на длине волны: не более 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 0,1-12,5 ммоль/л. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 21 день. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1620. Фасовка: R 6×60 мл. | набор | 6 |
| 28 | Набор для определения мочевины Набор для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод. Определение на длине волны: не более 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 1-40 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 21 день. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе, не менее: 1550. | набор | 26 |
| 29 | Набор для определения мочевой кислоты Набор реагентов для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме или моче методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: реакция с уриказой-перокисдазой. Определение на длине волны: не более 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: не менее 20,8-1500 мкмоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 15 мг/дл. Интерференция, иктеричность: не менее 20 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 250 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 2050. Фасовка: R1 6×60 мл + R2 3×32 мл. | набор | 1 |
| 30 | Набор для определения холестерина-ЛПВП Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: прямой метод. Определение на длине волны: не более 600 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,05-6 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, икретичность: не менее 40 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 1000 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в наборе: не менее 1370. Фасовка: R1:4×58 мл + R2:2×42 мл. | набор | 10 |
| 31 | Набор для определения холестерина-ЛПНП Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию: наличие. Метод определения: прямой метод. Определение на длине волны: не более 600 нм. Аналитический диапазон: не менее 0,05-20 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота: не менее 30 мг/дл. Интерференция, липимичность: не менее 300 мг/дл. Интерференция, гемолиз: не менее 300 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Температура хранения: не более 2°C－8°C в защищенном от света месте. Количество тестов в набор: не менее1370. Фасовка: 4×58 мл + R2:2×42 мл. | набор | 10 |
| 32 | Лампа галогеновая Тип лампы: Галогенная Мощность, Вт: 20 Напряжение, В: 12 | штука | 3 |

Место поставки: РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил ул. Горошникова,37, хирургический корпус (4 этаж), лаборатория  ГАУЗ СО «Демидовская ГБ».

Срок поставки товара: Поставка партиями по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку товара по электронной почте, указанной в Договоре. Период поставок: со дня заключения договора по 31.12.2025г.

Главный врач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» _____________ Овсянников С.В.

Исп.: Спиридонова Гульназ Саубановна, тел.: 8/3435/41-34-41, dcgb_zakup@mail.ru