Описание предмета закупки - Холодильник фармацевтический

| № п.п. | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Холодильник фармацевтический в количестве 1 ед. |  |  |
|  | Холодильник отдельностоящий фармацевтический | Наличие |
|  | Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены из полимерных материалов со специальным антимикробным покрытием | Наличие |
|  | Антимикробная добавка добавляется в глянцевый слой полистирола, применяемого при производстве холодильника | Наличие |
|  | Управление электронное | наличие |
|  | Дверь металлическая с замком для запирания двери | наличие |
|  | Материал двери - металлопласт | стальной лист с глянцевым полиэфирным защитно-декоративным покрытием |
|  | Уменьшенная толщина покрытия должна обеспечивать равномерность и однородность покраски, а также отсутствие разнотолщинности, низкой эластичности и эффекта «шагрени» присущих стандартным эпоксидному и полиэфирно-эпоксидному покрытиям | не более 33 мкм |
|  | Не допускаются гибридные покрытия содержащие эпоксидные компоненты во избежание ухудшения антикоррозионных свойств, устойчивости к химическому воздействию, трению и воздействию абразивных частиц, а также из-за предрасположенности указанных покрытий к пожелтению с течением времени и высокой чувствительности к УФ-излучению. | наличие |
|  | Полиэфирное покрытие | не должно быть токсично, пожароопасно, неустойчиво к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами (включая средства с содержанием хлора), не должно быть подвержено растрескиванию в следствие статических нагрузок |
|  | Повышенная устойчивость материала двери к агрессивным внешним факторам | наличие |
|  | Гладкая поверхность двери защищает от отпечатков пальцев, жирных кислот и других загрязнений | наличие |
|  | Количество полок | не менее 5 |
|  | Холодильник оснащен системой мониторинга температуры с записью параметров на microSD карту | Наличие |
|  | Блок управления холодильника комплектуется картой памяти (установлена в блок управления) для записи показаний в энергонезависимую память в формате “.txt“ | Наличие |
|  | Слот на передней панели холодильника для подключения карты памяти | Наличие |
|  | Блок управления холодильника комплектуется аккумуляторными элементами питания для обеспечения фиксации температурных параметров в отсутствии электропитания в течении 24 часов. | Наличие |
|  | Перенос данных в ЭВМ производится через Картридер, который входит в комплектацию холодильника | Наличие |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
|  | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |
|  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |
|  | Отображение температуры на табло панели управления в верхней части холодильника для удобства работы персонала | Наличие |
|  | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |
|  | Емкости для хранения в нижней части холодильника | не менее 2 шт. |
|  | Роликовые опоры для обеспечения перемещения холодильника | не менее 2 шт. |
|  | Опоры для регулирования (выравнивания) положения холодильника на полу | не менее 2 шт. |
|  | Общий объем | Не менее 250 дм3 |
|  | Полезный объём | Не менее 190 дм3 |
|  | Диапазон рабочих температур | +2...+15 °C |
|  | Точность поддержания температуры в холодильной камере | ± 2 °С |
|  | Максимальная номинальная мощность, Вт | не более 90 Вт |
|  | Расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С , | Не более 0,60 кВт*ч/сутки |
|  | Цвет серебристый | Наличие |
|  | Габаритные размеры Высота Ширина Глубина | не более 1 400 мм не более 620 мм не более 620 мм |
|  | Гарантия | не менее 24 месяцев |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. Холодильник фармацевтический в количестве 5 ед. |  |  |
|  | Холодильник отдельностоящий фармацевтический | Наличие |
|  | Внутренний шкаф и панели дверей холодильника изготовлены из полимерных материалов со специальным антимикробным покрытием | Наличие |
|  | Антимикробная добавка добавляется в глянцевый слой полистирола, применяемого при производстве холодильника | Наличие |
|  | Дверь металлическая с замком для запирания двери | наличие |
|  | Количество полок | не менее 5 |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
|  | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |
|  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |
|  | Отображение температуры на табло панели управления в верхней части холодильника для удобства работы персонала | Наличие |
|  | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |
|  | Емкости для хранения в нижней части холодильника | не менее 2 шт. |
|  | Роликовые опоры для обеспечения перемещения холодильника | не менее 2 шт. |
|  | Опоры для регулирования (выравнивания) положения холодильника на полу | не менее 2 шт. |
|  | Общий объем, | Не менее 250 дм3 |
|  | Полезный объём | Не менее 190 дм3 |
|  | Температура в холодильной камере | +2...+15°C |
|  | Точность поддержания температуры в холодильной камере | ± 2 °С |
|  | Максимальная номинальная мощность, Вт | не более 90 Вт |
|  | Расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С | Не более 0,60 кВт*ч/сутки |
|  | Цвет белый | Наличие |
|  | Габаритные размеры Высота Ширина Глубина | не более 1 400 мм не более 620 мм не более 620 мм |
|  | Гарантия | не менее 24 месяцев |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |