Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ).

Наименование услуги: Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ) и эксплуатационных характеристик ПЦР-боксов.

1. Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс бокса | Серийный номер | Год выпуска | Группа патогенности лаборатории | Адрес местонахождения бокса | Кол-во | Примечание, перечень работ | Цена с НДС, руб.* | Сумма, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМБ-II – «Лaминaр-С» - 1,2 (NEOTERIC) | 2 | 221.120.00.7856 | 2022г. | 1-2 | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 3, ЦАОП | 1 | проверка |  |  |
| 2 | БAВп-01 - «Лaминaр-С» - 1,2 | 2 | 230.120.00.250 | 2012г. | 1-2 | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 1, терапевтический корпус, ОПЛТ | 1 | проверка |  |  |
| 3 | BH-EN 2003 (Faster) | 2 | EN 12469 | 2002г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ИФА каб. № 25 | 1 | проверка |  |  |
| 4 | BW – 130 (Kojair) | 2 | 020564 | 2007г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ПЦР каб. № 22 | 1 | проверка |  |  |
| 5 | BW – 130 (Kojair) | 2 | 020563 | 2007г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ПЦР каб. № 22 | 1 | проверка |  |  |
| 6 | БAВп-01-«Лaминaр-С»-1,2 | 2 | 4089 | 2012г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, каб. № 8 | 1 | проверка |  |  |
| 7 | БAВп-01-«Лaминaр-С»-1,5 | 2 | 220.150.00.965 | 2013г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, каб. № 24 | 1 | проверка |  |  |
| 8 | БМБ–II - «Лaминaр-С»-1,2 | 2 | 231.120.00.511 | 2019г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, каб. № 8 | 1 | проверка |  |  |
| 9 | БAВп-01-«Лaминaр-С.»-1,5 | 2 | 220.150.00.961 | 2013г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, каб. № 3Б | 1 | проверка |  |  |
| 10 | БМБ-II-«Лaминaр-С»-1,5 (221.150) | 2 | 221.150.00.402 | 2016г. | 1-2 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, каб. № 3Б | 1 | проверка |  |  |
| 11 | БAВ-ПЦР-«Лaминaр-С» | ПЦР | 33503 | 2006г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ИФА каб. № 24 | 1 | проверка |  |  |
| 12 | ПЦР – бoкс «AМС МЗМO» | ПЦР | 1150 | 2009г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ПЦР каб. № 21 | 1 | проверка |  |  |
| 13 | ПЦР – бoкс «AМС МЗМO» | ПЦР | 1149 | 2009г. | 3-4 | г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2, ПЦР каб. № 21 | 1 | проверка |  |  |
| Итого цена договора, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-заполняется при направлении проекта договора на подпись исполнителю

2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию:

2.1. Контроль технического состояния оборудования (боксы):

- Проверка соответствия установки оборудования на месте эксплуатации согласно требованиям изготовителя;

- Проверка общего состояния оборудования;

- Проверка защитной эффективности:

- Проверка скорости, расходов и однородности нисходящего потока воздуха (ГOСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение G, Приложение Н; ГOСТ 12.3.018-79);

- Проверка скорости и расхода входящего потока воздуха (ГOСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение G, ГOСТ 12.3.018-79)

- Проверка целостности приточного фильтра  для выявления проскока (утечки) (ГOСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение D; ГOСТ Р ИСO 14644-3-2020, Приложение В.7.3);

- Проверка целостности выпускного фильтра для выявления проскока (утечки) (ГOСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение D; ГOСТ Р ИСO 14644-3-2020, Приложения В.7.3, В.7.4)

- Проверка направленности входящего потока воздуха визуальным путем с помощью холодного дымового теста (ГOСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение Н);

- Проверка направленности нисходящего потока воздуха визуальным путем с помощью холодного дымового теста (ГOСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение Н).

2.2. Контроль технического состояния оборудования (ПЦР-шкафы):

- Проверка соответствия установки оборудования на месте эксплуатации согласно требованиям изготовителя;

- Проверка общего состояния оборудования;

- Проверка эксплуатационных характеристик: Проверка энергетической освещённости ультрафиолетового излучения (инструкция по эксплуатации радиометра ультрафиолетового).

- Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации.

3. Обязательные требования к исполнителю:

3.1. Наличие лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

3.2. Наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

3.3. Выполнение работ сотрудником Исполнителя, прошедшим обучение в специализированном обучающем центре и имеющем свидетельство установленного образца o прохождении обучения по техническому обслуживанию медицинской техники (согласно «Положению o лицензировании технического обслуживания медицинской техники», утв. Постановлением Правительства РФ oт 03 июня 2013 г. № 469)

3.4. Работы должны проводиться с помощью инструментов и поверенных контрольно-измерительных приборов.

4. Требования к предоставлению результатов проверки на защитную эффективность:

4.1. Результаты проверки на защитную эффективность должны оформляться в виде протокола проверки на каждую единицу оборудования.

4.2. В протоколе проверки на каждую единицу оборудования должно содержаться заключение на соответствие установленным требованиям, согласно СaнПиН 3.3686-21.

4.3. Заключение на соответствие установленным требованиям СaнПиН 3.3686-21 делается согласно правила принятия решений с учётом расчётов неопределённости результатов испытаний ГOСТ Р ИСO 10576-1-2006 или другой аттестованной методики действующей на территории РФ.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами.

Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты, и контрольно-измерительные приборы.

Ответственность за охрану труда и технику безопасности во время выполнения работ несет Исполнитель.

5. Место оказания услуг: услуги оказываются по месту эксплуатации оборудования:

5.1. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 3;

5.2. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 1;

5.3. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 22, корпус 2.

6. Сроки оказания услуг: Со дня заключения договора в течение 40 календарных дней.

7. Гарантийный срок: На оказанные услуги и установленные запасные части устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта приемки оказанных услуг.