Министерство здравоохранения Свердловской области

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»
(ГАУЗ СО «СООД»)

ул. Соболева, 29, г. Екатеринбург, 620036

Телефон / факс (343)356-15-05, E-mail: cood@uralonco.ru

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

Заказчик: ГАУЗ СО «СООД»

Адрес направления предложения: Посредством Региональной Информационной Системы

http://torgi.midural.ru

Срок предоставления ценовой информации: в течение 3 (трех) рабочих дней.

Наименование работы (услуги): Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий клинико-диагностических лабораторий, указанными в Приложении №1 к запросу.

Требования к содержанию ответа на запрос: согласно Приложению №2 к запросу.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Требования к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг): выполняемая работа (оказываемая услуга) должна полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки (Приложение 1).

Требования к гарантийному сроку выполняемых работ (оказываемых услуг): не менее 12 месяцев.

Порядок выполнения работ (оказания услуг): в течение действия заключенного контракта.

Место выполнения работ (оказания услуг): г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29; г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3; г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 11; г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6;

Предполагаемый срок проведения закупки: март 2024 г

Порядок оплаты в случае заключения договора: по факту оказания услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг), на основании предоставленных Подрядчиком (Исполнителем) счета и счет-фактуры.

Размер обеспечения исполнения договора: от 0,5 до 30% от НМЦД.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Описание предмета закупки

на оказание услуг по техническому обслуживанию МИ КДЛ

- Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

  - Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя и государственных стандартов.

  - Исполнитель обязан иметь:

- Лицензия или выписка из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий») полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки.

В части осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники:

- техническое обслуживание следующих групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения.

Примечание: при несоответствии перечня выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (после внесения изменений в лицензию), перечню групп медицинских изделий, заявленных к обслуживанию, Контракт подлежит расторжению в одностороннем порядке на основании пп. «а» п.1 ч.15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

  - При проведении работ по ТО МИ должен обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, относящихся к работам по ТО, устранению неисправностей и восстановлению работоспособности МИ. Соблюдать правила техники безопасности при оказании услуг на территории Заказчика и нести ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты собственного персонала.

  - При проведении ТО МИ допускается применение запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Используемые запасные части в том числе расходные материалы должны быть новыми, неиспользованными, не прошедшими ремонт. Использование восстановленных запасных частей, в том числе расходных материалов  не допускается.

  - Требование к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

1.5.1 Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО

    - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017.

    - Копии сведений о поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования предоставляются Заказчику.

  - Гарантийные сроки на работы по ТО и запасные части:

    - На работы по периодическому и внеплановому ТО – не менее 12 месяцев;

    - На работы по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности МИ – не менее 12 месяцев;

    - Гарантийные обязательства на используемые запасные части-не менее 3х месяцев с момента установки.

  - При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 14 рабочих дней (с учетом времени доставки используемых запасных частей и расходных материалов) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

  - Перед проведением работ по ТО МИ Исполнитель обязан в течение 3 календарных дней с даты подписания ГК уведомить Заказчика перечнем специалистов Исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества, контактных данных, приложив копию документа установленного образца, подтверждающего соответствующую квалификацию исполнителя, выданного организацией или учреждением, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники. В течение 5 календарных дней после изменения перечня таких специалистов, Исполнитель обязан сообщить измененные данные Заказчику в письменной форме.

  - После проведения любых работ, Исполнитель делает соответствующую запись в журнале технического обслуживания. Предоставляет копии актов выполненных работ, сервисных актов, технических заключений, чек-листов на оказанные услуги Исполнителем по ТО и работы по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности МИ.

  - Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.

  - Предоставлять акты о списании пришедшей в негодность медицинской техники включенного в Перечень медицинских и сопутствующих изделий или выработавшей свой эксплуатационный ресурс.

  - Исполнитель может привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с согласия Заказчика.

- Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

Таблица №1

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Модель (марка) медицинского оборудования | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор факторов свертывания крови | BFTII | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | ФСЗ 2009/04063 2а | Германия | 2016 | F17610043 (3-1634563) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 2 | Биохимический анализатор AU 680 с системой водоподготовки | AU 680 с принадлежностями | Beckman | ФСЗ 2010/06743 2а | США | 2019 | 2019026789 (005-14095) | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
| 3 | Анализатор автоматический гематологический | XN-L 550 | SysmexCorporation | РЗН 2019/9227 2а | Япония | 2020 | 19926 (005-1412) | г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
| 4 | Анализатор электролитов крови | EasyLyte | Медика Корпорейшн | ФСЗ 2012/11638 2а | США | 2020 | 60581СХРА (005-14215) | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 11 |
| 5 | Анализатор гематологический | ХР-300 | SysmexCorporation | РЗН 2013/812 2а | Япония | 2016 | А8750 (3-1634418) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 6 | Анализатор флуориметрический | RAMP READER SYStem | РеспонсБиомедикалКорпорейшн | РЗН 2014/2188 2а | Канада | 2016 | R000398 (3-1634541) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 7 | Анализатор гематологический | ХР-300 | SysmexCorporation | РЗН 2013/812 2а | Япония | 2017 | B2372 (2101240001) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 8 | Анализатор коагулометрический | ACL ELETE PRO | ИнструментейшнЛаборатори Ко | ФСЗ 2011/11176 2а | США | 2020 | 19054310 (005-14214) | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 11 |
| 9 | Анализатор гемостаза полуавтоматический | STart Мах | DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. | ФСЗ 2008/01138 2а | Франция | 2008 | BT38017229 (005-10395) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 10 | Анализатор глюкозы | Eco модель EcoTwenty | CARE DiagnosticaLaborreagenzienGmbH | МЗ РФ № 2001/1308- | Германия | 2004 | 51374 (005-09647) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 11 | Анализатор автоматический глюкозы и лактата | Super GL | Dr. Muller | ФСЗ 2012/11951 2а | Германия | 2020 | 1851 (005-14122) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 12 | Анализатор иммунологический | Multiskan EX | Thermo Electron (Shanghai) Instrument Co., Ltd | ФС № 2004/913- | КНР | 2006 | 3550902489 (005-09654) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 13 | Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный | Cobas e 411 | RocheDiagnosticsGmbH | ФСЗ 2007/00478 2а | Германия | 2013 | 139808 (005-14073) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 14 | Анализатор коагулометрический | СА-660 | SysmexCorporation | ФСЗ 2012/12158 2а | Япония | 2014 | 61345 (005-14082) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 15 | Анализатор электролитов | AVL 9180 | RocheDiagnosticsGmbH | ФС № 2004/1669- | Австрия | 2007 | 14489 (3-1632806) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 16 | Анализатор электролитов | AVL 9180 | RocheDiagnosticsGmbH | ФС № 2004/1669- | Австрия | 2007 | U1803101 (005-09632) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 17 | Анализатор электролитов крови для лабораторной диагностики invitro | EasyLyte PLUS | MedicaCorporation | ФСЗ 2012/11638 2а | США | 2007 | 24329ANKC (1101040233) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 18 | Термостат | ТВ-80-1-ПЗ-К | ФГУП ГРПЗ -филиал-Касимовский приборный завод | 29/07071196/1641-01- | Россия | 2007 | 97ТУ (2-1101040409) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 19 | Термостат | ТС-1/80СПУ | ФГУП ГРПЗ -филиал-Касимовский приборный завод | 29/07071196/1641-01- | Россия | 2013 | 39641 (005-12801) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 20 | Инкубатор-встряхиватель | StatFax 2200 | AwarenessTechnology, Inc. | ФС № 2004/1258- | США | 2001 | 2288 (005-09603) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 21 | Микроскоп | Биолам Д-112 | ОАО «ЛОМО» | - | Россия | 1993 | 931039 (3-1350729) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 22 | Микроскоп для лабораторных исследований | Primo Star | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия | 2013 | 3116029421 (3-1634008) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 23 | Микроскоп для лабораторных исследований | Primo Star | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия | 2013 | 3116029423 (3-1634009) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 24 | Микроскоп для лабораторных исследований | Primo Star | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия | 2017 | 3144035304 (3-1634726) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 25 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований | CX21 | OLYMPUS Corporation | ФСЗ 2008/01701 2а | Япония | 2006 | 6G08316 (2-1101040330) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 26 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований | CX21 | OLYMPUS Corporation | ФСЗ 2008/01701 2а | Япония | 2006 | 6G08312 (2-1101040331) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 27 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований | CX21 | OlympusCorporation | ФСЗ 2008/01701 2а | Япония | 2006 | 6G08951 (3-1632708) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 28 | Мойка ультразвуковая | Брансоник 2510 | BRANSON Ultrasonics Corporation (SWITZERLAND) | - | Швейцария | 2003 | 040385499Е (3-1371267) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 29 | Термостат медицинский | TW-2 | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1423 - | Латвия | 2012 | 1240457 (005-12802) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 30 | Термостат медицинский | TW-2 | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1423 - | Латвия | 2012 | 1240462 (005-12803) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 31 | Устройство для промывки микропланшет (Вошер-автомат) | Stat Fax | AwarenessTechnology, Inc. | ФС № 2004/1258 - | США | 2007 | б/н (005-10392) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 32 | Центрифуга | Allegra X-22R | BeckmanCoulterInc. | ФС № 2004/630 - | США | 2007 | ALD08C011 (005-10394) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 33 | Центрифуга лабораторная | Hettich Rotofix 32A | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2013 | 0019882 (005-12833) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 34 | Центрифуга лабораторная | Hettich Rotofix 32A | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2013 | 0019883 (005-12834) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 35 | Центрифуга лабораторная | ЕВА-20 | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2012 | 0117443 (005-12722) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 36 | Центрифуга лабораторная | ЕВА-20 | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2007 | 0076989 (3-1633051) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 37 | Центрифуга лабораторная | ЕВА-20 | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2008 | 0084169 (3-1633280) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 38 | Тромбоэластограф | TEG 5000 | Haemonetics Corporation | ФС № 2006/2518 - | США | 2007 | S-08A3-2126-MBB (005-10877) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 39 | Центрифуга медицинская | MPW-223E | MPW Med.instrumentsSpóldzielniaPracy | ФСЗ 2011/11085 2а | Польша | 2011 | 1022302042611 (2-1101340005) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 40 | Центрифуга медицинская | СМ-6М | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1421 - | Латвия | 2014 | 1342761С1 (2-7101340048) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 41 | Центрифуга медицинская | СМ-6М | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1421 - | Латвия | 2007 | 722881 (3-1632974) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 42 | Центрифуга медицинская | СМ-6МТ | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1421 - | Латвия | 2014 | 1341018С1 (2-7101340047) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 43 | Центрифуга медицинская | CM-6M | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1421 - | Латвия | 2007 | 711951 (1101040437) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 44 | Центрифуга медицинская | CM-6M | ELMI Ltd. | ФС № 2006/1421 - | Латвия | 2007 | 722881 (3-1632974) | г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
| 45 | Микроскоп для лабораторных исследований | PrimoStar | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия, Китай | 2021 | 3144053357 (007-16952) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 46 | Микроскоп для лабораторных исследований | PrimoStar | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия, Китай | 2021 | 3144053157 (007-16951) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 47 | Микроскоп для лабораторных исследований | PrimoStar | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия, Китай | 2020 | 3144046095 (005-14125) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 48 | Анализатор газов крови для диагностики критических состояний | GEM Premier 4000 | InstrumentationLaboratori | ФСЗ 2011/11022 2а | США | 2020 | 20052849 (005-14222) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 49 | Центрифуга лабораторная | Rotofix 32AM | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2021 | 0046169-05 (007-17036) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 50 | Центрифуга лабораторная | Rotofix 32AM | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2021 | 0046168-05 (007-17034) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 51 | Центрифуга лабораторная | Rotofix 32AM | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2021 | 0046175 (007-17035) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 52 | Центрифуга лабораторная | Rotofix 32AM | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2021 | 0046167-05 (007-17037) | г. Екатеринбург, ул. Соболева 29 |
| 53 | Центрифуга лабораторная | Rotofix 32AM | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | ФСЗ 2011/09920 2а | Германия | 2021 | 0046162-05 (007-17039) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 54 | Микроскоп для лабораторных исследований | Primo Star | CarlZeissMicroscopyGmbH | ФСЗ 2012/13086 2а | Германия | 2021 | 3144053391 (007-16979) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 55 | Весы лабораторные | AJ-1200CE | ShinkoDenshi Co | ФСЗ 25752-04 | Япония | 2007 | 063940378 (1101060603) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |
| 56 | Анализатор коагулометрический | ACL ELETE PRO | ИнструментейшнЛаборатори Ко | ФСЗ 2011/11176 2а | США | 2019 | 19064331 (2-21011240003) | г. Каменск-Уральский, пер. Больничный, 6 |

- Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий.

  - В ходе проведения периодического и технического обслуживания Исполнитель обязан выполнить комплекс мероприятий и операций, указанных в Таблице №3 Технического задания согласно перечня МИ (Таблица №1 Технического задания), подлежащих ТО, а при отсутствии такого комплекса мероприятий и операций в отношении конкретной модели МИ – комплекс мероприятий и операций, предусмотренных для МИ и Сопутствующих изделий аналогичного вида.

  - Виды работ по техническому обслуживанию.

    - Периодическое ТО;

    - Техническое диагностирование;

    - Устранение неисправностей и восстановление работоспособности МИ (мелкий ремонт);

    - Внеплановое ТО;

  - Требования к работам по техническому обслуживанию.

    - Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий.

      - Периодическое ТО проводится согласно перечню МИ, подлежащих ТО.

      - Периодическое ТО должно проводиться согласно эксплуатационной документации на МИ, но не менее одного раза в год.

      - Периодическое ТО проводится согласно списку работ, с указанной периодичностью в Техническом задании.

Перечень необходимого оборудования для проведения работ
Таблица №2

| Наименование оборудования | Назначение |
| --- | --- |
| Тестер параметров безопасности | Проверка МИ и отдельных модулей на электробезопасность (наличие утечек) по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 с помощью тестера параметров безопасности |

- Требования к техническому диагностированию.

  - Неограниченное количество выездов специалистов Исполнителя на диагностику и/или по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности МИ, в течение действия Контракта.

  - В случае неисправности МИ Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 24-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

  - После диагностики Исполнитель составляет заключение о техническом состоянии, описывающее подробное техническое состояние всех узлов и блоков оборудования.

  - Требования к работам по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности медицинских изделий.

4.4.1 Срок проведения работ по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности МИ должен составлять не более 14 рабочих дней (без учёта времени доставки используемых запасных частей и расходных материалов). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. Запасные части и расходные материалы, не предусмотренные в Таблице №4 Технического задания, предоставляются Заказчиком.

4.4.2 Исполнитель обязан использовать запасные части и расходные материалы необходимые для устранения неисправности и восстановлению работоспособности МИ, согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя. Качество используемых запасных частей и расходных материалов должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.

В случаи предоставления запасных частей и расходных материалов Заказчиком, замена/установка данных запасных частей и расходных материалов осуществляется Исполнителем.

Перечень работ по техническому обслуживанию:

Таблица №3

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор факторов свертывания крови BFTII | 1.Промывка гидравлической системы депротеинизирующим раствором 2. Очистка уплотнителя иглы пробозаборника 3. Удаление загрязнений с поверхности прибора и его рабочих механизмов 4. Проверка правильности выполнения измерения | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 2 | Биохимический анализатор AU 680 с системой водоподготовки | 1. Определение работоспособности медицинской техники, проверка действия защитных устройств и электрических цепей 2. Очистка от пыли, грязи, отложений солей, органики и т.п. изделия в целом или его составных частей 3. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и Узлов 4. Очистка, регулировка и настройка механической системы 5. Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы 6. Очистка, регулировка и настройка оптической системы 7. Регулировка и настройка датчиков 8. Затяжка ослабленных крепежных элементов 9. Общая настройка и регулировка анализатора 10. Тестирование работы системы 11. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей 12. Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок 13. Контроль состояния устройств индикации и сигнализации 14. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности 15. Модернизация программного обеспечения, регламентированная Производителем (при наличии обязательных бесплатных обновлений) 16. Замена специального стеклянного шприца отбора проб 17. Замена специального стеклянного шприца отбора реагентов 18. Замена трубки переходного клапана ISEмодуля 19. Замена фильтра магистрали деонизированной воды 20. Замена трубки перистальтического насоса 21. Замена лампы фотометра 22.Замена иглы пробозаборной 23. Замена иглы для забора реагентов 24. Замена картриджа 5020 со смешанной смолой МВ-50- мягкая упаковка (замена прокладки) 25. Замена картриджа микрофильтрационного (5 мкм) MFC 15” 26. Замена картриджа с гранулированным углем АСС 15” 27. Замена картриджа с зернистой фильтрующей загрузкой СFC 15” 28. Замена компактного картриджа с мембранным элементом 13” 50gpd | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 3 | Анализатор автоматический гематологическийXN-L 550 | 1. Предварительная проверка анализатора Проверка журнала ошибок Опрос персонала о возможных жалобах на прибор Измерение контрольной крови 2. Техническое обслуживание на выключенном приборе Очистка сливных камер WC1 и WC2, проверка камеры ловушки на отсутствие жидкости, при необходимости очистка Проверка клапанов и гидравлической линии на отсутствие утечек Проверка вакуумной\пневматической линии на отсутствие загрязнений и утечек Очистка STOPPER_ASSY NO.57 Проверка камеры RBC\HGB на отсутствие загрязнений Проверка реакционных камер WDF и RET на отсутствие загрязнений Очистка пробозаборного устройства. Очистка промывочной чаши Смазка приводного механизма шприца SheathSyringe Проверка RBC/PLT трандюссера, очистка при необходимости Проверка SheathSyringe на отсутствие подтеков Проверка WB Pump на отсутствие подтеков Проверка клапанов ReliefValve давления и вакуума на отсутствие коррозии Очистка TouchPanel экрана Проверка вентилятора на материнской плате на отсутствие загрязнений. Очистка при необходимости Очистка фильтра вентилятора на задней стенке анализатора Для модели XN-L-550: Очистка внутренних узлов сэмплера. Смазывание направляющих внутри сэмплера силиконовой смазкой 3. Техническое обслуживание на включенном приборе Проверка значений давления (0,06 МРа) и вакуума (-0,03 МРа) Выполнение процедуры “Remove RBC DetectorClog” Выполнение процедуры промывки проточной ячейки Выполнение процедуры промывки сливных камер Промывка линии вакуума спиртом ПроверказначенияLaserCurrentvalue: 120 ± 20 mA Проверка RBC Clog Level (Target 100 +/- 1) Проверка PiercerPositionAdjustment Проверка механических настроек: Piercer/Pipette Adjustment Для XN-L-550: Tube Holder Position Adjustment Barcode Reader Position Adjustment HandPositionAdjustment Сброссчетчикакомпрессора 4. Проверка настройки оптического блока FSC (X) rough 100 ± 30 FSC (W) rough ≤ 0,150 FSC (X) fine 100 ± 30 FSC (W) fine ≤ 0,350 SFL (X) fine N/A SFL (W) ≤ 0,200 SSC (X) fine 75 ± 25 SSC (W) fine N/A 5. Проверканастроек HGB blank и Aspiration sensor HGB blank 5000 ± 200 Aspiration sensor blank 5000 ± 200 Aspiration (sensorsample – blank) 13000 ± 500 Проверка Aspirationsensorblank, принеобходимостинастроитьна 5000 ± 200 6. Проверка настройки чувствительности и калибровка с XN-CAL: Проверка настройки чувствительности Проведение стандартных параметров Калибровка параметров RBC-He и RET-He Калибровка параметров режима BF c XN-CAL 7. Завершение обслуживания: Выполнение резервного копирования данных. Для модели XN-L-550: Проверка работоспособности сэмплера Измерение контрольной крови Запуск анализатора в работу 8. Замена трубки BPT 3 X 5 9. Замена воздушного насоса №1 10. Замена фильтра NO. 13 (C2) | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 4 | Анализатор Электролитов крови EasyLyte | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция анализатора 3. Оценка степени износа трубки перистальтического насоса, зонда пробы, клапана растворов 4.Выполнение теста протекания, теста детектора пробы и калибровка помпы 5. Проверка работоспособности электродов 6. Проверка целостности электродного блока 7. Промывка жидкостного канала анализатора 8.Чистка, смазка и, при необходимости, переборка движущихся частей и механизмов забора пробы 9. Чистка принтера 10. Проверка напряжений в контрольных точках, настройка по необходимости. Проверка работы электродвигателей 11. Замена референcного электрода Na/K/Ca/pHЗамена комплекта трубок 13. Замена сборки мембран для референсного электрода 14. Замена раствора для заполнения внутренней камеры 12. Калибровка. Измерение контрольного материала 13. Замена иглы аспирации (2107) 14. Замена детектора пробы (2257) 15 Замена клапана для растворов (2108). | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 5 | Анализатор гематологический ХР-300 | 1. Чистка от пыли 2. Смазка механических частей 3. Проверка электронных компонентов 4. Проверка фотометра HGB 5. Чистка камер подсчета WBC и RBC 6. Замена камеры WBC 7. Чистка поворотного керамического клапана 8. Чистка воздушной и жидкостной магистралей 9. Проверка и регулировка давлений и вакуума 10. Проверка результатов по контрольным материалам 11. Замена пипетки NO.57 12. Замена крепления №9-А 13. Замена трубки Innovaprene 3,2 *6,4 мм. 14. Замена трубки силиконовой 3.0MM ВДX6.5MM НД_#9E55 | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 6 | Анализатор флуориметрический RAMPREADERSYStem | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр. 2. Очистка от пыли и загрязнений изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция прибора 3. Проверка работы механизма подачи по контрольному картриджу. Юстировка по необходимости 4. Очистка и юстировка оптической системы. | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 7 | Анализатор коагулометрический ACLELETEPRO | 1. Определение работоспособности медицинской техники, проверка действия защитных устройств и электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей 2. Очистка от пыли, грязи, отложений солей, органики и т.п. изделия в целом или его составных частей 3. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов 4. Очистка, регулировка и настройка механической системы 5. Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы 6. Очистка, регулировка и настройка оптической системы 7. Замена электроклапана в сборе 8. Замена Трубка для слива отходов 8 мм 9. Замена Блока пробозаборника в сборе 10. Замена воздушного фильтра 11. Замена трубки диллютора 12. Регулировка и настройка датчиков 13. Затяжка ослабленных крепежных элементов 14. Общая настройка и регулировка анализатора 15. Тестирование работы системы 16. Внешний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи и пыли 17. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей 18. Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок 19. Контроль состояния устройств индикации и сигнализации 20. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности 21. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок 22. Модернизация программного обеспечения, регламентированная Производителем (при наличии обязательных бесплатных обновлений) | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 8 | Анализатор гемостаза полуавтоматический STart Мах | 1.Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция анализатора 3. Проверка состояния деталей, узлов механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. 4. Проверка и настройка, при необходимости, органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, четкое срабатывание переключающих устройств. 5. Проверка, очистка и регулировка автокалибровочных пинов. 6. Тестирование анализатора. | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 9 | Анализатор глюкозы Eco модель EcoTwenty | 1. Очистка от пыли основных узлов 2. Проверка мембраны 3. Проверка трубки насоса 4. Диагностика и устранение наличия засора в гидравлических магистралях 5. Проверка правильности выполнения измерения, проверка лифтового механизма в различные моменты процесса анализа 6. Проверка позиции пробирки под иглой 7. Проверка весового датчика определения наличия или отсутствия буферного раствора во флаконе 8.Регулировка чувствительности датчика определения наличия или отсутствия пробирки в позиции карусели 9. Проверка работы насоса 10. Замена трубки насоса | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 10 | Анализатор автоматический глюкозы и лактатаSuperGL | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция анализатора 3. Проверка состояния деталей, узлов механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу 4. Чистка промывочной камеры 5. Очистка канюли для проб 6. Чистка головки насоса 7. Проверка работы насоса 8. Промывка системы 9. Замена клапана шприцевого насоса 10. Замена промывочной камеры 11. Замена Трубки тигоновой дверцы сенсора 12. Замена трубки тигоновой диам. 1.14 мм 13. Замена трубки насоса | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 11 | Анализатор иммунологический Multiskan EX | 1.Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция анализатора 3. Проверка состояния деталей, узлов механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. 4. Очистка направляющих подачи планшета. 5. Проверка состояния приводного ремня каретки, планшетного столика. 6. Чистка фокусных линз восьмиканальной оптической системы. 7. Чистка отражателя лампы и светового поля оптоволокна. 8. Проверка интенсивности излучения лампы. 9. Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей, коммутирующих устройств. 10. Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений. Комплексная регулировка и настройка 11. Очистка направляющих каретки планшета. 12. Очистка каретки планшета. 13. Очистка фильтров. 14. Очистка посадочных «гнезд» колеса светофильтров. 15. Проверка и очистка оптической системы: линз, светоприемников. 16. Проверка и настройка опорных напряжений, регламентная проверка (тестирование) прибора. 17. Регулировка, настройка и проверка фотометрических характеристик прибора с использованием контрольного комплекта поверочных светофильтров КСП-01УВ (меры №1...№8, №14...№16) и КСП-01В 3/4 (меры №17...№19). 18. Тестирование встроенного программного обеспечения. | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 12 | Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентный Cobas e 411 | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей. Дезинфекция анализатора 3. Смазка механических узлов 4. Выполнение архивации памяти (диска данных) 5. Проверка измерительной ячейки 6. Проверка перемещения магнита 7. Промывка промывочной станции S/R 8. Контроль и промывка миксера 9. Контроль и промывка "пальца" на захвате 10. Промывка фильтра основной помпы 11.Очистка окна сканера штрихового кода 12. Очистка игл S/R и Sipper 13. Проверка скорости вращения миксера 14. Проверка уровня напряжения LLD иглы S/R и Sipper 15. Проверка вольтажа датчика сгустка 16. Проверка температурных режимов узлов аппарата 17. Выполнение функции заполнения обеих игл 18. ВыполнениетестаSystemVolumeCheck 19. Очистка дисковода чистящей дискетой 20. Выполнение проверки HV 21. Выполнение BlankCellCalibration (при необходимости регулировки HV) 22. Замена фитинга Seal Piece P 23. Замена плунжера 24. Выполнение ремонтов в случае обнаружения неисправностей в момент проведения технического обслуживания, не требующих замены запасных частей | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 13 | Анализатор коагулометрический СА-660 | 1. Очистка гидравлической системы 2. Регулировка давления 3. Калибровка светодиода 4. Настройка чувствительности каналов 5. Проверка системных настроек 6. Замена уплотнителя тефлонового AR401-P3-XC 7. Замена держателя реакционных кювет в сборе CA6H 8. Замена фильтра для механической очистки дистиллированной воды, подающейся в коагулометрический анализатор 9. Замена крепежной пластины Catch Hold Plate | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 14 | Анализатор электролитов AVL 9180 | 1. Удаление загрязнений с поверхности прибора 2.Промывка гидравлической системы депротеинизирующим раствором 3. Замена набора трубок 4. Замена адаптера иглы 5. Замена принтера модуля 6. Очистка уплотнителя иглы пробозаборника 7. Частичная разборка, чистка рабочих механизмов | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 15 | Термостат ТВ-80-1-ПЗ-К | 1. Проверка соответствия режимов по температуре и времени выдержки эксплуатационной документации 2. Проверка состояния уплотнителей камеры 3. Проверка работоспособности электронагревателей 4. Проверка надежности контактов и целостности изоляции электроарматуры | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 16 | Инкубатор-встряхиватель StatFax 2200 | 1.Внешний осмотр корпуса аппарата и питающего кабеля на наличие дефектов 2.Проверка выходного напряжения блока питания. 3.Проверка работоспособности клавиш прибора и экрана 4.Проверка режимов температуры и таймера 5.Проверка надежности гибких лапок и крепления столика для шейкирования 6.Проверка состояния держателей планшет на наличие деформации 7.Контроль работы системы нагрева микропланшет 8.Проверка работы шейкера во всех режимах работы | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 17 | Микроскоп Биолам Д-112, Микроскоп для лабораторных исследований PrimoStar, Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований CX21, Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований CX21FS | 1. Проверка общего состояния 2. Проверка лампа - юстировка 3.Чистка, смазка приводов предметного столика 4.Чистка линз | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 18 | Мойка ультразвуковая Брансоник | 1. Внешний осмотр изделия, его блоков, основных и вспомогательных устройств 2. Проверка целостности заземляющего и сетевого проводов, соединительных шлангов, сетевой вилки 3. Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания выключателей 4. Проверка функционирования блокировочных устройств 5. Проверка герметичности аппарата 6. Проверка срабатывания 7. Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки (при необходимости) 8. Замена предохранителя, лампы, выключателя (при необходимости) 9. Чистка рабочих поверхностей | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 19 | Термостат медицинский TW-2 | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей 3. Проверка соответствия режимов по температуре и времени выдержки эксплуатационной документации 4. Проверка состояния уплотнителей камеры 5. Проверка работоспособности электронагревателей проверка надежности контактов и целостности изоляции электроарматуры | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 20 | Устройство для промывки микропланшет (Вошер-автомат) StatFax | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр 2. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом и его составных частей 3. Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств, входящих в комплект аппарата 4. Проверка программного обеспечения 5. Очистка измерительной системы 6. Проверка работоспособности 7. Проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей 8. Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок 9. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу 10. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств 11. Проверка аппарата на соответствие требованиям электробезопасности 12. Инструментальный контроль основных технических характеристик | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 21 | Центрифуга Allegra X-22R, Центрифуга ЕВА-20, Центрифуга лабораторная Rotofix 32A, Центрифуга медицинская MPW-223E, Центрифуга медицинская СМ-6М, Центрифуга медицинская СМ-6МT | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности 2. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств 3. Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей 4. Удаление старой смазки и нанесение новой на вал ротора 5. Смазка петель крышки густой смазкой. 6. Проверка состояния щеток и ламелей коллектора. 7. Проведение процедуры очистки прибора 8. Затяжка ослабленного крепежа и уплотнений. 9. Проверка свободы вращения вала двигателя и, при необходимости, смазка подшипников оси якоря электродвигателя. 10. Проверка сетевого шнура на предмет наличия повреждений и, при необходимости, его замена 11. Проверка работоспособности аппарата | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 22 | Тромбоэластограф TEG 5000 | 1.Контроль технического состояния: внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности 2.Чистка и смазка направляющих 3.Чистка якорей 4.Визуальный контроль центровки якорей 5.Проверка центровки якорей со специальным инструментом 6.Точная настройка центровки якорей со специальным инструментом 7.Проверка вертикального зазора якорей со специальным инструментом 8.Точная настройка вертикального зазора якорей со специальным инструментом 9.Калибровка хода якоря при помощи калибровочной пружины 10.Настройка значений eTest 11.Калибровка температуры каналов 12.Заменить кнопку сброса переключателя 6A 125V/3A 250VAC | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 23 | Анализатор газов крови для диагностики критических состояний GEM Premier 4000 | 1. Определение работоспособности медицинской техники, проверка действия защитных устройств и электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей 2. Очистка от пыли, грязи, отложений солей, органики и т.п. изделия в целом или его составных частей 3. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов 4. Очистка, регулировка и настройка механической системы 5. Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы 6. Очистка, регулировка и настройка оптической системы 7. Регулировка и настройка датчиков 8. Затяжка ослабленных крепежных элементов 9. Общая настройка и регулировка анализатора 10. Тестирование работы системы 11. Внешний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи и пыли 12. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей 13. Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок 14. Контроль состояния устройств индикации и сигнализации 15. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности 16. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок | Не реже 1 раза в 3 месяца |
| 24 | Весы лабораторные AJ-1200CE | 1. Контроль технического состояния: внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности 2. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств | Не реже 1 раза в 3 месяца |

Перечень запасных частей и расходных материалов применяемых при выполнении работ по ТО МИ:

Таблица №4

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальный стеклянный шприц отбора проб | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | ZM011100** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 2 | Специальный стеклянный шприц отбора реагента | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | ZM011200** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 3 | Трубки переходного клапана ISE модуля | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | ZM2970** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 4 | Фильтр магистрали демонизированной воды | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | ZM307900** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 5 | Трубки перистальтического насоса | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | MU962300** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 6 | Лампа фотомера | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | MU988800** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 7 | Игла пробозаборная | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | MU993400** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 8 | Игла для забора реагентов | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | MU995800** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором биохимическим автоматизированным AU 680 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 9 | Фитинг Seal Piece P | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 07848102001** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором иммунохимическим электрохемилюминисцентный «Cobasе 411» (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 10 | Плунжер | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 07848226001** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором иммунохимическим электрохемилюминисцентный «Cobasе 411» (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 11 | Пипетка NO.57 | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 44116347** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического ХР-300 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором ХР-300 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 12 | Крепление № 9-А | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 44234608** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического ХР-300 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором ХР-300 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 13 | Трубка Innovaprene | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Метр | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | RUS00425** | Неизменный показатель |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 3,2 | Неизменный показатель |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 6,4 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического ХР-300 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором ХР-300 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 14 | Трубка силиконовая | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Метр | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | BK603598** | Неизменный показатель |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 3,0 | Неизменный показатель |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 6,5 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического ХР-300 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором ХР-300 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 15 | Камера WBC | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | NJK10007 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором ХР-300 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 16 | Трубка BPT | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Метр | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 44264851** | Неизменный показатель |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 3,0 |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 5,0 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического XN-L 550 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором XN-L 550 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 17 | Воздушный насос №1 | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 5104711** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического XN-L 550 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором XN-L 550 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 18 | Фильтр NO.13 (С2) | Количество | 3 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2319627** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания анализатора гематологического XN-L 550 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С гематологическим анализатором XN-L 550 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 19 | Уплотнитель тефлоновый AR401-P3-XC | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 34682152** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания коагулометрического анализатора СА-660 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С коагулометрическим анализатором СА-660 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 20 | Фильтр для механической очистки дистиллированной воды, подающейся в коагулометрический анализатор | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 04349011** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для технического обслуживания коагулометрического анализатора СА-660 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С коагулометрическим анализатором СА-660 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 21 | Картридж 5020 со смешанной смолой МВ-50 – мягкая упаковка | Количество | 3 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0F4А** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ- «М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ «МФ» - 1812-4 (старого образца) (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 22 | Картридж микрофильтрационный | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 15СХ** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ- «М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ «МФ» - 1812-4 (старого образца) (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 23 | Картридж с гранулированным активированным углем | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 15СQ** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ- «М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ «МФ» - 1812-4 (старого образца) (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 24 | Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой | Количество | 6 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 15СL** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ- «М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ «МФ» - 1812-4 (старого образца) (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 25 | Компактный картридж с мембранным элементом | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 1ТХ2** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ- «М-Ф» «АКВАЛАБ» УВОИ «МФ» - 1812-4 (старого образца) (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 26 | Набор трубок перистальтического насоса | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Набор | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 03087697001** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов (NA, K, Ca)AVL 9180 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 27 | Адаптер иглы | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 03078540001** | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для использования в медицинском оборудовании: Анализатор электролитов (NA, K, Ca) AVL 9180 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов (NA, K, Ca)AVL 9180 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 28 | Игла аспирации | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2107** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 29 | Детектор пробы | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2257** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 30 | Клапан растворов | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2108** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 31 | Корпус для электродов | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 000196 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
| 32 | Сборка мембран | Количество | 2 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Комплект | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2258** | Неизменный показатель |
|  |  | Мембраны для референсного электрода | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 33 | Комплект трубок | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 2104** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором электролитов крови для лабораторной диагностики invitroEasyLyte (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 34 | Трубка для слива отходов 8 мм | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 00007328901C** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором коагулометрическим ACLELETEPRO (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 35 | Блок пробозаборника в сборе | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 00018110843** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором коагулометрическим ACLELETEPRO (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 36 | Воздушный фильтр | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 00018181271** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором коагулометрическим ACLELETEPRO (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 37 | Трубка дилютора | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0007328901** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором коагулометрическим ACLELETEPRO (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 38 | Электроклапан в сборе | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | Шт. | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 00018102532** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором коагулометрическим ACLELETEPRO (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 39 | Клапан шприцевого насоса | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0530 155 000** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы и лактата Super GL (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 40 | Промывочная камера | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 00320 012 000** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы и лактата Super GL (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 41 | Трубка тигоновая дверцы сенсора | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0101 160 076** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы и лактата Super GL (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 42 | Трубка тигоновая диам.1.14 мм | Количество | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | м | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0501 160 001 (M)** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы и лактата Super GL (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 43 | Трубка насоса Super GL Ambulance, 2х4 мм, 100 мм. | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | 0501 160 002 ** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы и лактата Super GL (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 44 | Кнопка сброса переключателя 6A 125V/3A 250VAC | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С тромбоэластографом TEG 5000 (имеющимся у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 45 | Трубка перистальтического насоса | Количество | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Единица измерения | шт | Неизменный показатель |
|  |  | Идентификатор | E 747 817 (P0051) ** | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | С анализатором глюкозы Eco модель EcoTwenty | Неизменный показатель |

** Указание торговых наименований, каталожных номеров и артикулов (идентификаторов) обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.

Приложение №2 к Запросу о

предоставлении ценовой информации

от_________________ №____________

Форма ответа на запрос о ценовой информации на поставку товара

На официальном бланке организации

В ответ на Ваш запрос № _________ от ___________ года сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара, модель | Единица измерения | Количество | Показатели, установленные в описании объекта закупки (Спецификации) |  | Значение показателей, установленных в описании объекта закупки (Спецификации) | Цена за ед-цу (без НДС), руб | Ставка НДС, %, руб | Цена за ед-цу с НДС, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения _____________20____г.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с Заказчиком: ФИО ____________________________, должность ____________________________________, телефон: _____________________, адрес электронной почты________________________

Руководитель организации                 _________________________________________                    ________________________________________

Подпись                                                                                      ФИО