Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на оказание услуг, техническое задание)

Оказание услуг по техническому обслуживанию реанимационного оборудования

1. Спецификация оказываемых услуг.

| № | Наименование услуг | Единицы измерения | Кол-во | Цена, руб.* | Сумма, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание реанимационного оборудования (Монитор прикроватный МПР6-03 «Тритон») - 33 шт. | месяц | 12 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание реанимационного оборудования (Аппарат ИВЛ МВ 200 «ЗисЛайн») - 16 шт. | месяц | 12 |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание реанимационного оборудования (Центральная станция СЦМ «Тритон») - 2 шт. | месяц | 12 |  |  |
| Итого цена договора: * |  |  |  |  |  |

*-заполняется при направлении проекта договора на подпись Исполнителю.

2. Место и сроки оказания услуг:

2.1. Место оказания услуг: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 1 (2 этаж) и корпус  2 (3 этаж).

2.2. Сроки оказания услуг: со дня заключения договора по 31.08.2025г. ежемесячно и по заявкам заказчика.

3. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию (в количестве 51 единиц)

| Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Номер регистрацион. удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) терапевтический корпус (2 этаж) |  |  |  |  |  |  |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2011 | МД1 11246 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2011 | МД1 11249 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2011 | МД1 11268 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2011 | МД1 11273 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП2 11024 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП2 11025 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12081 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12083 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12084 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12085 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | МД1 13298 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | МД1 13304 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | МД1 13307 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | Д01 14049 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | Д01 14051 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | Д01 14052 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2014 | Д01 14055 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2015 | Д01 14023 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2015 | Д01 14028 |
| Центральная станция | СЦМ «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/02102 | Россия | 2020 | СЦМ 20023 |
| Центральная станция | СЦМ «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/02102 | Россия | 2014 | GL2023-TA |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2012 | МВ1 12003 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2014 | МВ1 14020 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2014 | МВ1 14021 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2014 | МВ1 14034 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2014 | МВ1 14037 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2010 | МВ 10013 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2016 | MB 16004 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2016 | MB 16021 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2017 | MB 17137 |
| Отделение анестезиологии-реанимации (АРО) хирургический корпус (3 этаж) |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2010 | МВ 10012 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2010 | МВ 10101 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2010 | МВ 10102 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2010 | МВ 10104 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2016 | MB 16011 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2016 | MB 16013 |
| Аппарат ИВЛ | МВ 200 «ЗисЛайн» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2008/03255 | Россия | 2017 | MB17141 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2001 | Д 01126 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2007 | М6 07109 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2007 | М6 07109 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2000 | Д 20078 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2004 | М 504058 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МД1 12029 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МД1 12030 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МД1 12032 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12078 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2012 | МП1 12082 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2016 | Т 16004 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2016 | Т 16005 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2016 | Т 16006 |
| Монитор прикроватный | МПР6-03 «Тритон» | Тритон-ЭлектроникС | ФСР 2007/00597 | Россия | 2016 | Т 16007 |

- 4. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий

4.1. Техническое обслуживание  включает следующие основные виды работ:

- периодическое техническое обслуживание;

- техническое диагностирование;

- внеплановое техническое обслуживание;

- обновление программного обеспечения и установка опций;

- контроль технического состояния (КТС) (плановый и внеплановый (диагностика);

- монтаж/демонтаж и наладка медицинской техники;

- - ремонт (восстановление работоспособности) медицинской техники без вывода медицинской техники из эксплуатации с заменой запасных частей стоимостью не более 100,00 рублей за единицу (запасные стоимостью более 100,00 рублей за единицу предоставляются Заказчиком).

- 4.2. Требования к основным видам работ по техническому обслуживанию:

| Виды работ по техническому обслуживанию | Периодичность, сроки и иные условия оказания услуг | Гарантийный срок на работы | Требования по оформлению документов |
| --- | --- | --- | --- |
| периодическое техническое обслуживание | Качество должно соответствовать действующей технической документации изготовителя, 1 (один) раз в месяц | 3 (три) месяца | Запись в журнале технического обслуживания |
| техническое диагностирование | В случае неисправности медицинского оборудования Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 5 (пяти) дней с момента подачи соответствующей заявки Заказчиком | - | Запись в журнале технического обслуживания, заключение о техническом состоянии |
| внеплановое техническое обслуживание | Внеплановый выезд к вышедшему из строя медицинскому оборудованию специалиста Исполнителя осуществляется в срок не более 5 (пяти) дней с момента подачи соответствующей заявки Заказчиком | - | Запись в журнале технического обслуживания |
| обновление программного обеспечения и установка опций | Плановое и внеплановое обновление программного обеспечения. Плановые модификации медицинского оборудования, предлагаемые изготовителем, в течение 3 месяцев с момента выхода модификации | 3 (три) месяца | Запись в журнале технического обслуживания |
| контроль технического состояния (плановый) | 1 раз за весь период действия Договора в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя | - | Запись в журнале технического обслуживания |
| контроль технического состояния (внеплановый) | В объёме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик медицинского оборудования значениям, приведённым в эксплуатационной документации изготовителя | - | Запись в журнале технического обслуживания |
| монтаж/демонтаж и наладка | В случае необходимости | - | Запись в журнале технического обслуживания |
| ремонт (восстановление работоспособности) | Запасные части стоимостью не более 100,00 рублей за единицу приобретаются Исполнителем за свой счет, должны быть заменены в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения потребности в них. Ремонт (восстановление работоспособности) должен быть осуществлен в срок не более 5 (пяти) дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика | не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта оказанных услуг | Запись в журнале технического обслуживания, документы на запасные части, включая гарантийные обязательства |

4.3. Работы по периодическому техническому обслуживанию проводятся согласно плану-графику выполнения работ, указанному в таблице Перечень работ во время периодического технического обслуживания, по согласованию с Заказчиком:

| Перечень работ во время периодического технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Аппарат ИВЛ МВ 200 «ЗисЛайн» |  |
| Внешний осмотр | ежемесячно |
| Очистка пылевого фильтра охлаждающего вентилятора | ежемесячно |
| Проверка уплотнительных прокладок шланга кислородного | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка уплотнительных прокладок влагоотделителя капнографа бокового потока, метаболографа | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка фильтра - регулятора | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка клапана выдоха | ежемесячно |
| Проверка и калибровка датчика кислорода FiO2 и VO2 | ежемесячно |
| Проверка и тренировка аккумуляторов (встроенного и внешнего) | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работы органов управления | ежемесячно |
| Калибровка электромагнитного клапана выдоха | ежемесячно |
| Калибровка датчика потока на выдохе | ежемесячно |
| Проверка соответствия задаваемого V вдоха и выдоха к индуцированному | ежемесячно |
| Калибровка капнографа прямого потока | после каждой замены вентиляционного адаптера |
| Очистка от грязи вентиляционного адаптера капнографа прямого потока и окон светодиода и фотодиода капнографа | ежемесячно |
| Короткий внутренний тест | ежемесячно |
| Проверка мембраны в клапане выдоха и силиконовых уплотнителей клапана | ежемесячно |
| Монитор прикроватный МПР6-03 «Тритон» |  |
| Внешний осмотр | ежемесячно |
| Проверка работы органов управления | ежемесячно |
| Проверка уплотнительных прокладок влагоотделителя капнографа бокового потока, метаболографа | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка и калибровка датчика кислорода | ежемесячно |
| Проверка и тренировка аккумулятора | 1 раз в 3 месяца |
| Калибровка капнографа прямого потока | после каждой замены вентиляционного адаптера |
| Проверка работоспособности измерительных каналов и их датчиков | ежемесячно |
| Центральная станция СЦМ «Тритон» |  |
| Удаление пыли из компьютера | 1 раз в 6 месяцев |
| Проверка работоспособности сети с помощью тестера | ежемесячно |
| Проверка работоспособности мониторов в сети | ежемесячно |
| Обновление программного обеспечения и установка опций | по мере выхода модификации |

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ IS0 13485;

5.2. Проведение технического обслуживания согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

- 5.3. Использование запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя) или, если это допускается  действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя) аналогичных запасных частей при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинского оборудования при гарантии его безопасности;

- 5.4. Гарантийные сроки на работы по техническому обслуживанию:

- - на работы по периодическому и внеплановому техническому обслуживанию - не менее 3 (трех) месяцев;

- - на работы по ремонту медицинского оборудования - не менее 3 (трех) месяцев.

- Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанных в журнале технического обслуживания медицинского оборудования.

Гарантийный срок на замененные запасные части стоимостью не более 100,00 рублей за единицу не менее 3 (трех) месяцев со дня установки (ввода в эксплуатацию).

- 5.5. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

6. Требования к квалификации персонала Исполнителя

Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинской техники:

- наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование.

Специалисты по техническому обслуживанию медицинской техники должны пройти обучение на предприятиях - производителях соответствующего медицинского оборудования или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники). Специалисты Исполнителя при исполнении договора обеспечивают предоставление заверенных копий свидетельств (сертификатов, удостоверений), подтверждающих квалификацию и профессиональную подготовку специалистов на право выполнения технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования.

Специалисты должны иметь подтвержденную группу допуска по электробезопасности не ниже III, что подтверждается наличием удостоверений при первом визите специалистов Исполнителя с предоставлением заверенных копий удостоверений по месту проведения работ.

7. Требования  к  контрольно-измерительному  и  технологическому испытательному оборудованию

7.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию;

7.2. Средства  измерений должны  быть  поверены,  а технологическое  испытательное оборудование, требующее аттестации,  должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

8. Требования к документации

Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

9. Порядок сдачи и приемки услуг

Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

Акт оказанных услуг должен быть согласован представителем подразделения, в котором оказываются услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Плановое техническое обслуживание в декабре 2024 года проводится не позднее 10.12.2024 г., а акт о приемке оказанных услуг за декабрь 2024 года оформляется Исполнителем и передается Заказчику не позднее 13.12.2024г.