Техническое задание

на аппарат медицинский с системой оценки реактивности сердечно-сосудистой системы и двигательной активности по данным КТГ – 4 комплекта

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции/величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения |  |
|  | Назначение | Регистрация в антенатальном и интранатальном периодах сердечной деятельности и двигательной активности одного плода, сократительной деятельности матки |
|  | Условия эксплуатации | Перинатальный центр, отделение патологии беременных, женская консультация, родильное отделение |
|  | Категории обследуемых пациентов | Беременные женщины, роженицы |
|  | Тип оборудования | мобильный |
|  | Год выпуска | Не ранее 2024 г. |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  | Функциональные характеристики |  |
|  | Оценка состояния плода в третьем триместре беременности | Наличие |
|  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по техническому состоянию прибора | Наличие |
|  | Режимы работы монитора: антенатальное и интранатальное исследование | Наличие |
|  | Ввод и хранение данных о пациентке | Наличие |
|  | Отображение кардиотокограммы (КТГ) на дисплее монитора и на бумажном носителе | Наличие |
|  | Сохранение результатов обследований в памяти монитора и просмотр сохраненных данных на персональном компьютере, архивирование, распечатка результатов обследований с графиками на формате А4 | Наличие |
|  | Полностью русифицированная версия прибора | Наличие |
|  | Хранение данных в памяти монитора, часов | Не менее 450 |
|  | Опция «Вызов медсестры» | Наличие |
|  | Просмотр данных о тренде в режиме реального времени и из памяти монитора. | Наличие |
|  | Возможность подключения акустического стимулятора активизации плода (опция) | Наличие |
|  | Функция замораживания кривых КТГ в режиме реального времени. | Наличие |
|  | Функция изменения масштаба отображения графиков на мониторе и на бумажном носителе в зависимости от выбранной скорости печати | Наличие |
|  | Функция межкроватного мониторирования | Наличие |
|  | Возможность подключения к центральной системе мониторинга КТГ: с возможностью включения в общебольничную сеть | Наличие |
|  | Расчет параметров антенатальной и интранатальной КТГ в автоматическом режиме | Наличие |
|  | Предварительный результат автоматического анализа с 10 минуты | Наличие |
|  | Печать кривых и результатов автоматического анализа в режиме реального времени | Наличие |
|  | Вывод на печать данных обследования | Наличие |
|  | Отображение времени записи КТГ | Наличие |
|  | Антенатальной режим работы монитора: |  |
|  | Печать значений показателей автоматического анализа для одного плода за время исследования в антенатальном периоде в одном заключении: | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Наличие |
|  | Базальная линия (уд/мин) | Наличие |
|  | Базальный ритм (балл) | Наличие |
|  | Амплитуда вариабельности (балл, уд/мин) | Наличие |
|  | Частота вариабельности (балл) | Наличие |
|  | Акцелерации (балл) | Наличие |
|  | Децелерации (балл) | Наличие |
|  | Итоговый балл по шкале Фишера (балл) | Наличие |
|  | Вариабельность коротких отрезков STV (мс) | Наличие |
|  | Вариабельность длинных отрезков LTV (мс) | Наличие |
|  | Длительность эпизодов высокой вариабельности (мин) | Наличие |
|  | Длительность эпизодов низкой вариабельности (мин) | Наличие |
|  | Оценка состояния плода по критериям Доуза-Редмана | Наличие |
|  | Оценка вероятности риска неблагоприятного исхода плода по данным КТГ (в %) | Наличие |
|  | Оценка степени выраженности гипоксии плода по директивам FIGO | Наличие |
|  | Расчет и отображение в распечатке процента потери сигнала ЧСС | Наличие |
|  | Время начала и окончания обследования | Наличие |
|  | Просмотр количественных показателей по шкале Фишера | Наличие |
|  | Автоматическое продление времени исследования при несоблюдении критериев | Наличие |
|  | Интранатальный режим работы монитора: |  |
|  | Печать значений показателей автоматического анализа для одного плода за время исследования в интранатальном периоде в одном заключении: | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Наличие |
|  | Базальная линия (уд/мин) | Наличие |
|  | Амплитуда вариабельности (уд/мин) | Наличие |
|  | Акцелерации | Наличие |
|  | Глубокие вариабельные децелерации | Наличие |
|  | Пролонгированные децелерации | Наличие |
|  | Поздние децелерации | Наличие |
|  | Вариабельные децелерации | Наличие |
|  | Ранние децелерации | Наличие |
|  | Вариабельность коротких отрезков STV (мс) | Наличие |
|  | Вариабельность длинных отрезков LTV (мс) | Наличие |
|  | Длительность эпизодов высокой вариабельности (мин) | Наличие |
|  | Длительность эпизодов низкой вариабельности (мин) | Наличие |
|  | Оценка состояния плода по критериям Доуза-Редмана | Наличие |
|  | Оценка вероятности риска неблагоприятного исхода плода по данным КТГ (в %) | Наличие |
|  | Оценка степени выраженности гипоксии плода по директивам FIGO | Наличие |
|  | Расчет и отображение в распечатке процента потери сигнала ЧСС | Наличие |
|  | Время начала и окончания обследования | Наличие |
|  | Канал ЧСС плода | Наличие |
|  | Ультразвуковой доплеровский датчик | Наличие |
|  | Импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
|  | Частота ультразвукового датчика, МГц | не более 1,0 |
|  | Диапазон мониторинга ЧСС плода, уд/мин. | от не более 30 - до не менее 240 |
|  | Звуковая и визуальная индикация качества регистрации ЧСС | Наличие |
|  | Коррекция пользователем порогов тревог по ЧСС плода | Наличие |
|  | Канал ТОКО | Наличие |
|  | Наружный тензометрический датчик ТОКО | Наличие |
|  | Диапазон мониторинга давления на ТОКО датчик, в ед.давления | не менее 0 - 100 |
|  | Разрядность мониторинга давления на ТОКО датчик, в ед.давления | Не более 1 |
|  | Установка ТОКО базы 0, 5, 10, 15, 20 ед. давления | Наличие |
|  | Ручной и автоматический режим обнуления | Наличие |
|  | Канал регистрации двигательной активности плода | Наличие |
|  | Регистрация двигательной активности плода посредством отметчика событий (ручной режим) или автоматически (на выбор пользователя) | Наличие |
|  | Конструкция прибора - моноблок | Наличие |
|  | Управление: функциональные кнопки на корпусе прибора, мультифункциональный джойстик | Наличие |
|  | Сенсорное управление прибором | Наличие |
|  | Функциональные аналоговые кнопки на корпусе прибора | Не менее 9 кнопок |
|  | Индикаторы сигнала тревоги, работы от сети, заряда батареи | Наличие |
|  | Порт RJ-45 для присоединения к общебольничной локальной сети | Наличие |
|  | Порт USB для сохранения результатов анализа | Наличие |
|  | Порт стандарта VGA для подсоединения внешнего монитора | Наличие |
|  | Разъем заземления | Наличие |
|  | Дисплей |  |
|  | Дисплей цветной TFT LCD | Наличие |
|  | Диагональ дисплея, дюйм | Не менее 10,4 |
|  | Разрешение дисплея, в пикселях | Не менее 800*600 |
|  | Виды экранов | Не менее 3-ех видов |
|  | Одновременное отображение кривых на дисплее | Не менее 2-х |
|  | Отображение на дисплее (все пункты): дата и время, имя пациента, ID, график и числовые значения ЧСС плода, график и числовые показатели ТОКО, уровень громкости, скорость печати, время анализа, индикатор тревог, уровень сигнала датчиков, значение STV плода, итоговый балл по шкале Фишера | Наличие |
|  | Термопринтер |  |
|  | Встроенный термопринтер | Наличие |
|  | Скорость печати, см/мин | не менее 1, 2, 3 |
|  | Источник питания |  |
|  | Входное напряжение в диапазоне, В | 100-240 |
|  | Мощность, ВА | Не более 80 |
|  | Внутренняя батарея | наличие |
|  | Число батарей, шт. | Не более 1 |
|  | Тип батареи | не хуже литий-ионный аккумулятор |
|  | Номинальное напряжение, В | Не менее 12 |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током | не хуже 1 класс с внутренним источником питания |
|  | Поверка средства измерения |  |
|  | Поверка диапазона и погрешности измерений в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
|  | Комплектация |  |
|  | Фетальный монитор со встроенным термопринтером и аккумуляторной батареей, шт. | не менее 1 |
|  | Ультразвуковой датчик, шт. | не менее 1 |
|  | ТОКО датчик, шт. | не менее 1 |
|  | Датчик отметчик шевеления плода, шт. | не менее 1 |
|  | Ремни для крепления датчиков, шт. | не менее 2 |
|  | Бумага для принтера, пачек | не менее 3 |
|  | Заземляющий провод, шт. | не менее 1 |
|  | Кабель эл/питания, шт. | не менее 1 |
|  | Руководство пользователя, шт. | не менее 1 |
|  | ПО системы центрального мониторирования | не менее 1 |
|  | Футляр защитный для монитора, шт. | не менее 1 |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Декларация или сертификат соответствия | Наличие |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений, выданный в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и/или наличие сведений о типе средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. | Наличие |
|  | Свидетельство о поверке средства измерения установленного образца, выданное в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и/или наличие сведений о результатах поверки средства измерения (прибора) в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. | Наличие |