Утверждаю:

Начальник контрактной службы

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

 Т.Н. Царегородцева

 Описание предмета закупки.

**Ремонт лабораторного оборудования анализатор Mindray bc-5380.**

Наименование оказываемых услуг: **Ремонт гематологического автоматического анализатора Mindray bc 5380** вГосударственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница»

**Место оказания услуг:** Российская Федерация, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Комсомольская, д. 72

**Сроки оказания услуг**: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

1. **Требование к «Исполнителю»:**

Наличие лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. №2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» в части технического обслуживания медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения: медицинские изделия для in vitro диагностики;

**2. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий**

**2.1**. Все работы по ремонту МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

**2.2.** При проведении ремонта допускается применение только новых запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Исключением является полностью эквивалентные запасные части, использование которых согласовывается с Заказчиком в каждом отдельном случае, с предоставлением в его адрес полного перечня технических характеристик каждого эквивалентного изделия, подлинность которых подтверждается производителем эквивалентного изделия. В случае определения несоответствия комплектности или характеристик Заказчик имеет право отказать в использовании таких запасных частей.

**3. Спецификация оборудования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Кол-во оборудования, шт |
| 1 | Гематологический автоматический анализатор Mindray bc 5380 заводской номер 3102В-СТО-301 2022 года выпуска | 1 |

**4. Объем услуг: ремонт лабораторного оборудования выполняется согласно спецификации:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Замена фитингов гематологического анализатора Mindray bc 5380 |
| 2 | Замена двухходового клапана |
| 3 | Замена трубки гидравлической системы |
| 4 | Восстановление гидравлической системы |
| 5 | Замена набора технического обслуживания |
| 6 | Настройка параметров анализатора |

**5. Подрядчик за свой счет обеспечивает наличие необходимых для проведения работ запасных частей и расходных материалов согласно спецификации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование материалов | К-во |
| 1 | Клапан анализатора Mindray | 1 шт. |
| 2 | Набор технического обслуживания 801-3102-00067-00 | 1 шт. |
| 3 | Фитинг гидравлической системы | 5 шт. |

**6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:**

6.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием;

6.2 Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством выполняемых работ;

6.3 Объем и технология работ по техническому обслуживанию, а также выбор методов и средств контроля строго определяется соответствующими нормативной и эксплуатационной документациями и выполняется согласно «Методических указаний МЗ и МПН РФ»;

* 1. Гарантийный срок на выполненные работы - 3 месяцев с момента их полного выполнения.

6.5 Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, анализатор принимается в рабочем состоянии без дополнительных работ.\* если потребуются дополнительные работы то они проводятся за счет исполнителя работ.

**7. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий**: Качество услуг должно соответствовать требованиям аукционной документации, условиям Контракта, а также обычно предъявляемым требованиям.

Инженер по медоборудованию Дмитриев В.О.