|  | № | Технический параметр | Значение | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставляемое медицинское оборудование и программное обеспечение для ЭВМ должны иметь государственную регистрацию | Наличие |  |
|  |  | Регистрационное свидетельство Минздрава России | наличие |  |
|  |  | Гарантийный срок обслуживания | не менее 12 месяцев |  |
|  |  | Проведение пуско-наладочных работ | наличие |  |
|  |  | Состав |  |  |
|  |  | Телекардиограф, обеспечивающий регистрацию, отображение на экране, распечатку на термобумаге, запись в память кривых ЭКГ и передачу данных по телефонным линиям (акустический канал) и линиям сотовой связи (цифровой канал) на кардиопульт | 19 шт |  |
|  |  | Технические характеристики |  |  |
|  |  | Телекардиограф |  |  |
|  |  | Размеры регистрирующего блока, мм | не более 220 х 220 х 60 |  |
|  |  | Вес в укладке, кг | не более 4,1 |  |
|  |  | Встроенный термопринтер | наличие |  |
|  |  | Ширина термобумаги | не уже 110 мм |  |
|  |  | Количество распечаток ЭКГ при работе в автономном режиме, от встроенного аккумулятора, | не менее 30 |  |
|  |  | Скорость печати, мм/с, | не менее 12.5, 25, 50, 100 |  |
|  |  | Усиление, мм/мВ. | не менее 2.5, 5, 10, 20, 40 |  |
|  |  | Разрядность АЦП регистратора сигналов, | не менее 24 |  |
|  |  | Частота регистрируемого сигнала, Гц | в диапазоне 0,05-125,0 |  |
|  |  | Частота дискретизации сигнала, Гц | не менее 500 |  |
|  |  | Встроенный сенсорный ЖК экран | Наличие |  |
|  |  | Управление работой электрокардиографа непосредственно с экрана, используя клавиши меню. | наличие |  |
|  |  | Дублирование основных функций аппаратными кнопками для ускорения работы | наличие |  |
|  |  | Размер ЖК экрана, мм. | не менее 70 х 52 |  |
|  |  | Разрешение ЖК экрана, пкс | не менее 320 х 240 |  |
|  |  | Просмотр на дисплее в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ одновременно | Наличие |  |
|  |  | Запись в память синхронно снятых отведений | не менее 12 |  |
|  |  | Просмотр на дисплее в реальном времени 1 отведения в увеличенном масштабе | наличие |  |
|  |  | Встроенный GPRS/GSM модуль с разъемом для сим-карты | Наличие |  |
|  |  | Питание | 220В, от бортовой сети 12В и автономно от встроенных аккумуляторов |  |
|  |  | Поддержка альтернативных систем отведений ЭКГ: Кабрера, Нэб, Франк, Слопак | наличие |  |
|  |  | Автоматический контроль наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора | Наличие |  |
|  |  | Регистрация ритма по одному отведению | Наличие |  |
|  |  | Длительность регистрации ЭКГ | 4, 8, 10 секунд |  |
|  |  | Длительность регистрации ритма по одному отведению | От 5 до 40 секунд |  |
|  |  | Звуковая индикация R зубца в процессе регистрации ЭКГ | Наличие |  |
|  |  | Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации ЭКГ | Наличие |  |
|  |  | Выделение ИВР и отображение соответствующих стимулов на экране прибора | Наличие |  |
|  |  | Анализ ЭКГ с автоматическим расчетом основных параметров и выводом на экран этих данных в табличном виде. | Наличие |  |
|  |  | Распечатка 12 каналов ЭКГ с параллельным выводом на бумагу | 3, 6, 12 отведений |  |
|  |  | Выборочная печать любого из 12 отведений ЭКГ | наличие |  |
|  |  | Вывод на печать принятого ответа консультационного центра. | наличие |  |
|  |  | Возможность длительного мониторирования с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ | наличие |  |
|  |  | Формат передаваемых данных | Аналоговый и цифровой |  |
|  |  | Способ передачи данных | Акустический канал Мобильная связь (CSD и GPRS каналы) |  |
|  |  | Связь с консультационным центром в режиме телефонного разговора с использованием гарнитуры | наличие |  |
|  |  | Прием ответа консультационного центра в текстовом виде с отображением на ЖК дисплее кардиографа | наличие |  |
|  |  | Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи в консультационный центр. | наличие |  |
|  |  | Количество исследований 12 канальной ЭКГ в энергонезависимой памяти прибора | не менее 50 |  |
|  |  | Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер без использования каналов связи, | Наличие |  |
|  |  | Ввод данных пациента с экранной клавиатуры | наличие |  |
|  |  | Сумка – укладка | наличие |  |
|  |  | Полная совместимость с программой «рабочее место врача консультанта» «Валента»* на уровне режимов приема, анализа и хранения ЭКГ данных, передаваемых для обработки на консультационные центры, работающих на базе ЛПУ Свердловской области | наличие |  |