«Описание предмета закупки»

Оказание услуг по техническому обслуживанию СПИД- лаборатории.

1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части техническогообслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники

вариант 1: с указанием вида деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- ремонт медицинской техники;

- монтаж и наладка медицинской техники;

- контроль технического состояния медицинской техники;

-периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники.

Основание:

- п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»

или:

вариант 2: на техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

- медицинские изделия для invitro диагностики (зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, или законодательством Российской Федерации);

Основание:

- п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1445 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»

2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий (МИ) согласно номенклатурной классификации медицинских изделий:

| № | Код | Раздел | Наименование ИМТ | Описание ИМТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 145580 | Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01. Анализаторы ИВД | Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови ИВД | Лабораторный прибор, работающий от сети (от сети переменного тока), предназначенный для использования при перемешивании крови (mixing of blood) или других биологических жидкостей, помещенных в пробирки или других похожие емкости для образцов, посредством продолжительного движения или встряхивания. Устройство обычно используется для обеспечения движения, которое предотвращает коагуляцию крови и/или движения для перемешивания крови с другими растворами. |
|  | 247500 | 5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01 Анализаторы ИВД 5.01.10 Прочие анализаторы ИВД | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | Лабораторный прибор, работающий от сети (на переменном токе), предназначенный для промывания многолуночных микропланшетов (т.е. удаления остатков биологических образцов, красителей и/или загрязнений) путем наливания и отсасывания определенных объемов промывочных растворов как этапа необходимой подготовки диагностического анализа in vitro. Изделие обычно программируемое и управляется с минимальным участием оператора, полностью автоматизировано на всех этапах процедуры. |
|  | 261770 | 5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01 Анализаторы ИВД 5.01.01 Анализаторы биохимические | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Электрический лабораторный прибор, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении множества аналитов клинической химии в клиническом образце. Определяемые аналиты могут включать в себя электролиты, специфиеские белки, липиды и аналиты функционального исследования почек, печени и/или сердца. Анализатор обычно требует использования специальных наборов или реагентов для анализируемого вещества. В анализаторе используется один или множество методов исследования, которые могут включать в себя микрогидродинамику, электрометрию, спектрофотометрию, флуориметрию, радиометрию и/или хемилюминесценцию. Изделие работает при минимизированном участии оператора, некоторые, но не все, этапы анализа автоматизированы. |
|  | 247290 | 5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01 Анализаторы ИВД 5.01.10 Прочие анализаторы ИВД | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое | Электрический лабораторный аппарат, работающий от сети (на переменном токе), предназначенный для фотометрического измерения оптического поглощения или излучения клинических образцов в микропланшетах, содержащих индивидуальные лунки, с или без отдельной считывающей станции. Устройство использует технологию, которая может включать распределение реагентов, одинарный или сдвоенный источник света, полосно-пропускающие фильтры, монохроматоры, фотоприемники, программы для обработки данных и/или отображение данных для того, чтобы определить качественное и/или количественное значение биологических составляющих в клиническом образце. Устройство работает при минимальном участии техника и полной автоматизации всех процедурных этапов. |
|  | 215980 | 5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01 Анализаторы ИВД 5.01.09 Анализаторы ПЦР | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический | Электрический лабораторный аппарат, предназначенный для амплификации мишеней дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) (deoxyribonucleic acid (DNA) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) (ribonucleic acid (RNA) в клиническом образце с использованием термостабильного фермента полимеразы и повторяющихся циклов нагревания и охлаждения (т.е. термоциклирование) для репликации продукта (т.е. полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR)). Продукт амплификации определяется и/или идентифицируется с помощью олигонуклеотидных маркеров во время его образования (т.е. в реальном времени (real-time)) или по конечной точке. Устройство также может выделять, извлекать и/или подготавливать нуклеиновые кислоты из клинического образца; управляется с минимальным вмешательством оператора и полностью автоматизировано на всех этапов анализа. |
|  | 217380 | 5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.01 Анализаторы ИВД 5.01.05 Анализаторы иммунохимические | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Электрический (работающий от сети переменного тока) лабораторный прибор, предназначенный для качественного и/или количественного in vitro определения химических и/или биологических маркеров в клиническом образце с помощью иммунологического метода с использованием ферментов при обработке образцов, имеющий программное обеспечение для обработки и/или отображения данных. Прибор использует меченые ферментом антигены или антитела и твердую связывающую фазу (например, в форме шариков, микропланшетов) для измерения целевых веществ, как правило, антигенов, антител, наркотических или эндогенных веществ в жидкостях организма. Изделие работает при минимальном техническом участии и полностью автоматизировано на всех этапах процедуры. |
|  | 152690 | 1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия 1.20 Очистители воздуха | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Устройство с питанием от сети переменного тока, в котором используется комбинация предварительного фильтра и высокоэффективного фильтра (HEPA-фильтра) для удаления 99,97% частиц размером более 0,3 микрона. Это устройство часто используется для предотвращения передачи туберкулеза и других заболеваний, вызываемых переносимыми по воздуху болезнетворными микроорганизмами. Конструкция очистителя позволяет перемещать его с одного места на другое. |
|  | 273230 | 2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия 2.54 Шкафы/боксы медицинские | Бокс биологической безопасности класса II | Специальный шкаф для частичной или полной изоляции, в целях обеспечения уровня биологической безопасности (УББ) класса II для оператора, продукта и окружающей среды при работе с микроорганизмами и другими опасными биоматериалами (обычно по категорию 3 включительно). Защита обычно обеспечивается ламинарным воздушным потоком (ЛВП), воздушным фильтром тонкой очистки (HEPA-фильтром) и/или угольным фильтром и парами перекиси водорода (H2O2). Используется для работы с клеточными культурами и патогенами (бактериями, вирусами, паразитами и т. п.) и другими биологически опасными материалами, высокотоксичными веществами (например, химиотерапевтическими препаратами), опухолевыми тканевыми культурами. |

2.1. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломы, сертификаты, и т.п).(В соответствии с пунктом 4.1.4. Методических  рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных  Минздравом России от 24.09.2003. и Минпромнауки России от 10.10.2003., введённым в действие Письмом Минздрава РФ от 27.10.2003. N 293-22/233).Документ, подтверждающий квалификацию должен быть предоставлен непосредственно перед оказанием услуг.

2.2. Специалисты должны иметь не ниже III группы допуска по электробезопасности.

3. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ указанных в перечне п.7.

4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ремонта ИМ указанных в перечне п.7.

5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

5.1. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Запасные части, том числе расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств).

5.2. Гарантийные сроки на работы по ТО:

-на работы по периодическому и внеплановому ТО, не менее 6 месяцев;

- на работы по ремонту МИ, не менее 6 месяцев;

- на установленные запасные части не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.

5.3. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

6. Виды работ по техническому обслуживания медицинских изделий:

- периодическое ТО;

- текущее техническое обслуживание, техническое диагностирование;

- текущий ремонт;

-контроль технического состояния;

-монтаж/демонтаж и наладка

6.1. Требования к периодическому ТО:

Периодическое ТО должно проводиться согласно эксплуатационной документации на МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

6.1.1. Перечень работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр устройств | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 2 | Очистка от пыли, грязи, посторонних частиц | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 3 | Очистка оптической системы, оптических датчиков (при наличии, по требованию) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 4 | Очистка внутренних электронных и механических узлов (по потребности) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 5 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, четкое срабатывание переключающих устройств | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 6 | Проверка работоспособности клапанов (при наличии) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 7 | Проверка работоспособности гидравлической системы на присутствие утечек (при наличии) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 8 | Замена галогенных ламп | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 9 | Калибровка оптического блока (при наличии, по требованию) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 10 | Контроль состояния основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих устройств и приспособлений, деталей, подверженных повышенному износу | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 11 | Подстройка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих устройств и приспособлений и деталей | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 11 | Удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия; | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 12 | Смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с таблицей смазки); | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 13 | Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников; | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 14 | Дозаправка изделия расходными материалами, жидкостями, газами | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 15 | Очистка и смазка привода шприца (по требованию) | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 16 | Промывка водных канистр | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 17 | Промывка воздушных фильтров | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 18 | Работы специфические для данного оборудования, установленные эксплуатационной документацией | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 19 | Замена запасных частей, согласно списку запчастей | По необходимости, в течение срока действия договора |
| 20 | Проверка правильности работы программного обеспечения | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 21 | Проведение периодического инструктажа сотрудников по эксплуатации оборудования с отметкой в журнале «Инструктажи» | Не реже 1 раза в 1месяц |
| 22 | Предоставление гарантий на выполненные ремонтные работы (с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ) | Не реже 1 раза в 1месяц |

6.2. Выполнение работ и проверок, необходимость которых выявлена в ходе технического обслуживания.

6.3. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ.

6.4. Все демонтированные в процессе оказания услуг по обслуживанию расходные части, комплектующие или запасные части должны возвращаться Заказчику.

6.5. В случае появления неисправности оборудования специалист должен прибыть для проведения технического диагностирования в течение 24 часов с момента поступления заявки заказчика. Без ограничения количества выездов по техническому диагностированию.

6.6. Исполнитель обязан поставлять запасные части и расходные материалы на МИ указанные в перечне МИ подлежащих ТО согласно Перечню запасных частей и расходных материалов указанных в пункте 6.7.

6.7. Перечень запасных частей и расходных материалов:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для полугодового обслуживания Gеmini | Количество | 1 шт. |
|  |  | Идентификатор | 100000371 |
|  |  | Совместимость | Анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI тип 6280 |
| 1.1 | Пластиковая трубка | Количество | 1 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 6,4 |
|  |  | Длина, мм. | 2100,0 |
|  |  | Назначение | Предназначена для подачи воды из канистры с системной жидкостью в манипулятор-пипетор |
| 1.2 | Силиконовая трубка | Количество | 2 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 5,0 |
|  |  | Длина, мм. | 170,0 |
|  |  | Назначение | Предназначены для перекачивания отходов из перехватывающей банки для отходов в большую канистру с отходами |
| 1.3 | Силиконовая трубка | Количество | 1 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 5,0 |
|  |  | Длина, мм. | 80,0 |
|  |  | Назначение | Предназначена для соединении банки с вакуумом и перехватывающей банки для отходов |
| 1.4 | Силиконовая трубка | Количество | 1 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 5,0 |
|  |  | Длина, мм. | 1650,0 |
|  |  | Назначение | Предназначена для перекачивания отходов из раскапывающей головки вошера в перехватывающую банку для отходов |
| 1.5 | Силиконовая трубка | Количество | 1 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 8,0 |
|  |  | Длина, мм. | 760,0 |
|  |  | Назначение | Предназначена для слива отходов от промывочной станции пипетора-манипулятора в перехватывающую банку для отходов |
| 1.6 | Головка перистальтического насоса с трубкой | Количество | 1 шт. |
|  |  | Диаметр трубки, мм. | 6,4 |
|  |  | Длина, мм. | 340,0 |
|  |  | Назначение | Предназначена для слива отходов из перехватывающей банки для отходов в большую канистру с отходами в анализаторе Gemini |
| 1.7 | Жидкостный фильтр | Количество | 3 шт. |
|  |  | Диаметр, мм. | 14,0 |
|  |  | Материал | Нетканый |
|  |  | Назначение | Предназначены для фильтрации жидкости в анализаторе Gemini |
| 1.8 | Жидкостный фильтр | Диаметр, мм. | 10,0 |
|  |  | Материал | Фторопласт |
|  |  | Назначение | Предназначен для фильтрации жидкости в анализаторе Gemini |
| 1.9 | I-Lid кабель (датчик) | Количество | 1 шт. |
|  |  | Длина, Ширина, мм | 40*40 |
|  |  | Назначение | Предназначен для детекции жидкости в пробирках с исследуемыми образцами и банках с реагентами |
| 2 | Светофильтр | Количество | 1 шт. |
|  |  | Идентификатор | 30069864 |
|  |  | Полоса пропускания, нм | 405 |
|  |  | Совместимость | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Тип, модель Infinite F50, Австрия (Tecan) |
| 3 | Светофильтр | Количество | 1 шт. |
|  |  | Идентификатор | 30069866 |
|  |  | Полоса пропускания, нм | 450 |
|  |  | Совместимость | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Тип, модель Infinite F50, Австрия (Tecan) |
| 4 | Светофильтр | Количество | 1 шт. |
|  |  | Идентификатор | 30070099 |
|  |  | Полоса пропускания, нм | 492 |
|  |  | Совместимость | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Тип, модель Infinite F50, Австрия (Tecan) |
| 5 | Светофильтр | Количество | 1 шт. |
|  |  | Идентификатор | 30070210 |
|  |  | Полоса пропускания, нм | 620 |
|  |  | Совместимость | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Тип, модель Infinite F50, Австрия (Tecan) |

6.9. Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.

6.10. Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика. Запасные части, том числе расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств.

7. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию:

| № | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вошер-устройство для промывки планшет | PW-40 | Bio-Rad | ФСЗ 2008/02424 | Франция | 2005 | ЕВ5А419535 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 2 | Вошер-устройство для промывки планшет | PW-40 | Bio-Rad | ФСЗ 2008/02424 | Франция | 2006 | ЕВ6А015810 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 3 | Вошер-устройство для промывки планшет | PW-40 | Bio-Rad | ФСЗ 2008/02424 | Франция | 2005 | ЕС6G075412 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 4 | Вошер –устройство для промывки планшет | Sanofi –Pasteur PW -40 | SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR | ФСЗ 2008/02424 | Франция | 1997 | ЕА7j175 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул Элеваторная 1Б. |
| 5 | Анализатор для промывки микропланшет HidroFlex 8/2 | HidroFlex 8/2 | Tecan | ФСЗ 2007/00335 | Австрия | 2014 | 1409007616 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул Элеваторная 1Б |
| 6 | Шейкер | ST-3 | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2002 | 23025 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 7 | Шейкер | ST-3 | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2002 | 23030 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 8 | Шейкер | ST-3 | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2006 | 613979 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 9 | Шейкер | ST-3 | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2006 | 1637145 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 10 | Шейкер | ST-3 | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2005 | 532630 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская,72 |
| 11 | Шейкер | ST-3L | SIA "ELMI" | РЗН 2016/5185 | Латвия | 2005 | 44118 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 12 | Ридер- фотометр для микропланшет | «Sanofi Pasteur» PR-2100 | "Райто Лайф и Аналитикал Сайнсис Ко., Лтд." | РЗН 2017/5347 | КНР | 1997 | 1СXC1549 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 13 | Ридер- фотометр для микропланшет | BIO RAD-680 | "Bio-Rad Laboratories, Inc." | МЗ РФ № 2003/254 | США | 2005 | 14689 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 14 | Ридер- фотометр для микропланшет | BIO RAD-680 | "Bio-Rad Laboratories, Inc." | МЗ РФ № 2003/254 | США | 2005 | 16826 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 15 | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический | Infinite F50 | Tecan | ФСЗ 2010/07029 | Австрия | 2014 | 1411000884 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 16 | Детектирующий амплификатор | Rotor-Gene Q 6 plex | QIAGEN GmbH | ФСЗ 2010/07595 | Германия | 2013 | R1112191 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 17 | Анализатор иммуноферментный автоматический | GEMINI тип 6280 | STRATEC Biomedical AG | ФСЗ 2011/10838 | Германия | 2020 | 6280000756 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 18 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | Б ОВ-001-АМС | ЗАО "Асептические медицинские системы" | ФСР 2011/10419 | Россия | 2010 | 0810 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 19 | Бокс абактериальной воздушной среды | БОВ-001-АМС | ЗАО "Асептические медицинские системы" | ФСР 2011/10419 | Россия | 2010 | 0809 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |
| 20 | Бокс абактериальной воздушной среды | БАВп-01 «Ламинар -С» -1,2 (221.120) | ЗАО "Ламинарные системы" | ФСР 2010/07111 | Россия | 2013 | 1100 | 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная 1Б |

8. Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончанию проведения ремонтных работ.

9. Период оказания услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий не менее 12 месяцев с даты подписания договора

Инженер по медоборудованию                                                   Дмитриев В.О.