**Описание объекта закупки**

Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное кресло (донорское) с регулировкой ножной и спинной секций, фиксированная высота. | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в детских учреждениях здравоохранения

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | Кресло для забора крови и терапевтических процедур |
| Каркас кресла | Стальной профиль с эпоксидным порошковым покрытием, обладающий высокой механической, химической и коррозионной стойкостью. |
| Цвет каркаса |  Белый |
| Сечение профиля | Не менее 20\*20 мм, толщина не менее 1,5 мм |
| Основа спинки и сиденья | Многослойная устойчивая к влаге фанера  |
| Наполнение секций ложа (спинки, сиденья и ножной секции) | цельнолитой полиуретан с "памятью формы", толщиной не менее 50мм |
| Обивка | невозгораемый (класс 1/IM) моющийся, дезинфицируемый кожзаменитель. |
| Цвет обивки | светло-серый |
| Плотность наполнения секций | спинка 30 кг/м3,сиденье 30 кг/м3ножная секция 40 кг/м3. |
| Сиденье и спинка | Материал сиденья и спинки меняет форму, подстраиваясь под анатомические особенности пациента, гарантируя максимальный комфорт.  |
| Спинка имеет встроенную ручку для легкости перемещения кресла. | соответствие |
| Подголовник  | Съёмный на резинке |
| Подлокотники | Не менее 2 шт.  |
| Подлокотники имеют мягкую поверхность и углубление по центру для более удобного размещения предплечья пациента. | соответствие |
| Подлокотники должны регулироваться по высоте, по разлету, мягкая часть должна вращаться на 360  | соответствие |
| Размер подлокотников |
| Длина | Не менее 300 мм и не более 330 |
| Ширина | Не менее 150 мм и не более 190 |
| Толщина | Не менее 30 мм |
| Высота подлокотников должна меняться  | от 130 до 330 мм |
| Регулировка подлокотников | ручка-фиксатор |
| Расстояние между подлокотниками  | Не менее 500 мм. |
| Регулировка углов наклона секций | Спинная - от 0° до 90° - бесступенчатый механизм «клиновой упор» или Rastomat |
|  | Ножная - от 30° до -60° бесступенчатый механизм «клиновой упор» или Rastomat |
|  | Подлокотники – регулируются бесступенчато по высоте и углу поворота |
| Возможность изменения высоты | Не регулируется |
| Высота спинки, мм. | Не менее 500 |
| Ширина спинки | Не менее 430 и не более 470 |
| Высота от пола до сидения, мм | Не менее 500 и не более 600 |
| Наличие колес | нет |
| Опоры | регулируемые |
| Максимальный вес пациента | 150 кг  |
| Вес  | Не более 30 кг |
| Гарантия  | Не менее 12 месяцев |
| Комплектация  | Кресло — 1 шт.Подлокотники — 2 шт.Паспорт |
| Документация | РУ и сертификат |
|  |  |

 | шт | 1 | К/отд |
| 2 | Кресло для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга. | **Кресло медицинское** используемое для поддерживания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время исследований состояния головного мозга. Кресло имеет регулируемый по высоте и глубине подголовник с фиксацией нужного положения при помощи винта. | шт | 2 | КДЦ |
| Тип изделия | механическое с регулируемыми ножной и спинной секциями |
| Материал каркаса  | стальной профиль сечения 20\*20мм |
| Цвет каркаса | белый |
| Мягкие элементы кресла | Многослойная устойчивая к влаге фанера, цельнолитой полиуретан с "памятью формы" |
| Толщина поролона, мм  | Не менее 50 |
| Обивка | искусственная кожа, устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению |
| Спинка и сидение имеют анатомические поверхности, что уменьшает нагрузку на поясницу и делает длительное пребывание в кресле максимально комфортным. | соответствие |
|  Цвет обивки | зеленый |
| Регулировка высоты | Не регулируется |
| Регулировка спинной секции | При помощи механизма Rastomat |
| Угол наклона спинной секции | от 30° до 65° |
| Регулировка ножной секции | При помощи механизма Rastomat |
| Угол наклона ножной секции | От 0 до 65° |
| Угол наклона сидения | не регулируется |
| Подлокотники  | Широкие удобные, регулируемые по высоте и по углу поворота. |
| Угол поворота подлокотников  | до 270º |
| Конструкция подлокотников | Съемная |
| Размер подлокотников (ДхШхВ), мм | Не менее 360х130х30 и не более  |
| Габариты кресла: |  |
| Высота  |  1150мм  |
| Длина  | 1060мм |
| Ширина  | 820мм |
| Высота сидения от пола  | Не менее 500мм и не более 600 мм |
| Длина в разложенном положении  | Не более 1610мм |  |
| Ширина сидения  | Не менее 560мм |
| Подголовник  | съёмный, регулируемый по высоте и глубине |
| Наличие колес | нет |
| Опоры | регулируемые по высоте |
| Вес изделия, кг | Не более 35 |
| Тип конструкции | Разборная |
| Нагрузка  | не более - 160кг |
| **Гарантия** | **Не менее 12 месяцев** |
| Документация | РУ и сертификат |
|  |  |
| 3 | Кресло-коляска для инвалидов складная  |

|  |
| --- |
| **Кресло-коляска универсальная предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.**  |
| **Назначение** | **Для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений**  |
| **Антиопрокидывающее устройство** | **Да** |
| **Материал рамы** | **Сталь, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью светло-серого цвета** |
| **Конструкция рамы**  | **Складная** |
| **Тип подлокотников**  | **Фиксированные, мягкие** |
| **Регулировка подлокотников по горизонтали** | **Нет** |
| **Регулировка подлокотников по высоте**  | **Нет** |
| **Задние колеса** | **Пневмо** |
| **Передние колеса** | **Цельнолитые** |
| **Привод**  | **Механический** |
| **Материал спинки и сиденья**  | **Нейлон, который поддается устранению загрязнений и не растягивается при длительном использовании, с водоотталкивающей пропиткой изнутри.** |
| **Регулировка наклона спинки** | **Нет** |
| **Материал боковых стенок**  | **Из небьющегося пластика** |
| **Удобство сопровождающему обеспечивают ручки с прорезиненными рельефными накладками** | **соответствие** |
| **На спинке кресла предусмотрен вместительный карман, в который можно положить документы и др. принадлежности** | **соответствие** |
| **Для безопасности изделие оснащено стояночными ручными тормозами, управляемыми боковыми рычагами.** | **соответствие** |
| **Задние колеса**  | **Не быстросъёмные, рифлёные приводные обода, обеспечивающие амортизацию при неровностях дорожного покрытия.** |
| **Приводные колёса**  | **с пневматическими покрышками диаметром не менее 610 мм** |
| **Передние поворотные колёса**  | **с цельнорезиновыми покрышками диаметром не менее 170 мм** |
| **Подножки** | **Стандартные** |
| **Количество подножек**  | **Не менее 2 шт.** |
| **Тип подножек**  | **Съемные, откидные, регулируемые по высоте** |
| **Оснащение** | **Поясной ремень-фиксатор на высоте боковых поручней, застёжка фастекс; карман для вещей; Антиопрокидыватель** |
| **Грузоподъемность** | **не более 120 кг** |
| **Размер кресла-коляски (по крайним точкам) Д\*Ш\*В** | **1060\*610\*890 мм (± 5%)** |
| **Размер в сложенном состоянии**  | **1060\*290\*890 мм (± 5%)** |
| **Ширина сиденья** | **Не менее 460 мм (± 5%)** |
| **Глубина сиденья** | **Не менее 395 мм (± 5%)** |
| **Высота сиденья** | **Не менее 525 мм (± 5%)** |
| **Кресло легко складывается без использования дополнительных инструментов.** | **соответствие** |
| **Вес** | **Не более 15 кг.** |
| **Гарантия** | **Не менее 12 месяцев** |
| Документация | РУ и сертификат |

 | шт | 4 | **КСС-2**ПОДСВ-1К/отд-1**АПС-2**Пол №2-1КДЦ-1 |