ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Помпа ирригационная эндоскопическая

| Наименование параметра | Значение (описание) параметра | Примечание (обоснование доп.характеристик) |
| --- | --- | --- |
| EP.01 | 2 шт. |  |
| Наименование мед. изделия | Помпа ирригационная эндоскопическая Endomate Pump | - |
| Описание | Питаемое от сети переменного тока устройство, предназначенное для генерирования положительного и/или отрицательного давления для ирригации и/или аспирации полости тела или просвета стерильной жидкостью через эндоскоп обычно с целью облегчения наблюдения участка с помощью эндоскопа (например, во время артроскопии) или сохранения чистоты рабочего канала эндоскопа или просвета катетера. | - |
| Область применения | отделение эндоскопии | - |
| КТРУ/ОКПД2 | 32.50.50.190-00001035 | - |
| Количество в упаковке | не более 1 | - |
| Упаковка делимая (да/нет) | нет | - |
| Напряжение питания, В | не менее 198 и не более 242 | Согласно ГОСТ Р 56278-2014 п.4.3.2 |
| Частота сети, Гц | 50 | Согласно ГОСТ Р 56278-2014 п.4.3.2 |
| Потребление электроэнергии, ВА | 120 | Для обеспечения оптимального потребления электроэнергии |
| Габаритные размеры помпы (высота х ширина х глубина), мм | не более 102 х 202 х 332 | Для удобства позиционирования на аппаратной стойке |
| Масса блока управления, кг | не более 4,5 | Благодаря меньшему весу снижается нагрузка на крепление аппаратной стойки и повышается удобство эксплуатации и перемещения |
| Индикация и клавиши управления на лицевой панели устройства: Клавиша включения/выключения питания, клавиша-рукоятка регулировк скорости потока жидкости | Наличие | Для удобства эксплуатаци |
| Регулировка скорости потока жидкости | Наличие | Для удобства эксплуатаци |
| Индикация установленной скорости потока жидкости | Наличие | Для удобства эксплуатации |
| Функция автоматического заполнения канала эндоскопа жидкостью | Наличие | Для удобства эксплуатации и сокращения времени манипуляций при использовании эндоскопа впервые |
| Минимальная скорость потока жидкости, л/мин | не менее 0,2 не более 0,4 | Диапазон позволят регулировать напор жидкости |
| Максимальная скорость потока жидкости, л/мин | не менее 0,8 и не более 1,2 | Диапазон позволят регулировать напор жидкости |
| Возможность жесткого крепления банки с жидкостью в держателе | Наличие | Для удобства эксплуатации |
| Упаковка. Изделия в коробке закреплены с помощью амортизирующих вставок, исключающих свободное перемещение содержимого. | Наличие | Для безопасного транспортирования и хранения |
| Комплектация: Помпа ирригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP - 1 шт., Педаль - 1 шт., Сетевой шнур - 1 шт., Трубка соединительная - 2 шт., Банка с крышкой - 1 шт., Адаптер соединительный- 1 шт., Держатель для банки- 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт. | Наличие | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении |
| Срок гарантии, месяцев | не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры |