Описание предмета закупки инфузионный насос в количестве 1 ед.

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Рег. Удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Классификация | CF, Класс I, защита от дефибрилляции |
| 2.2 | Размеры (Ш х В х Г) / Вес | не более 140 х 240 х 200 мм / 3.1 кг |
| 2.3 | Экран прибора | Жидкокристаллический |
| 2.4 | Встроенная ручка для горизонтальной транспортировки насоса | Наличие |
| 2.5 | Погрешность инфузии | не более ± 5%, включая расходные материалы |
| 2.6 | Скорость инфузии | 0,1– 999,9 мл/час, минимальный шаг не более 0,1 мл/ч |
| 2.7 | Задаваемый объем инфузии | 1 – 9999 мл, минимальный шаг не более 0,1 мл |
| 2.8 | Задаваемое время инфузии | 00ч 01м – 99ч 59м, минимальный шаг не более 1 мин |
| 2.9 | Ввод данных | Расчет скорости через объем и время Изменение скорости без прерывания инфузии Контроль введенного объема |
| 2.10 | Расчет дозы | Расчет скорости при вводе дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, веса пациента, времени мин/ч/24ч |
| 2.11 | Скорость болюсной инфузии | 1 - 999 мл/час |
| 2.12 | Варианты болюсной инфузии | Болюс по требованию Болюс с заданным объемом Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м) |
| 2.13 | Объем болюса | 0.1 – 99.9 мл |
| 2.14 | Список лекарств | Не менее 9 наименований |
| 2.15 | Режим комбинированной инфузии (Piggyback) | Программирование данных первичной и вторичной инфузии |
| 2.16 | Пауза | С таймером обратного отсчета |
| 2.17 | Режим «Открытая вена» | Регулировка и отключение |
| 2.18 | Возможность использования для переливания крови с указанием в инструкции по эксплуатации | Наличие |
| 2.19 | Возможность использования для проведения энтерального питания с указанием в инструкции по эксплуатации | Наличие |
| 3. Система безопасности |  |  |
| 3.1 | Окклюзионное давление | не менее 3-х уровней регулировки: 0.4-0.8-1.2 бар |
| 3.2 | Функция «Антиболюс» | Наличие |
| 3.3 | Сигнализация | Оптическая и звуковая |
| 3.4 | Используемые расходные материалы | Специальные системы для инфузии под давлением с силиконовой перистальтической вставкой, накладываемой на перистальтический механизм насоса |
| 3.5 | Возможность смены типа используемой инфузионной системы на любую другую совместимую систему без необходимости перекалибровки прибора | Наличие |
| 3.6 | Защита от свободного потока | Наличие встроенного зажима |
| 3.7 | Защита от воздушной эмболии | Ультразвуковой датчик воздуха Датчик капель |
| 3.8 | Причины тревоги | Батарея разряжается/разряжена окклюзия, флакон (почти) пуст, ошибка установки линии, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии |
| 4. Прочее |  |  |
| 4.1 | Тип электропитания | 220 В / 50 Гц |
| 4.2 | Низковольтный источник | 12 В |
| 4.3 | Батарея | NiCd |
| 4.4 | Длительность работы от батареи | не менее 3,5 ч при скорости 999 мл/ч |
| 4.5 | Время зарядки батареи | не более 16 ч при полной разрядке батареи |
| 4.6 | Стойка инфузионная колесная | 1 шт. |
| 4.7 | Гарантия производителя | 24 месяца |
| 4.8 | Интервал ТО | 24 месяца |